SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI
IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II
ul. ALEJE JANA PAWŁA II 10
22 – 400 ZAMOŚĆ
tel.: (84) 677 – 33 – 33
faks: (84) 638 – 66 – 69
strona internetowa: www.szpital.zam.pl

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

na dostawę stymulatorów jedno i dwujamowych,
 stymulatorów resynchronizujących, defibrylatorów, elektrod
oraz sprzętu pomocniczego

nr sprawy: AG.ZP.3320.62.18

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera:
1. Opis przedmiotu zamówienia wraz z instrukcją dla wykonawców.
     2. Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz „Oferta wykonawcy”.
3. Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia
      4. Załącznik nr 3 do SIWZ – Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności	do tej samej grupy kapitałowej.
        5. Załącznik nr 4 do SIWZ – Wzory umów.
6. Załącznik nr 5 do SIWZ - Klauzula informacyjna z art. 13 RODO.

Zamość, dnia 21 września 2018 r.
I. Nazwa oraz adres zamawiającego.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II
Al. Jana Pawła II 10, 22-400 Zamość
- tel.: 84 677 33 33 – Kancelaria Szpitala
- faks: 84 638 66 69
- adres strony internetowej: www.szpital.zam.pl
Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godzinach 725 - 1500

II. Tryb udzielania zamówienia.

1. Postępowanie przeprowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp” lub „ustawą”.
2. Wartość postępowania przekracza równoważność kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.
3. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SIWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp oraz jej aktów wykonawczych jak również Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126).

III. Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa stymulatorów jedno i dwujamowych, stymulatorów resynchronizujących, defibrylatorów, elektrod oraz sprzętu pomocniczego dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu. Ofertę można złożyć na całość przedmiotu zamówienia lub na dane zadanie oddzielnie (zamawiający nie ustanawia maksymalnej liczby części, na które zamówienie może być udzielone temu samemu wykonawcy).
CPV: 33182200-1, 33182100-0, 31711140-6

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Zadanie 1 - Stymulator do stymulacji sekwencyjnej DDD-R z funkcją aktywnego szukania własnego rytmu komór – 25 szt.

Parametry wymagane:
- żywotność baterii przy 100% stymulacji 2V/0,4 ms co najmniej 8 lat
- możliwość programowania A-V co najmniej 300 ms
- algorytmy promujące własne przewodzenie A-V, np.: A-V histereza, search, scan itp.
- algorytm umożliwiający automatyczne przełączenie trybu stymulacji AAI na DDD
- funkcja R-drop
- auto capture w kanale przedsionkowym i komorowym
- automatyczne przełączenie polarności w przypadku nagłego wzrostu oporności elektrody A i V
- mode switch i/ lub mode conversion
Parametry oceniane:
- żywotność baterii przy stymulacji 100% > 10 lat	3 pkt.

Zadanie 2 – Stymulator MRI z automatyką do stymulacji sekwencyjnej DDD-R z kompletem elektrod i z funkcją promowania własnego rytmu komór - 150 szt.

Parametry wymagane:
- żywotność baterii przy 100% stymulacji 2V/ 0,4 ms co najmniej 8 lat
- możliwość programowania A-V co najmniej 300 ms
- algorytmy promujące własne przewodzenie A-V, np.: A-V histereza, search, scan itp.
- auto capture w kanale komorowym
- automatyczne przełączenie polarności w przypadku nagłego wzrostu oporności elektrody A i V
- mode switch
- funkcjonalność MRI
- elektrody MRI do stymulacji RA i RV z aktywna fiksacją
Parametry oceniane:
- żywotność baterii przy stymulacji 100% > 10 lat	3 pkt.

Zadanie 3 - Stymulator do stymulacji sekwencyjnej DDD-R prosty - 100 szt.

Parametry wymagane:
- żywotność baterii przy 100% stymulacji 2V/0,4 ms co najmniej 8 lat
- auto capture w kanale komorowym
- automatyczne przełączenie polarności w przypadku nagłego wzrostu oporności elektrody V
- mode switch i/ lub mode conversion
Parametry oceniane:
- żywotność baterii przy stymulacji 100% > 10 lat	3 pkt.
- funkcjonalność MRI	3 pkt.

Zadanie 4 - Stymulator z automatyką do stymulacji jednojamowej SSI-R – 90 szt.

Parametry wymagane:
- żywotność baterii przy 100% stymulacji 2V/0,4 ms co najmniej 8 lat
- maks. amplituda impulsu co najmniej 6 V
- szerokość impulsu co najmniej 0,2 - 1,0 ms
- czułość przedsionka co najmniej od 0,25 mV
- auto capture
- automatyczne przełączenie polarności w przypadku nagłego wzrostu oporności elektrody
Parametry oceniane:
- żywotność baterii przy stymulacji 100% > 10 lat	3 pkt.
- funkcjonalność MRI	3 pkt.

Zadanie 5 - Stymulator MRI z elektrodą i z automatyką do stymulacji jednojamowej SSI-R - 90 szt.

Parametry wymagane:
- żywotność baterii przy 100% stymulacji 2V/ 0,4 ms co najmniej 8 lat
- maks. amplituda impulsu co najmniej 6 V
- szerokość impulsu co najmniej 0,2-1,0 ms
- czułość przedsionka co najmniej od 0,25 mV
- auto capture
- automatyczne przełączenie polarności w przypadku nagłego wzrostu oporności elektrody
- funkcjonalność MRI
- elektroda MRI RA lub RV z aktywną fiksacją
Parametry oceniane:
- żywotność baterii przy stymulacji 100% > 10 lat	3 pkt.

Zadanie 6 - Stymulator prosty do stymulacji jednojamowej SSI-R – 50 szt.

Parametry wymagane:
- żywotność baterii przy 100% stymulacji 2V/0,4 ms co najmniej 8 lat
- maks. amplituda impulsu co najmniej 6 V
- szerokość impulsu co najmniej 0,2-1,0 ms
- czułość przedsionka co najmniej od 0,5 mV
Parametry oceniane:
- żywotność baterii przy 100% stymulacji > 10 lat	3 pkt.
- funkcjonalność MRI	3 pkt.

Zadanie 7 - Stymulator do stymulacji sekwencyjnej DDD-R z funkcją closed loop stimulation – 20 szt.

Parametry wymagane:
- żywotność baterii przy 100% stymulacji 2V/0,4 ms co najmniej 8 lat
- możliwość programowania A-V co najmniej 300 ms
- algorytmy promujące własne przewodzenie A-V, np.: A-V histereza, search, scan itp.
- mode switch i/ lub mode conversion
Parametry oceniane:
- żywotność baterii przy stymulacji 100% > 10 lat	3 pkt.
- funkcjonalność MRI	3 pkt.

Zadanie 8 - Stymulatory resynchronizujące komorowe DDD BiV MRI z kompletem elektrod – 15 szt.

Parametry wymagane:
- czas pracy co najmniej 8 lat przy stymulacji 100% 2,5V, 500 Ohm 60/min 0,4 ms
- kompatybilność urządzenia i elektrod z ICD i MRI
- amplituda imp. RV i LV min. 1-7V
- szerokość imp. min. 0.4 - 1.0 ms
- czułość przeds. min. 0.5 - 4 mV
- czułość komorowa min. 1 – 6 mV
- switch mode
- możliwość całkowicie niezależnego programowania elektrod RV i LV w tym LVup
- elektroda defibrylująca jednokoilowa
- funkcje Holtera

Parametry oceniane:
- auto-capture RV i LV	2 pkt.
- auto-capture RA	1 pkt.
- automatyczne pomiary czułości	2 pkt.
- czas pracy:	- >8 lat przy 100% stymulacji 2,5V 500 Ohm 60/min 0,4 ms	2 pkt.
- > 10 lat przy 100% stymulacji 2,5V, 500 Ohm 60/min 0,4 ms	5 pkt.
- automatyczny tryb MRI	4 pkt.
- automatyczna optymalizacja A-V del „hemodynamiczna”	5 pkt.
- automatyczna optymalizacja A-V del „elektryczna”	1 pkt.

Zadanie 9 - Stymulatory resynchronizujące DDD BiV bez elektrod – 10 szt.

Parametry wymagane:
- czas pracy co najmniej 6 lat przy stymulacji 100% 2,5V, 500 Ohm 60/min 0,4 ms
- kompatybilność z ICD
- amplituda imp. min. 1-7 V
- szerokość imp. min. 0.5-1.0 ms
- czułość przeds. min. 0.5-4 mV
- czułość komorowa min. 1-6 mV
- switch mode

Parametry oceniane:
- czas pracy: - > 8 lat przy 100% stymulacji 2,5V, 500 Ohm 0,4ms 2 pkt.
    - > 10 lat przy 100% stymulacji 2,5V, 500 Ohm 0,4ms	5 pkt.
- możliwość stymulacji LV up	5 pkt.

Zadanie 10 - Defibrylatory ICD jednojamowe DF-1 z elektrodą – 15 szt.

Parametry wymagane:
- czas pracy co najmniej 6 lat
- elektrody sterydowe DF-1 jednokoilowe
- maksymalna energia co najmniej 35 J
- automatyczna ocena stanu baterii
- rozbudowane IEGM powyżej 20 min
- możliwość zmiany konfiguracji polarności dla kolejnych szoków
- elektroda z aktywną fiksacją jednokoilowa sterydowa MRI
- funkcje Holtera

Parametry oceniane:
- algorytmy rozpoznawania arytmii, 2 typy; 3 i więcej	0 pkt. – dwa typy;
2 pkt. – trzy typy i więcej
- automatyczna stymulacja programowana antyarytmiczna	0 pkt. – dwa typy;
2 pkt. trzy typy i więcej
- czas pracy:	- >8 lat przy 100% stymulacji 2,5V 500 ohm 60/min	3 pkt.
- > 10 lat przy 100% stymulacji 2,5V 500 ohm 60/min	6 pkt.
- stymulacja antyarytmiczna podczas lub bezpośrednio przed ładowaniem kondensatora	2 pkt.

Zadanie 11 - Defibrylatory ICD jednojamowe DF-4 MRI z elektrodą – 35 szt.

Parametry wymagane:
- czas pracy co najmniej 6 lat (co najmniej 4 wyładowania/ rok)
- elektrody sterydowe DF- 4 jednokoilowe
- maksymalna energia co najmniej 35 J
- automatyczna ocena stanu baterii
- rozbudowane IEGM powyżej 20 min
- możliwość zmiany konfiguracji polarności dla kolejnych szoków
- funkcje Holtera
- elektroda MRI

Parametry oceniane:
- algorytmy rozpoznawania arytmii, 2 typy; 3 i więcej	0 pkt. – dwa typy;
2 pkt. – trzy typy i więcej
- automatyczna stymulacja programowana antyarytmiczna	0 pkt. – dwa typy;
2 pkt. trzy typy i więcej
- czas pracy:	- > 8 lat przy 100% stymulacji 2,5V 500 ohm 60/min 0,4ms	3 pkt.
- > 10 lat przy 100% stymulacji 2,5V 500 ohm 60/min 0,4ms	6 pkt.
- stymulacja antyarytmiczna podczas lub bezpośrednio przed ładowaniem kondensatora	2 pkt.
- automatyczny tryb MRI	4 pkt.

Zadanie 12 - Defibrylatory ICD DR DF-1 z elektrodami – 10 szt.

Parametry wymagane:
- czas pracy co najmniej 6 lat
- elektrody sterydowe I DF-1 do wyboru jednokoilowe
- maksymalna energia co najmniej 35 J
- automatyczna ocena stanu baterii
- mode switch
- rozbudowane IEGM co najmniej 20 min
- możliwość zmiany konfiguracji polarności dla kolejnych szoków
- elektroda defibrylująca z aktywną fiksacją jednokoilowa sterydowa MRI
- funkcje Holtera

Parametry oceniane:
- a-v histereza	1 pkt.
- algorytm aktywnego szukania rytmu komór (np. AAI/DDD)	4 pkt.
- funkcja zapamiętywania skutecznej terapii	4 pkt.
- stymulacja antyarytmiczna podczas lub bezpośrednio przed ładowaniem kondensatora	2 pkt.
- czas pracy > 8 lat przy 100% stymulacji 2,5V 500 Ohm 60/min 0,4ms	3 pkt.

Zadanie 13 - Defibrylatory ICD DR DF-4 MRI z kompletem elektrod – 20 szt.

Parametry wymagane:
- czas pracy co najmniej 6 lat
- elektrody sterydowe DF-4 do wyboru jednokoilowe
- maksymalna energia co najmniej 35 J
- automatyczna ocena stanu baterii
- mode switch
- rozbudowane IEGM co najmniej 20 min
- możliwość zmiany konfiguracji polarności dla kolejnych szoków
- funkcje Holtera
- elektrody MRI

Parametry oceniane:
- a-v histereza	1 pkt.
- algorytm aktywnego szukania rytmu komór (np. AAI/DDD)	4 pkt.
- stymulacja antyarytmiczna podczas lub bezpośrednio przed ładowaniem kondensatora	2 pkt.
- czas pracy:	- > 8 lat przy 100% stymulacji 2,5V 500 ohm 60/min 0,4ms	3 pkt.
- > 10 lat przy 100% stymulacji 2,5V 500 ohm 60/min 0,4ms	6 pkt.
- automatyczny tryb MRI	4 pkt.

Zadanie 14 - Defibrylatory z funkcją resynchronizacji CRTD DF-1 z elektrodami RA i DF-1, bez elektrody LV – 20 szt.

Parametry wymagane:
- czas żywotności baterii min 6 lat (100% stym BiV 2,5V 500 ohm)
- maksymalna energia co najmniej 35 J
- automatyczna ocena stanu baterii
- amplituda LV imp. min. 1-7V
- szerokość imp. min. 0.5-1.0 ms
- switch mode
- możliwość całkowicie niezależnego programowania elektrod RV i LV
- rozbudowane IEGM co najmniej 10 min
- telemetria: RA/RV/LV
- funkcje holtera
- elektroda defibrylująca z aktywną fiksacją jednokoilowa sterydowa MRI

Parametry oceniane:
- system monitorowania niewydolności serca, np.: ocena płynu w klp.	1 pkt.
- stymulacja antyarytmiczna podczas lub bezpośrednio przed ładowaniem kondensatora	2 pkt.
- czas pracy:	- > 8 lat przy 100% stymulacji 2,5V 500 ohm 60/min 0,4ms	3 pkt.
- > 10 lat przy 100% stymulacji 2,5V 500 ohm 60/min 0,4ms	6 pkt.
- auto-capture RA	1 pkt.
- auto-capture LV	1 pkt.
- auto-capture RV	1 pkt.
- funkcja zapamiętywania skutecznej terapii	2 pkt.
- możliwość stymulacji LV up	5 pkt.

Zadanie 15 - Defibrylatory z funkcją resynchronizacji CRTD DF-4 z elektrodami RA i DF-4, bez elektrody LV – 50 szt.

Parametry wymagane:
- elektrody sterydowe IS-1 i DF-4 jednokoilowe MRI z aktywną fiksacją
- czas żywotności baterii min. 6 lat
- maksymalna energia co najmniej 35 J
- automatyczna ocena stanu baterii
- amplituda LV imp. min. 1-7V
- szerokość imp. min. 0.5-1.0ms
- switch mode
- możliwość całkowicie niezależnego programowania elektrod RV i LV
- rozbudowane IEGM co najmniej 10 min
- telemetria: RA/RV/LV
- funkcje holtera

Parametry oceniane:
- rejestracja trendów oporności	1 pkt.
- system monitorowania niewydolności serca, np.: ocena płynu w klp:	1 pkt.
- stymulacja antyarytmiczna podczas lub bezpośrednio przed ładowaniem kondensatora	2 pkt.
- czas pracy:	- > 8 lat przy 100% stymulacji 2,5V 500 ohm 60/min 0,4ms	2 pkt.
- > 10 lat przy 100% stymulacji 2,5V 500 ohm 60/min 0,4ms	5 pkt.
- auto-capture RA	1 pkt.
- auto-capture LV	1 pkt.
- auto-capture RV	1 pkt.
- funkcja zapamiętywania skutecznej terapii	2 pkt.
- urządzenie i elektrody MRI	6 pkt.
- możliwość stymulacji LV up	5 pkt.

Zadanie 16 - Defibrylatory z funkcją resynchronizacji CRT-D DF-4 z kompletem elektrod i elektrodą LV czteropolową	– 10 szt.
Parametry wymagane:
- elektrody sterydowe (elektroda def jednokoilowa)
- czas żywotności baterii min 6 lat
- maksymalna energia co najmniej 35 J
- automatyczna ocena stanu baterii
- amplituda imp. LV min. 1-7V
- szerokość imp. min. 0.5-1.0ms
- switch mode
- możliwość całkowicie niezależnego programowania elektrod RV i LV
- rozbudowane IEGM co najmniej 10 min
- możliwość stymulacji LVtip do LV-ring, lub Rv-coil
- elektroda LV czteropolowa

Parametry oceniane:
- rejestracja trendów oporności	1 pkt.
- stymulacja antyarytmiczna podczas lub bezpośrednio przed ładowaniem kondensatora	2 pkt.
- czas pracy > 10 lat przy 100% stymulacji 2,5V 500 ohm 60/min 0,4ms	5 pkt.
- maksymalna energia wyładowania 40J	5 pkt.
- możliwość stymulacji LV up	5 pkt.

Zadanie 17 - Zestawy do wprowadzania elektrod 7 - 10F – 250 szt.

Parametry wymagane:
- zestaw typu peel away, lub rozcinany

Parametry oceniane:
- odporność na załamanie	1 – 3 pkt.
- łatwość rozrywania	1 – 3 pkt.

Zadanie 18 - Elektrody do stymulacji przezżylnej lewej komory z zagięciem dystalnego odcinka w kształcie litery L – 40 szt.

Parametry wymagane:
- elektroda sterydowa, MRI
- co najmniej dwa typy i dwie długości
- over the wire

Parametry oceniane:
- łatwość implantacji	1 - 3 pkt.

Zadanie 19 - Elektrody do stymulacji przezżylnej lewej komory co-radialne – 25 szt.

Parametry wymagane:
- elektroda sterydowa, MRI
- co najmniej dwa kształty np. spirala i S
- over the wire

Parametry oceniane:
- łatwość implantacji	1 - 3 pkt.

Zadanie 20 - Elektrody do stymulacji przezżylnej lewej komory o bardzo małej średnicy (≤5 Fr) bipolarne – 50 szt.

Parametry wymagane:
- elektroda sterydowa
- over the wire
- jednakowa średnica lub zwężająca się w kierunku dystalnym

Parametry oceniane:
- łatwość implantacji	1 - 3 pkt.

Zadanie 21 - Elektrody do stymulacji przezżylnej lewej komory z aktywną fiksacją – 2 szt.

Parametry wymagane:
- elektroda sterydowa
- bipolarna
- over the wire

Zadanie 22 - Zestaw sterowalny do stymulacji pęczka Hisa z elektrodą – 30 szt.

Parametry wymagane:
- ruchoma koszulka z krzywizną do przedsionka
- mała średnica zestawu: elektroda < 5Fr

Parametry oceniane:
- łatwość implantacji elektrody w okolicy pęczka Bachmana/Hisa	1 - 3 pkt.

Zadanie 23 – Elektroda <5Fr z aktywną fiksacją do implantacji przez zestaw wprowadzający – 50 szt.

Parametry wymagane:
- mała średnica elektroda < 5 Fr

Parametry oceniane:
- łatwość implantacji (sterowalność) przegrody i drogi odpływu	1 - 3 pkt.

Zadanie 24 - Sterowalna elektrofizjologiczna elektroda do zatoki wieńcowej 7F - 30 szt.

Parametry wymagane:
- zakończona „pinami”
- co najmniej dwie oliwki

Parametry oceniane:
- sterowalność	1 - 3 pkt.

Zadanie 25 – Elektrody do stymulacji przedsionkowej z aktywną fiksacją, bipolarne – 220 szt.

Parametry wymagane:
- co najmniej dwie krzywizny prowadników do implantacji i prowadnik prosty
- mechanizm aktywnej fiksacji pozwalający na wielokrotne wkręcanie i wykręcanie spirali
- jednolita średnica (lub zmniejszająca się ku dystalnemu końcowi) bez zgrubień (np. na oliwkach) na całej długości
- długość 52 +/- 3 cm
- sterydowa
- funkcjonalność MRI
- rozmiar introduktora 7F lub mniej

Parametry oceniane:
- bardzo dobrze czytelny/ widoczny wskaźnik uwolnienia spirali	1 – 3 pkt
- łatwość implantacji do uszka lub przegrody miedzyprzedsionkowej	1 – 3 pkt.

Zadanie 26 – Elektrody do stymulacji komorowej z aktywną fiksacją, bipolarne – 220 szt.

Parametry wymagane:
- mechanizm aktywnej fiksacji pozwalający na wielokrotne wkręcanie i wykręcanie spirali
- jednolita średnica (lub zmniejszająca się ku dystalnemu końcowi) bez zgrubień (np. na oliwkach) na całej długości
- długość 52 +/- 3 cm i 60 +/- 3 cm
- sterydowa
- funkcjonalność MRI
- rozmiar introduktora 7F lub mniej
- długowieczne pokrycie

Parametry oceniane:
- bardzo dobrze czytelny/ widoczny wskaźnik uwolnienia spirali	1 – 3 pkt.
- łatwość implantacji do uszka lub przegrody międzykomorowej	1 - 3 pkt.

Zadanie 27 – Elektrody do czasowej stymulacji serca bipolarne - 120 szt.

Parametry wymagane:
- średnica elektrody 6 F
- typ końca dystalnego zagięty
- połączenie elektrody ze stymulatorem czasowym bez użycia łączników

Zadanie 28 - Cewnik sterowalny do kontrastowania zatoki wieńcowej – 10 szt.

Parametry wymagane:
- miękka końcówka atraumatyczna
- kanał wewnętrzny do zakontrastowania zatoki wieńcowej co najmniej 2 mm umożliwiający wprowadzenie elektrody do stymulacji stałej
Parametry oceniane:
- łatwość wprowadzania do zatoki wieńcowej	1 - 3 pkt.

Zadanie 29 - Zestawy: do wprowadzania elektrody i kontrastowania zatoki wieńcowej cewnikiem - 120 szt. z kompatybilnym cewnikiem typu subselector - 30 szt.

Parametry wymagane:
- zbrojona koszulka z atraumatyczną końcówką
- szczelna zastawka
- do wyboru co najmniej trzy kształty
- w zestawie igła, prowadnik i dilatator
- subselektor o średnicy wewnętrznej co najmniej 1,9 mm

Parametry oceniane:
- manewrowość	1 - 3 pkt.

Zadanie 30 - Cewnik balonowy do kontrastowania zatoki wieńcowej - 30 szt.

Parametry wymagane:
- balon do napełniania powietrzem
- wewnętrzny kanał do kontrastowania zatoki wieńcowej

Parametry oceniane:
- atraumatyczność	1 - 3 pkt.

Zadanie 31 - Śrubokręty do stymulatora - 50 szt.

Zadanie 32 - Silikonowe kapturki do zamknięcia końcówki łączącej do coila elektrody DF-1– 30 szt.

Zadanie 33 - Nożyk automatyczny do rozcinania koszulek podczas wprowadzania elektrod - 140 szt.

Parametry wymagane:
- uchwyt zaciskowy automatyczny na elektrodę uniemożliwiający jej przesunięcie podczas rozcinania
- pasujący do elektrod od 4F do 6F lub więcej

Parametry oceniane:
- stabilność elektrody podczas rozcinania	1 - 3 pkt.

Zadanie 34 – Y-konektor/ adapter szeregowy: dwa IS-1 UNI na IS-1 BI - 5 szt.

Parametry wymagane:
- mały rozmiar, zwarta konstrukcja

Zadanie 35 - Zestawy jałowe do zabiegów implantacji stymulatorów - 450 szt.

Parametry wymagane:
Skład zestawu:
- 1 fartuch w rozmiarze L oraz XL dodatkowo z przodu wzmacniany warstwą absorpcyjną
- prześcieradło do okrycia chorego wykonane z paroprzepuszczalnego nieprzemakalnego materiału wytrzymałego na rozerwanie w stanie mokrym i suchym o wymiarze pasującym do wielkości stołu (1,5 - 1,8/ 3 m) z dwoma otworami eliptycznymi o wymiarach 12 x 15 cm w okolicy podobojczykowej wypełnionymi folią chirurgiczną, otoczone warstw chłonną o wymiarach 50 x 80 cm
- zestaw owinięty serwetą na stół instrumentalny o wymiarze nie mniej niż 150/120 cm
- przezroczysta osłona foliowa pasująca na wzmacniacz o wymiarach 85/ 90 cm ± 5 cm z elastyczną krawędzią 1 szt.
- miseczka 0.4-0.5 litra, dwa ręczniki chłonne
- wszystkie elementy obłożenia pasujące wielkością do stołu i wzmacniacza
- prześcieradło o dużej wodoodporności w okolicy zabiegowej wyposażone w warstwę absorpcyjną
- miseczka ze sztywnego tworzywa niepodatnego na odkształcenie pod wpływem ciężaru wypełniającego płynu.

Parametry oceniane:
- jakość materiałów i wykonania	1 - 3 pkt.

Zadanie 36 - Cewnik zbrojony o stałej krzywiźnie 3D przeznaczony do implantacji elektrody 4F do pęczka Hisa - 60 szt.

Parametry wymagane:
- cewnik odporny na załamanie
- w zestawie prowadnik i dilatator

Parametry oceniane:
- manewrowość	1 - 3 pkt.

Zadanie 37 – Zestawy z rozrywalną koszulką do implantacji elektrod przez nakłucie żyły – 500 szt.

Parametry wymagane:
- rozmiary 7-11 F
- w zestawie: rozrywalna koszulka, igła, dilatator i prowadnik

Parametry oceniane:
- odporność na załamania	1 - 3 pkt
- mała traumatyczność	1 – 3 pkt

Zadanie 38 – Zestawy z rozrywalną lub rozcinaną koszulką do implantacji elektrod przez nakłucie żyły z zastawką hemostatyczną – 40 szt.

Parametry wymagane:
- rozmiary 7-11 F
- w zestawie: rozrywalna koszulka, igła, dilatator i prowadnik

Parametry oceniane:
- odporność na załamania	1 - 3 pkt
- mała traumatyczność	1 – 3 pkt

Zadanie 39 – Zestawy do napraw elektrod – 5 szt.

Parametry wymagane:
- możliwość naprawy elektrod o różnych średnicach

Zadanie 40 – Zatyczka portu DF-1 – 30 szt.

Zadanie 41 – Prowadnik diagnostyczny o b. wysokiej hydrofilności typu J – 50 szt.

Parametry wymagane:
- średnica 0,038 lub 0,035 długość 150 +/- 5 cm
- dobra widoczność w skopii
- stałość konstrukcji
- pokrycie hydrofilne bez oplotu
- ciągłość materiału zabezpieczająca bezpieczeństwo zabiegu
- sztywna część proksymalna
Parametry oceniane:
- sprężystość	1 - 3 pkt.
- odporność na odkształcenia	1 – 3 pkt.

2. Zamawiający informuje, że wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza w zadaniach 1 – 16 będzie zobowiązany do utworzenia w siedzibie Zamawiającego „Banku sprzętu” w ilości 20% wymaganego w poszczególnych zadaniach asortymentu, w terminie dwóch tygodni licząc od daty zawarcia umowy. Sprzęt dostarczony w ramach „Banku” będą własnością wykonawcy do chwili ich wykorzystaniach przez zamawiającego, o czym wykonawca niezwłocznie zostanie powiadomiony na piśmie.
3. Zamawiający informuje, że wykonawca, którego oferta zostanie wybrana w zadaniach 1 - 16 zobowiązany będzie do uzupełnienia stanu posiadania programatorów o:
- 4 sztuki, jeżeli obecny stan posiadania 0
- 3 sztuki, jeżeli obecny stan posiadania 1
- 2 sztuki, jeżeli obecny stan posiadania 2
- 1 sztukę, jeżeli obecny stan posiadania 3
- 0 sztuk, jeżeli obecny stan posiadania 4 i więcej
4. Zamawiający informuje, że oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia w danym zadaniu oraz spełniać wymagania opisu przedmiotu zamówienia. W przeciwnym wypadku oferta zostanie odrzucona jako nieodpowiadająca treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
5. Zamawiający określił w opisie przedmiotu zamówienia standardy odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia (jest to sprzęt wysokospecjalistyczny) oraz uwzględnił w opisie przedmiotu zamówienia koszty cyklu życia zgodnie z art. 91 ust. 2a ustawy PZP.

IV. Termin realizacji zamówienia - przez okres 12 miesięcy licząc od daty zawarcia umowy.

V. Warunki udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie. Warunek zostanie spełniony poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału;
2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej – zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie. Warunek zostanie spełniony poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału;
3. zdolności technicznej lub zawodowej – zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie. Warunek zostanie spełniony poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału.
1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
Z zobowiązania potwierdzającego udostępnienie zasobów przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności:
1. zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu
2. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego
3. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia
4. czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dot. wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
UWAGA:
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia.
5. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu udostępniającego zasoby, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, kryteriów selekcji lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający zażąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:
    1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
  2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną.
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia i w takim przypadku ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i art. 24 ust. 5 pkt 1 - 3 ustawy Pzp musi zostać wykazany przez każdego z wykonawców.

VI. Podstawy wykluczenia.

1. Wykonawca podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu w przypadku wystąpienia przesłanek wskazanych w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
2. Zamawiający wyklucza również wykonawcę z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1, 2 i 3 ustawy Pzp.

VII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw odrzucenia.

1. Wykaz oświadczeń w celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania.
Wykonawcy winni przedłożyć następujące dokumenty:
1) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez zamawiającego w SIWZ w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (dalej zwanego „JEDZ”) – załącznik nr 2 do SIWZ.
a) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia formularz JEDZ składa każdy z wykonawców (w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów selekcji wypełniony w zakresie, w jakim wykonawca wykazuje ich spełnianie);
b) w przypadku podmiotów trzecich:
 JEDZ podmiotu trzeciego składa wykonawca, jeżeli powołuje się na jego zasoby w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji;
 JEDZ powinien być wypełniony w zakresie, w jakim wykonawca korzysta z zasobów podmiotu trzeciego;
- JEDZ powinien dotyczyć także weryfikacji podstaw wykluczenia podmiotu trzeciego;
 dotyczy zarówno sytuacji, gdy podmiot trzeci nie będzie podwykonawcą w trakcie realizacji zamówienia, jak i sytuacji gdy takim podwykonawcą będzie;
c) w przypadku podwykonawców:
 dotyczy podwykonawców wskazanych przez wykonawcę, którym wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia;
 JEDZ powinien dotyczyć weryfikacji podstaw wykluczenia;
 JEDZ podwykonawcy składa wykonawca.
Instrukcja wypełniania JEDZ-a jest dostępna pod adresem:
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/Jednolity-Europejski-Dokument-Zamowienia-instrukcja.pdf
3) W terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 3 Pzp Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp – załącznik nr 3 do SIWZ. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
W przypadku gdy wykonawca nie należy do żadnej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, zamawiający dopuszcza złożenie w/w oświadczenia wraz z ofertą.
2. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
3. Wykaz dokumentów i oświadczeń, które wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie zamawiającego zgodnie z art. 26 ust. 1 na potwierdzenie okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy:
1) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
2) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
3) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
4) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
5) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;
6) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;
7) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716).
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów o których mowa w:
1) rozdziale VII ust. 3 pkt. 1 – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2) rozdziale VII ust. 3 pkt 2–4 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
1. nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
2. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
1. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów o których mowa powyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sadowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.
2. Dokumenty należy przedstawić w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem.
3. Oświadczenia składane przez wykonawcę i inne podmioty, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale.
4. Pozostałe dokumenty, inne niż oświadczenia o których mowa wyżej, składane są w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. Za oryginał uważa się oświadczenie lub dokument złożone w formie pisemnej lub w formie elektronicznej podpisane odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Potwierdzenia za zgodność z oryginałem dokonuje wykonawca albo podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca - odpowiednio, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
5. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
6. Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych dokumentów, lub złożenie dokumentu w niewłaściwej formie spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania (po dokonaniu czynności przewidzianych w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.)
7. Wszelkie druki, stanowiące załączniki do niniejszej SIWZ są wzorami mającymi ułatwić Wykonawcy złożenie oferty. Dopuszcza się zastosowanie innych druków oświadczeń i wykazów pod warunkiem, że będą one zawierały wszystkie wymagane informacje.

VIII. Dokumenty potwierdzające, że oferowana dostawa odpowiada określonym przez Zamawiającego wymaganiom oraz informacje i oświadczenia, które musi zawierać oferta.

1. Informacje i oświadczenia, które musi zawierać oferta:
1. Formularz „oferta wykonawcy” (zał. nr 1 do SIWZ).
2. Oferta cenowa przygotowana w sposób podany w SIWZ str. 22 i zawierająca wszystkie elementy, o których w nim mowa.
1. Zamawiający informuje, że niezłożenie oświadczeń, informacji określonych w ust. 1 pkt. 1 i 2 spowoduje odrzucenie oferty.
2. Dokumenty potwierdzające, że oferowana dostawa odpowiada określonym przez Zamawiającego wymaganiom:
  1) Karty katalogowe/ ulotki oferowanego przedmiotu zamówienia.
Charakterystyka techniczno – jakościowa oferowanego przedmiotu zamówienia z podaniem nazwy handlowej. Charakterystyka musi zawierać co najmniej dane na temat parametrów wymaganych określonych w opisie przedmiotu zamówienia.
1. Zamawiający informuje, że niezłożenie dokumentów określonych w ust. 3 pkt. 1, 2 spowoduje odrzucenie oferty. Zamawiający uprzednio zastosuje art. 26 ust. 3 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych – są to dokumenty potwierdzające, że oferowana dostawa odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego.
2. Dokumenty określone w ust. 3 wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie zamawiającego zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy.

XI. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, z uwzględnieniem wymogów dotyczących formy, ustanowionych poniżej.
  Numer faksu, na który należy kierować korespondencję: 84 638 66 69.
  Adres e-mail, na który należy kierować korespondencję: zamowienia@szpital.zam.pl
2. Osobą upoważnioną do porozumiewania się z wykonawcami w sprawach formalnych jest Agata Bosiak tel. 84 677 33 29.
3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
4. W postępowaniu oświadczenia składa się w formie pisemnej albo w postaci elektronicznej, z tym że JEDZ należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oświadczenia podmiotów składających ofertę wspólnie oraz podmiotów udostępniających potencjał składane na formularzu JEDZ powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. Analogiczny wymóg dotyczy JEDZ składanego przez podwykonawcę, na podstawie art. 25a ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.
5. Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu JEDZ przez wykonawcę, jest poczta elektroniczna. UWAGA! Złożenie JEDZ wraz z ofertą na nośniku danych (np. CD, pendrive) jest niedopuszczalne, nie stanowi bowiem jego złożenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

JEDZ należy przesłać na adres email: przetargi@szpital.zam.pl

1. Zamawiający dopuszcza w szczególności następujący format przesyłanych danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf,.xps, .odt.
2. Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny. Może korzystać z narzędzia ESPD lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego, w szczególności w jednym z ww. formatów.
3. Po stworzeniu lub wygenerowaniu przez wykonawcę dokumentu elektronicznego JEDZ, wykonawca podpisuje ww. dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne - podpis elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5 września 2016 r. – o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1579).
4. Podpisany dokument elektroniczny JEDZ powinien zostać zaszyfrowany, tj. opatrzony hasłem dostępowym. W tym celu wykonawca może posłużyć się narzędziami oferowanymi przez oprogramowanie, w którym przygotowuje dokument oświadczenia (np. Adobe Acrobat), lub skorzystać z dostępnych na rynku narzędzi na licencji open-source (np.: AES Crypt, 7-Zip i Smart Sign) lub komercyjnych.
5. Wykonawca zamieszcza hasło dostępu do pliku JEDZ w treści swojej oferty składanej w formie pisemnej. Treść oferty może zawierać, jeśli to niezbędne, również inne informacje dla prawidłowego dostępu do dokumentu, w szczególności informacje o wykorzystanym programie szyfrującym lub procedurze odszyfrowania danych zawartych w JEDZ.
6. Wykonawca przesyła zamawiającemu zaszyfrowany i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym JEDZ na wskazany adres poczty elektronicznej w taki sposób, aby dokument ten dotarł do zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. W treści przesłanej wiadomości należy wskazać oznaczenie i nazwę postępowania, którego JEDZ11800 dotyczy tj. AG.ZP.3320.62.18 - oraz nazwę wykonawcy.
7. Wykonawca, przesyłając JEDZ, żąda potwierdzenia dostarczenia wiadomości zawierającej JEDZ.
8. Datą przesłania JEDZ będzie potwierdzenie dostarczenia wiadomości zawierającej JEDZ z serwera pocztowego zamawiającego.
9. Obowiązek złożenia JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym w sposób określony powyżej dotyczy również JEDZ składanego na wezwanie w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp; w takim przypadku Zamawiający nie wymaga szyfrowania tego dokumentu.
1. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
2. W korespondencji do zamawiającego wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy określonym w SIWZ.
3. Zamawiający informuje, że przepisy ustawy Pzp nie pozwalają na jakikolwiek inny kontakt niż wskazany w SIWZ. Oznacza to, że zamawiający nie będzie reagował na inne formy kontaktowania się z nim, w szczególności na kontakt telefoniczny i/ lub osobisty w swojej siedzibie.

X. Wymagania dotyczące wadium

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 52 060,00 zł (pięćdziesiąt dwa tysiące sześćdziesiąt złotych) za całość przedmiotu zamówienia. Wysokość wadium dla poszczególnych zadań wynosi:
Zadanie 1 – 600,00 zł.	Zadanie 15 – 8 600,00 zł.	Zadanie 29 – 2 400,00 zł.
Zadanie 2 – 4 800,00 zł.	Zadanie 16 – 2 000,00 zł.	Zadanie 30 – 100,00 zł.
Zadanie 3 – 1 900,00 zł.	Zadanie 17 – 200,00 zł.	Zadanie 31 – 100,00 zł.
Zadanie 4 – 1 600,00 zł.	Zadanie 18 – 700,00 zł.	Zadanie 32 – 50,00 zł.
Zadanie 5 – 2 000,00 zł.	Zadanie 19 – 400,00 zł.	Zadanie 33 – 300,00 zł.
Zadanie 6 – 900,00 zł.	Zadanie 20 – 900,00 zł.	Zadanie 34 – 10,00 zł.
Zadanie 7 – 700,00 zł.	Zadanie 21 – 100,00 zł.	Zadanie 35 – 400,00 zł.
Zadanie 8 – 1 200,00 zł.	Zadanie 22 – 900,00 zł.	Zadanie 36 – 1 800,00 zł.
Zadanie 9 – 600,00 zł.	Zadanie 23 – 1 500,00 zł.	Zadanie 37 – 400,00 zł.
Zadanie 10 – 1 800,00 zł.	Zadanie 24 – 300,00 zł.	Zadanie 38 – 50,00 zł.
Zadanie 11 – 4 100,00 zł.	Zadanie 25 – 1 400,00 zł.	Zadanie 39 – 50,00 zł.
Zadanie 12 – 1 300,00 zł.	Zadanie 26 – 1 400,00 zł.	Zadanie 40 – 100,00 zł.
Zadanie 13 – 2 600,00 zł.	Zadanie 27 – 200,00 zł.	Zadanie 41 – 100,00 zł.
Zadanie 14 – 3 600,00 zł.	Zadanie 28 – 100,00 zł.

1. Wadium może być wniesione w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
2. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10 w Banku PEKAO S.A. I Oddział Zamość nr: 87 1240 2816 1111 0010 3901 4026.
3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert tj. przed 6 listopada 2018 r. godz. 11:00. Wadium w sposób fizyczny musi wpłynąć do zamawiającego w wyznaczonym terminie. Nie wniesienie wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą spowoduje odrzucenie oferty.
4. Zamawiający niezwłocznie zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
5. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
6. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.
7. Zamawiający zatrzyma także wadium wraz z odsetkami wykonawcy, którego oferta została wybrana jeżeli:
1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
2. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

XI. Termin związania ofertą.

1. Wykonawca pozostanie związany ofertą przez 60 dni. Bieg terminu rozpocznie się wraz z upływem terminu składania ofert. Co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zamawiający może zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
2. Oferta wykonawcy, który nie wniósł wadium lub wadium to zostało wniesione w sposób nieprawidłowy albo nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2, na przedłużenie terminu związania ofertą, zostanie odrzucona. Odmowa wyrażenia zgody nie powoduje utraty wadium.

XII. Opis sposobu przygotowania oferty.

1. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę. Oferta powinna być sporządzona w jednym egzemplarzu, a zadrukowane strony oferty ponumerowane. Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa powinny być odpowiednio zabezpieczone np. w oddzielnej kopercie lub teczce. Oferta musi być podpisana przez wykonawcę tj. osobę uprawnioną do reprezentowania firmy (zgodnie z wpisami do akt rejestrowych), bądź osobę upoważnioną przez wykonawcę na piśmie, w tym parafowane wszystkie strony oferty oraz wszelkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany.
3. Pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ofertę w imieniu wykonawcy może być przedstawione w formie oryginału bądź kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie lub przez osobę uprawnioną do reprezentowania wykonawcy zgodnie z wpisami do akt rejestrowych. Przedmiotowe pełnomocnictwo musi być złożone wraz z ofertą i stanowi jej integralną część. Kserokopie dokumentów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Dokumenty dotyczące podmiotów, które będą uczestniczyły w realizacji zamówienia bez względu na jego charakter muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub przez ten podmiot.
4. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
5. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie po upływie terminu składania wniosku, lub dotyczyć będzie udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania.
6. W uzasadnionych przypadkach w każdym czasie przed upływem terminu do składania ofert zamawiający może zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej.
7. Zamawiający przedłuży określony termin składania ofert jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach oraz zmiany zamieści na stronie internetowej.
8. W tym przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Zamawiającego i wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonego terminu będą podlegały nowemu terminowi.
9. Zamawiający nie będzie zwoływał zebrania wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

XIII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

1. Ofertę, wraz z próbkami, należy składać w nieprzejrzystych zaklejonych kopertach w sposób uniemożliwiający ich otwarcie bez uszkodzenia. Należy stosować koperty podwójne zewnętrzne i wewnętrzne. Koperta zewnętrzna winna być zaadresowana na Zamawiającego – Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II, 22 - 400 Zamość ul. Aleje Jana Pawła II 10 pok. 248 i powinna być oznakowana następująco: „Przetarg nieograniczony – dostawa stymulatorów jedno i dwujamowych, stymulatorów resynchronizujących, defibrylatorów, elektrod oraz sprzętu pomocniczego. Zadanie nr …... ”. Nie otwierać przed 6 listopada 2018 r. godz. 12.00, oraz powinna zawierać nazwę i dokładny adres wykonawcy. Koperta wewnętrzna musi być oznakowana identyczne jak koperta zewnętrzna.
2. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że zamawiający otrzyma powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian zostanie przygotowane, opieczętowane i oznaczone w sposób podany wyżej, a wewnętrzna i zewnętrzna koperta będzie dodatkowo oznaczona określeniami „Zmiana”. Wykonawca nie może wycofać oferty lub wprowadzić zmian w ofercie po upływie terminu składania ofert.
3. Oferty mogą być doręczone osobiście lub przesłane pocztą, za pośrednictwem kuriera, z tym że nie będzie brana pod uwagę data stempla pocztowego, oferta w sposób fizyczny musi wpłynąć w wyznaczonym terminie do siedziby zamawiającego. W przypadku oferty złożonej po wyznaczonym terminie Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.
4. Termin składania ofert upływa dnia 6 listopada 2018 r. o godz. 11:00.
5. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego, w dniu 6 listopada 2018 r. godz. 12:00, pok. 210. Otwarcia ofert dokona Komisja Przetargowa powołana Zarządzeniem Dyrektora SP Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu. Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert będą podawane nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące kryteriów oceny ofert.
6. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące:
     1) kwoty jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
     2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
     3) ceny.
1. W toku badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać od wykonawców udzielenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.
2. Zamawiający będzie poprawiał w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty – niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodzi się na poprawienie omyłki polegającej na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.

XIV. Opis sposobu obliczania ceny.

1. Wykonawcy są zobowiązani do zachowania sposobu obliczania ceny (sporządzania oferty cenowej) zgodnie ze wzorem podanym:
   Nazwa towaru, nr katalogowy, jednostka miary, ilość, cena jednostkowa netto (bez podatku VAT), stawka podatku VAT, cena jednostkowa brutto (z podatkiem VAT), łączna cena netto pozycji (wynik pomnożenia ilości przez cenę jednostkową netto), łączna cena brutto pozycji (łączna cena netto powiększona o VAT), kwota podatku VAT, producent, kraj pochodzenia. Cena ostateczna za całość przedmiotu zamówienia (suma cen łącznych) musi być podana w wartości netto (bez podatku VAT) i wartości brutto (z podatkiem VAT).
1. Ceny muszą być wyrażone w polskich złotych, i muszą być podane zgodnie z obowiązującym w Polsce systemem monetarnym (zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku).
2. Zamawiający informuje, iż rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone tylko w złotych polskich.
3. Jeżeli zaoferowana cena lub jej istotne części składowe, wydadzą się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny.
4. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na wykonawcy.
5. Zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

XV. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów.

1. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny:
2. Dla zadań 21, 27, 31, 32, 34, 39, 40:
Cena – 100%
Kryterium „Cena” - będzie oceniana na podstawie oferty cenowej. Najwyżej oceniona zostanie oferta o najniższej cenie. Porównywane będą ceny ostateczne brutto za całość przedmiotu zamówienia w danym zadaniu.
     Sposób obliczania punktów za kryterium „Cena”: przyjmuje się zasadę poziomu odniesienia - w tym przypadku stosunek ceny minimalnej do ceny oferty badanej. Uwzględniając wartość tego kryterium 100 punktów (1% = 1 pkt) obliczamy przyznaną liczbę punktów dla danej oferty mnożąc wyliczony współczynnik przez wagę kryterium tj. 100 pkt.
3. Dla zadań 1 – 20, 22 - 26, 28 – 30, 33, 35 – 38, 41:
1. Cena – 60%
2. Ocena techniczna – jakość – 40%
  Kryterium „Cena” - będzie oceniana na podstawie oferty cenowej. Najwyżej oceniona zostanie oferta o najniższej cenie. Porównywane będą ceny ostateczne brutto za całość przedmiotu zamówienia w danym zadaniu.
    Sposób obliczania punktów za kryterium „Cena”: przyjmuje się zasadę poziomu odniesienia - w tym przypadku stosunek ceny minimalnej do ceny oferty badanej. Uwzględniając wartość tego kryterium 60 punktów (1% = 1 pkt) obliczamy przyznaną liczbę punktów dla danej oferty mnożąc wyliczony współczynnik przez wagę kryterium tj. 60 pkt.
Kryterium „Ocena techniczna - jakość” – będzie oceniana na podstawie złożonej charakterystyki techniczno – jakościowych/ kart katalogowych/ ulotek oferowanego przedmiotu zamówienia w zakresie warunków technicznych ocenianych oraz na podstawie złożonych próbek. Najwyżej będzie oceniona oferta, która zaoferuje sprzęt o najwyższej jakości i najlepszych parametrach ocenianych.
Zasady przyznawania punktów wstępnych:
- przy ocenie parametrów niemierzalnych (np. manewrowość) ocena będzie następująca: 3 pkt. - b. dobry, 2 pkt. - dobry, 1 pkt – dostateczny.
- w zadaniach 1 – 16 parametry oceniane mają określone i konkretne wartości punktowe. W przypadku braku danego parametru ocenianego bądź jego niespełnienia wartość punktowa będzie równała się 0 pkt.
- Wykonawca powinien dostarczyć próbki oferowanego przedmiotu zamówienia w następujących ilościach:
- po 2 szt. w zad. 17, 25, 26, 35, 37, 38
- po 1 szt. w zad. 18 – 20, 22 – 24, 28 – 30, 33, 36, 41
Próbki będą stanowić integralną część oferty i nie będą podlegały zwrotom. Brak wymaganych próbek spowoduje przyznanie wykonawcy 0 pkt. w danym parametrze ocenianym. Próbki zostaną wykorzystane w praktyce (tj. w trakcie badań i zabiegów) do oceny technicznej, jakości i nie podlegają zwrotowi.
Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia wykazu dostarczonych próbek. Wykaz powinien zawierać: nazwę i numer zadania, nazwę próbki, nazwę własną próbki stosowaną przez producenta, numer katalogowy, określenie producenta, ilość. Przedmiotowe próbki należy dostarczyć łącznie z ofertą w nieprzekraczalnym terminie wyznaczonym do składania ofert tj. do dnia 6 listopada 2018 r. godz. 11:00.
- Wykonawca powinien wraz z ofertą przedstawić informacje odnoszące się do parametrów ocenianych (charakterystykę techniczno – jakościową/ karty katalogowe oferowanego przedmiotu zamówienia w zakresie parametrów ocenianych). W przypadku braku w ofercie danego parametru ocenianego bądź określenia go w innych jednostkach niż wymagane wartość punktowa będzie równała się 0 pkt. Informacje nt. parametrów ocenianych oraz wymagane próbki nie podlegają uzupełnieniu stosownie do art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.
Sposób obliczania punktów za kryterium „Ocena techniczna – jakość”: punkty wstępne uzyskane za parametry podlegające ocenie, będą podstawą do obliczenia punktów porównywalnych. Przyjmujemy zasadę poziomu odniesienia tj. w tym przypadku stosunek oceny oferty badanej (ilość uzyskanych punktów wstępnych przez ofertę badaną) do oceny oferty maksymalnej (największa uzyskana ilość punktów wstępnych). Uwzględniając wartość tego kryterium 40 pkt (1 pkt = 1%) obliczamy liczbę punktów dla danej oferty mnożąc wyliczony współczynnik przez wagę kryterium tj. 40 pkt.
4. Za ofertę najkorzystniejszą złożoną w ramach tego przetargu zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów za wszystkie kryteria oceny.
XVI. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1. Zamawiający poinformuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:
1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
2. wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,
3. wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty,
4. unieważnieniu postępowania
    – podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
1. Zamawiający udostępni informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1 na stronie internetowej.
2. Zamawiający zawrze umowę w terminie, nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania faksem/ drogą elektroniczną zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. Zamawiający będzie mógł zawrzeć umowę przed upływem terminu, o którym mowa wcześniej, jeżeli w niniejszym przetargu nieograniczonym zostanie złożona tylko jedna oferta.
3. Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy będzie tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie. Umowa podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
4. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy jedynie w przypadkach określonych we wzorze umowy.

XVII. Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XVIII. Wszystkie istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy są w załączniku nr 4 do SIWZ - wzór umowy.

XIX. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

1. Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy Pzp.
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub zaniechaniu czynności do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
1. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w art. 182 ust. 1 i 2 ustawy wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
3. Jeżeli zamawiający nie prześle wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
- 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
- 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
9. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. Złożenie oferty wariantowej spowoduje jej odrzucenie jako niezgodnej z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Zamawiający nie przewiduje rozliczania w walutach obcych.
Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a oraz art. 29 ust. 4 Ustawy Pzp.
Zamawiający wymaga by termin płatności wynosił 60 dni od daty otrzymania faktury VAT.