Aparat USG – 1 szt.

Parametry / Warunek	Wartość wymagana	Punktacja	Wartość oferowana
Aparat fabrycznie nowy, 2017 rok produkcji / Producent / Model/typ / Kraj pochodzenia	TAK / podać
Konstrukcja
Oprogramowanie oferowanej wersji aparatu – wprowadzone do produkcji i eksploatacji w 2016 roku	TAK / podać
Konstrukcja mobilna na wózku z czterema skrętnymi kołami z możliwością blokowania każdego z kół oraz blokadą kierunku jazdy	TAK
Cyfrowy, aparat ultrasonograficzny klasy Premium z kolorowym Dopplerem.	TAK
Cyfrowy system formowania i przetwarzania wiązki ultradźwiękowej	TAK / podać
Ilość niezależnych aktywnych kanałów przetwarzania, min. 70 000	TAK / podać
Ilość aktywnych gniazd głowic obrazowych	Min. 3 plus
Dynamika systemu min. 260 dB	TAK / podać
Monitor kolorowy LCD wysokiej rozdzielczości bez przeplotu, na ruchomym ramieniu. Przekątna ekranu min. 17 cali	TAK / podać
Konsola aparatu ruchoma w płaszczyźnie: góra-dół	TAK
Konsola aparatu ruchoma w płaszczyźnie: / lewo-prawo	TAK/NIE	NIE – 0 pkt / TAK –10 pkt
Dotykowy, programowalny panel sterujący LCD wbudowany w konsolę	Przekątna min. 10 cali
Zakres częstotliwości pracy określony częstotliwościami sond możliwych do podłączenia do aparatu, nie mniej niż 1-18 MHz	TAK / podać
Liczba obrazów pamięci dynamicznej (tzw. Cineloop)	Min. 2 700 obrazów / podać
Pamięć dynamiczna dla trybu M-mode lub D-mode	TAK / podać
Regulacja głębokości pola obrazowania / min. 1 - 40 cm	TAK / podać	1-40cm – 0 pkt / szerszy zakres – 10 pkt
Ilość ustawień wstępnych (tzw. Presetów) programowanych przez użytkownika	Min. 40 / podać
Obrazowanie i prezentacja obrazu
Kombinacje prezentowanych jednocześnie obrazów. Min. / B, B + B, 4 B / M / B + M / D / B + D / B + C (Color Doppler) / B + PD (Power Doppler) / 4 B (Color Doppler) / 4 B (Power Doppler) / B + Color + M	TAK
Odświeżanie obrazu (Frame Rate) dla trybu B min. 500 obrazów/s	TAK / podać
Odświeżanie obrazu (Frame Rate) B + kolor (CD) / min. 380 obrazów/s	TAK / podać	< 400 ≥ 380 - 0 pkt / ≥ 400 –10pkt
Obrazowanie harmoniczne min. 2 różne techniki obrazowania harmonicznego	TAK / podać
Obrazowanie w trybie Doppler Kolorowy (CD)	TAK
Obrazowanie w trybie Power Doppler (PD) i Power Doppler Kierunkowy	TAK
Obrazowanie w rozszerzonym trybie Color Doppler o bardzo wysokiej czułości i rozdzielczości z możliwością wizualizacji bardzo wolnych przepływów w małych naczyniach	TAK
Obrazowanie w trybie Dopplera Pulsacyjnego PWD oraz HPRF PWD	TAK
Regulacja bramki dopplerowskiej w zakresie min. 1-20 mm	TAK / podać	1-20 mm – 0 pkt / szerszy zakres – 10 pkt
Możliwość odchylenia wiązki Dopplerowskiej	Min. +/- 30 stopni / podać
Możliwość korekcji kąta bramki dopplerowskiej	Min. +/- 80 stopni / podać
Automatyczna korekcja kąta bramki dopplerowskiej za pomocą jednego przycisku w zakresie	Min. +/- 60 stopni / podać
Możliwość jednoczesnego (w czasie rzeczywistym) uzyskania spectrum przepływu z dwóch niezależnych bramek dopplerowskich	TAK/NIE	NIE – 0 pkt / TAK – 20 pkt
Obrazowanie typu „Compound” w układzie wiązek ultradźwięków wysyłanych pod wieloma kątami i z różnymi częstotliwościami (tzw. skrzyżowane ultradźwięki)	TAK
System obrazowania wyostrzający kontury i redukujący artefakty szumowe – dostępny na wszystkich głowicach	TAK
Obrazowanie w trybie Triplex – (B+CD/PD +PWD)	TAK
Jednoczesne obrazowanie B + B/CD (Color/Power Doppler) w czasie rzeczywistym	TAK
Obrazowanie trapezowe i rombowe na głowicach liniowych	TAK
Automatyczna optymalizacja obrazu B i spektrum dopplerowskiego za pomocą jednego przycisku	TAK
Możliwość regulacji wzmocnienia GAIN w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu	TAK
Archiwizacja obrazów
Wewnętrzny system archiwizacji danych (dane pacjenta, obrazy, sekwencje) z dyskiem twardym o pojemności min. 500 GB	TAK
Zainstalowany moduł DICOM 3.0 umożliwiający zapis i przesyłanie obrazów w standardzie DICOM	TAK
Wbudowany wewnętrzny system archiwizacji obrazów i sekwencji oraz danych pacjentów na dysku twardym oraz możliwość zapisu obrazów w formatach co najmniej: DICOM 3.0 , JPG lub TIFF oraz pętli obrazowych (AVI) z możliwością eksportu na zewnętrzne nośniki typu PenDrvie i płyty DVD	TAK / podać
Możliwość jednoczesnego zapisu obrazu na wewnętrznym dysku HDD i nośniku typu PenDrive oraz wydruku obrazu na printerze. Wszystkie 3 akcje dostępne po naciśnięciu jednego przycisku	TAK
Raporty z badania z możliwością dołączania obrazów do raportu oraz z możliwością wprowadzania własnych opisów i komentarzy do raportu	TAK
Videoprinter czarno-biały	TAK
Wbudowany w aparat napęd DVD-R	TAK
Wbudowane wyjście USB do podłączenia nośników typu PenDrive do nagrywania obrazów w formatach DICOM 3.0 , JPG lub TIFF, AVI - min 3 gniazda USB	TAK / podać
Wbudowana karta sieciowa Ethernet 10/100 Mbps	TAK
Możliwość podłączenia aparatu do dowolnego komputera PC kablem sieciowym 100 Mbps w celu wysłania danych (obrazy, raporty )	TAK
Funkcje użytkowe
Powiększenie obrazu w czasie rzeczywistym	Min. X10
Powiększenie obrazu po zamrożeniu	Min. X10
Ilość pomiarów możliwych na jednym obrazie	Min. 10
Przełączanie głowic z klawiatury. Możliwość przypisania głowic do poszczególnych presetów	TAK
Podświetlany pulpit sterowniczy w min. 2 kolorach	TAK
Automatyczny obrys spektrum Dopplera oraz przesunięcie linii bazowej i korekcja kąta bramki Dopplerowskiej - dostępne w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu	TAK
Raporty z badań z możliwością zapamiętywania raportów w systemie	TAK
Pełne oprogramowanie do badań: / Brzusznych / Ginekologiczno-położniczych / Małych narządów / Naczyniowych / Śródoperacyjnych / Mięśniowo-szkieletowych / Ortopedycznych / Kardiologicznych / Pediatrycznych	TAK
Głowice ultrasonograficzne
Głowica Convex, szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. Podać typ.	TAK / podać
Zakres częstotliwości pracy	Min. 2,0 – 6,0 MHz.
Liczba elementów	Min. 190	190 – 0pkt / powyżej – 10 pkt
Kąt skanowania	Min. 70 st.
Obrazowanie harmoniczne	min. 4 pasma częstotliwości	4 pasma – 0 pkt / powyżej – 10 pkt
Głowica Liniowa szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. Podać typ.	TAK / podać
Zakres częstotliwości pracy.	Min. 4,0 – 13,0 MHz
Liczba elementów	Min. 190	190 – 0pkt / powyżej – 10 pkt
Szerokość pola skanowania	Max. 38 mm
Obrazowanie harmoniczne	Min. 3 pasma częstotliwości	3 pasma – 0 pkt / powyżej – 10 pkt
Obrazowanie trapezowe	TAK
Możliwości rozbudowy – opcje (dostępne w dniu składania oferty)
Możliwość rozbudowy o głowicę kardiologiczną Phased Array min. 1,5-4,5 MHz, kąt obrazowania min. 90 st., obrazowanie harmoniczne	TAK
Możliwość rozbudowy systemu o wielopłaszczyznowe głowice przezprzełykowe	TAK
Możliwość rozbudowy systemu o wielopłaszczyznowe głowice urologiczne	TAK
Możliwość rozbudowy systemu o wbudowany w aparat moduł Stress Echo + moduł EKG	TAK
Możliwość rozbudowy o funkcję i oprogramowanie umożliwiające badanie i pomiar sprężystości naczyń	TAK/NIE	NIE – 0 pkt / TAK – 20 pkt
Możliwość rozbudowy o obrazowanie panoramiczne na głowicach Liniowych	TAK
Inne
Autoryzacja producenta na serwis i sprzedaż zaoferowanego aparatu USG na terenie Polski (dokumenty załączyć wraz z ofertą)	TAK

1. Wymogiem jest aby wartości podane w kolumnie „Wartość oferowana” były zgodne z danymi zawartymi w oficjalnym dokumencie producenta przedstawiającym dane techniczne - Product Data. Zamawiający ma prawo wystąpić do Wykonawcy o udostępnienie takiego dokumentu celem weryfikacji. Niespełnienie tego wymagania spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania w wyznaczonym przez siebie terminie, dokonania przez Wykonawcę prezentacji, pokazu oferowanego ultrasonografu ze wszystkimi wymaganymi parametrami. Niespełnienie tego wymagania spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ.