SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI
IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II
ul. ALEJE JANA PAWŁA II 10
22 – 400 ZAMOŚĆ
tel.: (84) 677 – 33 – 33
faks: (84) 638 – 66 – 69
strona internetowa: www.szpital.zam.pl

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

na dostawę sprzętu terapeutycznego dla Pracowni Hemodynamiki

nr sprawy: AG.ZP.3320.25.17

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera:
1. Opis przedmiotu zamówienia wraz z instrukcją dla wykonawców.
     2. Formularz „Oferta wykonawcy”.
3. Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia
      4. Załącznik nr 2 do SIWZ – Wzór oświadczenia o przynależności/ nieprzynależności do	grupy kapitałowej.
        5. Załącznik nr 3 do SIWZ - Wzór umowy.

Zamość, dnia 10 marca 2017 r.

I. Nazwa oraz adres zamawiającego.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana II
Al. Jana Pawła II 10, 22-400 Zamość
- tel.: 84 677 33 33 – Kancelaria Szpitala
- faks: 84 638 66 69
- adres strony internetowej: www.szpital.zam.pl
Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godzinach 725 - 1500

II. Tryb udzielania zamówienia.

1. Postępowanie przeprowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp” lub „ustawą”.
2. Wartość postępowania przekracza równoważność kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.
3. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SIWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp oraz jej aktów wykonawczych jak również Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126).

III. Opis przedmiotu zamówienia.

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu terapeutycznego dla Pracowni Hemodynamiki Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu. Ofertę można złożyć na całość przedmiotu zamówienia lub na dane zadanie oddzielnie (zamawiający nie ustanawia maksymalnej liczby części, na które zamówienie może być udzielone temu samemu wykonawcy).
     CPV: 33.11.17.30-7.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Zadanie 1 – Prowadniki angioplastyczne uniwersalne – 100 szt.

Warunki techniczne wymagane:
- średnica 0.014 cala
- przynajmniej 6 różnych typów do wyboru w dwóch długościach 190  10 cm i 300  10 cm
- hydrofilna powłoka zewnętrzna z oplotem
- elastyczna końcówka widoczna w skopii, typu J
- ciągłość konstrukcji zapewniająca bezpieczeństwo zabiegu
- wybór sztywności: w zakresie od bardzo miękkich do sztywnych
- różne rodzaje prowadników dostosowane do charakteru zmian
Warunki techniczne oceniane:
manewrowość	1 – 3 pkt.

Zadanie 2 – Prowadniki angioplastyczne do udrożnień – 3 000 szt.

Warunki techniczne wymagane:
- średnica 0,014 cala
- przynajmniej 6 różnych typów do wyboru w dwóch długościach 190  10 cm i 300  10 cm w tym prowadnik o bardzo wysokiej hydrofilności pokryty polimerem bez oplotu
- odcinek dystalny bardzo wysoka hydrofilność, dobra widoczność w skopii, typu J
- ciągłość konstrukcji zapewniająca bezpieczeństwo
- różne rodzaje prowadników dostosowane do charakteru zmian
Warunki techniczne oceniane:
manewrowość	1 - 3 pkt.

Zadanie 3 – Cewniki prowadzące 5 – 9 F – 2 800 szt.

- śr. wewnętrzna cewnika 5F 0.058”
- śr. wewnętrzna cewnika 6F 0,071”
- śr. wewnętrzna cewnika 7F 0.081”
- śr. wewnętrzna cewnika 8F 0.090”
- śr. wewnętrzna cewnika 9F 0.103”
Typy cewników, średnice 5 – 9 F:
- Judkins lewy
- Judkins prawy
- Amplatz lewy
- Amplatz prawy
- EBU, RBU,JCL
- 3D RIGHT
- IMAK RDCN,RDCK
- różne inne rodzaje cewników dostosowane do nietypowych odejść naczyń wieńcowych oraz pomostów żylnych i tętniczych.

Warunki techniczne wymagane:
- jednorodne zbrojenie na całej długości
- stabilność krzywizny w temp. 37°C przez okres całego zabiegu
- różne rodzaje cewników dostosowane do charakteru zmian
- długość cewnika 55, 90, 100 i 110 cm
- atraumatyczna końcówka widoczna w skopii
- niezmienne światło na całej długości
Warunki techniczne oceniane:
- odporne na złamania i zagięcia	1 – 3 pkt.
- duża siła podporowa i dobra pamięć kształtu	1 – 3 pkt.
- manewrowość	1 – 3 pkt.

Zadanie 4 – Strzykawka wysokociśnieniowa do PTCA z manometrem i kranikiem trójdrożnym – 2 300 szt.

Warunki techniczne wymagane:
- skala do 30 ATM
- rotowana męska końcówka
- możliwość wykonania precyzyjnej inflacji i szybkiej deflacji możliwość obsługi przez operator jedną ręką
Warunki techniczne oceniane:
- funkcjonalność (niezawodność mechanizmu blokady)	1 – 3 pkt.
- obsługa strzykawki jedną ręką	1 – 3 pkt.

Zadanie 5 – Y-conector pojedynczy z linią ciśnieniową – 2 000 szt.

Warunki techniczne wymagane:
- wykonany z przezroczystego materiału
- rotowana końcówka męska
- ergonomiczny kształ myshell lite umożliwiający obsługę jedną ręką, zastawka bez elementów obrotowych
Warunki techniczne oceniane:
- łatwość wprowadzenia prowadnika	1 – 3 pkt.
- odporność na wielokrotne wprowadzanie cewników	1 – 3 pkt.

Zadanie 6 - Stenty na balonie chromowo kobaltowe - 200 szt.

Warunki techniczne wymagane:
- skrócenie stentu <3%
- równomierne rozprężanie od obu końców do środka stentu, bez efektu dog bone
- ciśnienie nominalne 9 atm
- na balonie wysokociśnieniowym ciśnienie RBP 16 atm dla średnic 2.5 - 3.5 mm
- dobra widoczność w skopii
- długość w zakresie 9 - 30 mm dla średnic 3,0 - 4,0
- średnica w zakresie 2.5 – 4,0 mm
- stabilne zamontowanie na balonie uniemożliwiające zsunięcie stentu
- możliwość doprężania stentu cewnikiem do doprężeń do 2.5 – 2.75 mm do średnicy 3.5 mm, 3.5 – 4.0 mm do średnicy 5.0 mm
- budowa stentu otwartokomórkowa
Warunki techniczne oceniane:
- siła radialna wyrażona w mm Hg (im większa tym wyżej punktowana), maks. 5 pkt.
- łatwość wprowadzenia do krętych naczyń	1 - 3 pkt.
- giętkość (konstrukcja gwarantująca giętkość)	1 – 3 pkt

Zadanie 7 – Stenty do bezpośredniej implantacji – 200 szt.

Warunki techniczne wymagane:
- równomierne rozprężanie od obu końców do środka stentu, bez efektu dog bone
- ciśnienie nominalne 11 atm
- na balonie wysokociśnieniowym (RBP co najmniej 16 atm.)
- skrócenie stentu maks. 3.0 %
- dobra widoczność w skopii
- długość w zakresie 8  2 mm – 30 2 mm
- stabilne zamontowanie na balonie uniemożliwiające zsunięcie stentu
- średnica co najmniej 2.5 - 4.5 mm
- w zakresie średnic od 4,0 - 4.5 z możliwością doprężenia powyżej 5,5 mm cewnikiem do doprężeń
Warunki techniczne oceniane:
- siła radialna wyrażona w mm Hg (im większa tym wyżej punktowana), maks. 5 pkt.
- łatwość wprowadzenia (pushability)	1 – 3 pkt.
- giętkość (konstrukcja gwarantująca giętkość)	1 – 3 pkt.

Zadanie 8 – Stenty uwalniające leki do zmian trudnych – 1 000 szt.

Warunki techniczne wymagane:
- rejestracja jako „drug eluting stent” (stent uwalniający lek)
- substancja czynna zotarolimus lub ewerolimus uwalniająca ze stałego polimeru na stencie kobaltowo - chromowym
- udokumentowany badaniami klinicznymi niski procent restenozy: co najmniej jedna publikacja w dowolnym ogólnoświatowym czasopiśmie medycznym dokumentująca dwuletnią obserwację w badaniach randomizowanych dokumentująca skuteczność i bezpieczeństwo użycia stentu – publikację przedstawić w ofercie
- publikacje z udokumentowanymi danymi dotyczącymi późnej zakrzepicy - co najmniej jedna publikacja w dowolnym ogólnoświatowym czasopiśmie medycznym (badania randomizowane) – publikację przedstawić w ofercie
- na balonie wysokociśnieniowym semi- lub noncompliant, RBP co najmniej 15 atm w pełnym zakresie średnic
- ciśnienie nominalne 9 atm.
- skrócenie stentu < 5%
- dobra widoczność w skopii
- długość w zakresie 9  2 mm – 38 mm dla średnicy 3.0 - 3.5 mm
- stabilne zamontowanie na balonie uniemożliwiające zsunięcie stentu
- średnica w zakresie co najmniej 2.25 – 4,0 mm
- budowa wykonana z technologii sinosuidalnej
- możliwość doprężenia stentu 4.0 mm cewnikiem do doprężeń do co najmniej 4.5 mm
Warunki techniczne oceniane:
- siła radialna wyrażona w mmHg (im większa tym wyżej punktowana), maks. 5 pkt.
- giętkość	1 – 3 pkt.

Zadanie 9 – Stenty uwalniające leki do zmian prostych – 1 000 szt.

Warunki techniczne wymagane:
- rejestracja jako „drug eluting stent” (stent uwalniający lek)
- substancja czynna zotarolimus lub ewerolimus uwalniająca ze stałego polimeru na stopie platynowo - chromowym
- udokumentowany badaniami klinicznymi niski procent restenozy: co najmniej jedna publikacja w dowolnym ogólnoświatowym czasopiśmie medycznym dokumentująca dwuletnią obserwację w badaniach randomizowanych dokumentująca skuteczność i bezpieczeństwo użycia stentu – publikację przedstawić w ofercie
- publikacje z udokumentowanymi danymi dotyczącymi późnej zakrzepicy - co najmniej jedna publikacja w dowolnym ogólnoświatowym czasopiśmie medycznym (badania randomizowane) – publikację przedstawić w ofercie
- na balonie wysokociśnieniowym semi- lub noncompliant, RBP co najmniej 16 atm w pełnym zakresie średnic
- skrócenie stentu < 5%
- dobra widoczność w skopii
- długość w zakresie co najmniej 10  2 mm – 38 mm dla pełnego zakresu średnic (2,5 – 4,0 mm)
- stabilne zamontowanie na balonie uniemożliwiające zsunięcie stentu
- średnica w zakresie co najmniej 2.25 – 4,0 mm
- ciśnienie co najmniej 16 atm RBP
- ciśnienie nominalne 11 atm
- możliwość przeprężania stentu 4.0 mm cewnikiem do doprężeń bez uszkodzenia struktury stentu do co najmniej 5.5 mm
Warunki techniczne oceniane:
- siła radialna wyrażona w mmHg (im większa tym wyżej punktowana), maks. 5 pkt.
- giętkość	1 – 3 pkt.

Zadanie 10 - Stent uwalniający lek do bezpośredniej implantacji – 200 szt.

Warunki techniczne wymagane:
- na balonie wysokociśnieniowym semi- lub noncompliant,
- ciśnienie nominalne 10 atm
- substancja uwalniająca lek sirolimus
- średnice w zakresie 2.25 mm – 4.0 mm
- długości w zakresie 13 mm – 38 mm dla średnicy 2.75 mm do 4.0 mm
- ciśnienie RBP co najmniej 14 atm
- dobra widoczność w skopii
Warunki techniczne oceniane:
siła radialna wyrażona w mmHg (im większa tym wyżej punktowana), maks. 5 pkt.

Zadanie 11 – Stent o konstrukcji hybrydowej uwalniający lek – 300 szt.

Warunki techniczne wymagane:
- wysokociśnieniowe RBP 16 atm dla pełnego zakresu średnic
- długości stentu 9 – 40 mm co najmniej 9 rozmiarów
- średnice stentu 2.25 - 4.0 mm
- konstrukcja hybrydowa przyśpieszająca gojenie naczynia
- substancja czynna sirolimus uwalniana z polimeru biodegradowalnego na stencie kobaltowo - chromowym
- stent na balonie wysokociśnieniowym, non- lub semicompliant
- możliwość doprężania stentu: średnica 2.25 – 3.0 mm do 3.5 mm; średnica 3.5 – 4.0 mm do < 4.5 mm
- grubość stratu  0.08 mm
- dobra widoczność w skopii
Warunki techniczne oceniane:
siła radialna wyrażona w mmHg (im większa tym wyżej punktowana), maks. 5 pkt.

Zadanie 12 – Cewniki balonowe do PTCA do prostych zmian (semicompliant) – 1 500 szt.

Warunki techniczne wymagane:
- długość balonu w zakresie 6  2 mm – 20 mm dla średnicy 3.0 mm
- średnica w zakresie 1.2 – 4,0 mm
- ciśnienie nominalne 8 atm dla pełnego zakresu średnic
- RBP 14 atm dla pełnego zakresu średnic
- system RX i OTW
Warunki techniczne oceniane:
giętkość i hydrofilność	1 – 3 pkt.

Zadanie 13 – Cewniki balonowe o niskim profilu – 1 500 szt.

Warunki techniczne wymagane:
- wysokociśnieniowe RBP 14 atm dla średnic 1.5 – 4.0 mm
- średnica balonu 1.25 – 4.0 mm
- średnica balonu 2.0 - 3.5 co 0.25 mm
- długość balonu 12 – 20 mm w pełnym zakresie średnic
- niski profil przejścia balonu ułatwiający wprowadzenie dla średnicy 1.25 mm ≤ 0.20 cala
- system RX i OTW
Warunki techniczne oceniane:
profil wejścia (wyrażony w calach) najwyższa ocena za najniższy profil, maks. 5 pkt

Zadanie 14 – Cewnik balonowy do bardzo trudnych i ciasnych zmian – 150 szt.

Warunki techniczne wymagane:
- średnice 1.25 – 3.0 mm w zakresie 1.5 – 3.0 mm co 0.25 mm
- długości balonu 10 – 20 mm
- ciśnienie nominalne 6 atm. dla pełnego zakresu średnic
- ciśnienie RBP 14 atm. dla pełnego zakresu średnic
- pokrycie hydrofilne balonu
- crossing profil dla średnicy 1.25 mm 0.026”
Warunki techniczne oceniane:
giętkość i hydrofilność 1 - 3 pkt.

Zadanie 15 – Cewnik balonowy do doprężeń – 600 szt.

Warunki techniczne wymagane:
- długość balonu w zakresie co najmniej 12 ,15, 20 ± 1 mm dla średnicy 2.5 - 4.0 mm
- średnica od 2.5 do 4.0 mm co 0.25 mm
- średnica od 4,0 do 5,0 mm co 0,5 mm
- wysokociśnieniowe, RBP  16 atm
- profil końcówki balonu ułatwiający wprowadzanie
Warunki techniczne oceniane:
stabilność balonu 1 - 3 pkt.

Zadanie 16 - Cewniki balonowe niepodatne – 600 szt.

Warunki techniczne wymagane:
- długość balonu 6.0 – 20.0 mm co najmniej 5 rozmiarów
- średnica balonu 2.0 - 4.0 mm co 0.25 mm
- średnica balonu 4.0 - 5.0 mm co 0.50 mm
- wysokociśnieniowe RBP co najmniej 18 atm dla wszystkich rozmiarów
- ciśnienie nominalne 12 atm
- system doprowadzający RX
Warunki techniczne oceniane:
stabilność balonu 1 - 3 pkt.

Zadanie 17 – Cewnik nacinająco –pozycjonujący - 20 szt.

Warunki techniczne wymagane:
- średnice 2.0 - 3.5 mm
- długości 10 - 20 mm
- ciśnienie nominalne 8 atm
- ciśnienie RBP  16 atm
- element nacinająco – pozycjonujący wykonany z spiralnego nitynolowego ostrza
Warunki techniczne oceniane:
stabilność balonu w miejscu zwężenia naczynia 1 - 3 pkt

Zadanie 18 – Balon do kontrapulsacji 7.5 - 8 F – 20 szt.

Warunki techniczne wymagane:
- pasujący do pompy ARROW i DATASCOPE
- średnica co najmniej 7.5 - 8 F
- objętość balonu 30 lub 34 CC i 40 CC
- w zestawie introducer i prowadnik oraz indywidualny łącznik do podłączenia do pompy
Warunki techniczne oceniane
giętkość umożliwiająca wprowadzenie do krętego naczynia 1 - 3 pkt

Zadanie 19 – Zestawy do zamykania tętnicy w miejscu wkłucia 6 – 8 F – 300 szt.

Warunki techniczne wymagane:
- zakres średnic 6 - 8 F
- wszystkie elementy bioabsorbowalne
Warunki techniczne oceniane:
łatwość użycia (niewielka liczba manewrów koniecznych do wprowadzenia i niewielkie ryzyko popełnienia błędu)	1 – 3 pkt

Zadanie 20 – Zestawy do zamykania tętnicy w miejscu wkłucia 6 - 8 F – 50 szt.

Warunki techniczne wymagane:
zamknięcie naczynia szwem
Warunki techniczne oceniane:
łatwość użycia (niewielka liczba manewrów koniecznych do wprowadzenia i niewielkie ryzyko popełnienia błędu)	1 – 3 pkt

Zadanie 21 – Cewnik do trombectomii wieńcowej - 150 szt.

Warunki techniczne wymagane:
- średnica zewnętrzna cewnika kompatybilna z cewnikiem prowadzącym 6 - 7 F
- pokrycie hydrofilne na dystalnym końcu cewnika
- długość cewnika aspiracyjnego 140 ± 5 cm
- możliwość cewnika aspiracyjnego 6 i 7 F
- cewnik do trombektomii ze sztyletem i bez sztyletu dla średnicy 6 F
- marker na dystalnym końcu cewnika
- metalowy oplot cewnika ułatwiający przejście (dostarczenie cewnika do chorobowo zmienionego naczynia)
Warunki techniczne oceniane:
średnica wewnętrzna światła aspiracyjnego powyżej 0.040” dla cewnika 6F (im wyższa tym wyżej punktowana), maks. 5 pkt.

Zadanie 22 – Protekcja dystalna do By-passu - 10 szt.

Warunki techniczne wymagane:
- zakres średnic 3,5 – 5,5 mm
- średnica zewnętrzna protekcji kompatybilna z cewnikiem prowadzącym 6F
Warunki techniczne oceniane:
shaft co najwyżej 0.066” – najwyżej oceniana najniższa wartość, maks. 5 pkt.

Zadanie 23 – Cewnik do FFR - 150 szt.

Warunki techniczne wymagane:
- prowadnik/ cewnik typu J, 0,014 cala
- długość 185 cm ± 10 cm
- końcówka dobrze widoczna w skopii z możliwością do manualnego kształtowania
- dopuszczona możliwość użyczenia sprzętu przez firmę celem wykonania pomiaru FFR

Zadanie 24 – Cewniki balonowe do leczenia restenozy w stentach, uwalniające lek antymitotyczny - 50 szt.

Warunki techniczne wymagalne:
- cewniki balonowe pokryte paklitakselem
- RBP co najmniej 13 atm dla średnicy 3.0 mm
- ciśnienie nominalne 7 atm
- dostępne średnice 2,0 – 4,0 mm
- dostępne długości balonu od 15 ± 1 do 30 mm
- udokumentowana skuteczność z minimum 6 miesięcznym okresem obserwacji, potwierdzona publikacjami w literaturze.
Warunki techniczne oceniane:
giętkość i hydrofilność	1 – 3 pkt.

Zadanie 25 – Cewniki do echokardiografii wewnątrzwieńcowej - 10 szt.

Warunki techniczne wymagalne:
- sonda mechaniczna o częstotliwości 40 lub 45MHz
- w zestawie sanki umożliwiające wykonanie mechanicznego Pull-Back.

Zadanie 26 – Mikrocewniki do udrożnień – 20 szt.

Warunki techniczne wymagane:
- kompatybilne z prowadnikiem 0.014”
- dwie długości szaftu 130 i 150 cm
- cewniki z oplotem ze stali nierdzewnej na całej długości szaftu
- średnica wewnętrzna szaftu co najmniej 0.018”
- niski profil przejścia 1.8 F (0.60 mm)

Zadanie 27 – Przedłużki do prowadników do PTCA - 20 szt.

Warunki techniczne wymagane:
- długość przedłużacza 145 cm
- średnica 0.014”
- kompatybilne z prowadnikami 0.014” do PTCA
Zadanie 28 – Przedłużający cewnik prowadzący - 10 szt.

Warunki techniczne wymagane:
- kompatybilny z cewnikiem 6F
- średnica wewnętrzna 0.057”
- długość systemu 145 cm

Zadanie 29 – Cewnik do CTO – 20 szt.

Warunki techniczne wymagane:
- system doprowadzający OTW
- kompatybilny z prowadnikiem 0.014”, cewnikiem prowadzącym 6F
- średnica i długość końcówki nacierającej 1 mm
- zapadkowy uchwyt obrotowy na końcu proksymalnym

Zadanie 30 – Cewnik balonowy OTW – 20 szt.

Warunki techniczne wymagane:
- kompatybilny z prowadnikiem0.014” oraz cewnikiem prowadzącym 6F
- szerokość balonu 2.5 mm
- długość balonu 0.3 mm
- dwa porty do perforacji śródbłonka umieszczone po przeciwnych stronach oznaczone markerami
- średnica szaftu dystalnego 2.9 F
- średnica szaftu proksymalnego 3.7 F

Zadanie 31 – Prowadnik do CTO – 25 szt.

Warunki techniczne wymagane:
- długość prowadnika 185 cm i 300 cm
- średnica 0.014”
- długość końcówki roboczej 20 cm
- pokrycie hydrofilne
- rdzeń perforujący umieszczony na końcu dystalnym o średnicy 0.0035” (0.09 mm) i długości 0.007”(0.18mm)

Zadanie 32 – Prowadnik - 100 szt.

Warunki techniczne wymagane:
- średnica 0.010 - 0.014”
- długości 190, 300, 330 cm
- końcówka cieniująca platynowa
- wykonany ze stali 316L
- prowadnik specjalnego przeznaczenia, tylko do eksternalizacji prowadnika przy zabiegach CTO
- rdzeń prowadnika wykonany z jednego kawałka drutu
- dostępne sztywności końcówki 1.7g, 3.0g, 3.5g, 4.5 g

Zadanie 33 - System do usuwania ciał obcych z naczyń krwionośnych - 10 szt.

Warunki techniczne wymagane:
- zawiera introduktor, pętlę i prowadnik
- rozmiar 6 - 7 F
- zakres pracy 6 – 7 F
- długość pętli 120 cm
- długość cewnika 100 cm
- system składający się z trzech połączonych ze sobą pętli nitynolowych
- duża elastyczność, przeniesienie obrotu1:1
- duża widoczność w skopii
- cewnik odporny na załamania i zagięcia z końcówka zagiętą 15º umożliwiającą sterowanie systemem

Zadanie 34 - Mikrocewniki do CTO - 20 szt.

Warunki techniczne wymagane:
- długości 135 cm i 150 cm
- średnica wewnętrzna końcówki 0.015” i 0.116”
- średnica wewnętrzna szaftu 0.018”
- kompatybilne z prowadnikiem 0.014”
- dostępne cewniki z gwintowanym szaftem, pozwalającym na wkręcanie ich w trudne zmiany
- dostępne cewniki z polimerowym pokryciem hydrofilnym na dystalnych 60 cm szaftu
- cewniki posiadające traperowany szaft o średnicy proksymalnej 2.8 F i dystalnej 2.6 F oraz cewniki o średnicy końcówki 1.8 i średnicy szaftu 2.1 F

Zadanie 35 – Opaska uciskowa na tętnicę promieniową – 2 000 szt.

Warunki techniczne wymagane:
- opaska nie blokująca ucisku żylnego podczas ucisku
- możliwość regulacji stopnia ucisku pokrętłem
- silikonowa podkładka umożliwiająca podgląd miejsca nakłucia tętnicy

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia próbek oferowanego przedmiotu zamówienia w asortymencie i ilościach określonych poniżej:
Zadanie 1 – Prowadniki angioplastyczne uniwersalne 190  10 cm – 1 szt.
Zadanie 2 – Prowadniki angioplastyczne do udrożnień długość 190  10 cm - 1 szt.
Zadania 3 – Cewniki prowadzące EBU 4 6F – 1 szt.
Zadanie 4 – Strzykawka wysokociśnieniowa do PTCA z manometrem i kranikiem – 1 szt.
Zadanie 5 – Y-conector pojedynczy z linią ciśnieniową – 1 szt.
Zadanie 6 - Stenty na balonie chromowo kobaltowe - 1 szt. 2.5/14-18 mm
Zadanie 7 – Stenty do bezpośredniej implantacji stentu – 1 szt. 4.0 / 12-20 mm
Zadanie 8 – Stenty uwalniające leki do zmian trudnych – 1 szt. 2.5 – 3.5/ 15-18 mm
Zadanie 9 – Stenty uwalniające leki do zmian prostych – 1 szt. 2,5 - 3,5/ 15-20 mm
Zadanie 12 – Cewnik balonowe do PTCA do prostych zmian (semicomplian) - 1 szt. 1.2 - 1.5 mm/ 15 - 20 mm
Zadanie 14 – Cewnik balonowy do bardzo trudnych i ciasnych zmian - 1 szt. 1.25/15 mm
Zadanie 15 - Cewnik balonowy do doprężeń - 1 szt. 3.0-4.0/ 12-15 mm
Zadanie 16 – Cewnik balonowy niepodatny 4.5/10-12 mm - 1 szt.
 Zadanie 17 – Cewnik nacinająco-pozycjonujący – 1 szt. 3.0/ 15 mm
Zadanie 18 – Balon do kontrapulsacji 7.5F 30 lub 34CC - 1 szt.
Zadanie 19 – Zestawy do zamykania tętnicy w miejscu wkłucia 6 – 8 F – 1 szt.
Zadanie 20 – Zestawy do zamykania tętnicy w miejscu wkłucia 6 F – 1 szt.
Zadanie 24 – Cewniki balonowe do leczenia restenozy w stentach, uwalniające lek antymitotyczny 3.0/20-30 mm - 1 szt.

1. Próbki stanowią integralną część oferty i nie będą podlegały zwrotom. Brak wymaganych próbek spowoduje przyznanie wykonawcy 0 pkt. w danym warunku technicznym ocenianym. Próbki zostaną wykorzystane w praktyce (tj. w trakcie badań i zabiegów) do oceny technicznej, jakości.
Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia wykazu dostarczonych próbek. Wykaz powinien zawierać: nazwę i numer zadania, nazwę próbki, nazwę własną próbki stosowaną przez producenta, numer katalogowy, określenie producenta, ilość. Przedmiotowe próbki należy dostarczyć łącznie z ofertą w nieprzekraczalnym terminie wyznaczonym do składania ofert tj. do dnia 27 kwietnia 2017 r. godz. 11:00
1. Zamawiający informuje, że wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza w poszczególnych zadaniach, będzie zobowiązany do utworzenia w siedzibie zamawiającego „Banku sprzętu” będącego przedmiotem zamówienia w ilości 20% wymaganego asortymentu (w zad. 24 i 25 zamawiający dopuszcza utworzenie Banku w ilości 1 opakowania nierozerwalnego), w terminie dwóch tygodni licząc od daty zawarcia umowy. Sprzęt dostarczony w ramach „Banku” będzie własnością wykonawcy do chwili wykorzystania go przez zamawiającego, o czym wykonawca niezwłocznie zostanie powiadomiony na piśmie.
2. Zamawiający informuje, że oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia w danym zadaniu oraz spełniać wymagania opisu przedmiotu zamówienia. W przeciwnym wypadku oferta zostanie odrzucona jako nieodpowiadająca treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
3. Zamawiający określił w opisie przedmiotu zamówienia standardy odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia (jest to sprzęt wysokospecjalistyczny) oraz uwzględnił w opisie przedmiotu zamówienia koszty cyklu życia zgodnie z art. 91 ust. 2a ustawy PZP.

IV. Termin realizacji zamówienia - przez okres 12 miesięcy licząc od daty zawarcia umowy.

V. Warunki udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
  1) nie podlegają wykluczeniu;
  2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie. Warunek zostanie spełniony poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału;
2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej – zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie. Warunek zostanie spełniony poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału;
3. zdolności technicznej lub zawodowej – zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie. Warunek zostanie spełniony poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału.
1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
Z zobowiązania potwierdzającego udostępnienie zasobów przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności:
1. zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu
2. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego
3. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia
4. czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dot. wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
UWAGA:
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia.
5. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu udostępniającego zasoby, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, kryteriów selekcji lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający zażąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:
    1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
  2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną.
7. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia i w takim przypadku ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
8. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 5.1 muszą zostać spełnione przez wykonawców łącznie z zastrzeżeniem, że jeden wykonawca lub jeden podmiot udostępniający zasoby musi posiadać pełne doświadczenie wskazane w warunku udziału w postępowaniu
2. brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i art. 24 ust. 5 pkt 1 - 3 ustawy Pzp musi zostać wykazany przez każdego z wykonawców.

VI. Podstawy wykluczenia.

1. Wykonawca podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu w przypadku wystąpienia przesłanek wskazanych w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
2. Na podstawie art. 24 ust. 5 Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający wyklucza również wykonawcę:
1. w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);
2. który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
3. jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14 Pzp, uprawnione do reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2-4 Pzp z:
a) zamawiającym,
b) osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego,
c) członkami komisji przetargowej,
d) osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a Pzp
chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;

VII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw odrzucenia.

1. Wykaz oświadczeń w celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania.
Wykonawcy winni przedłożyć następujące dokumenty:
1) Do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez zamawiającego w SIWZ w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (dalej zwanego „JEDZ”) – załącznik nr 2 do SIWZ.
a) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia formularz JEDZ składa każdy z wykonawców (w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów selekcji wypełniony w zakresie, w jakim wykonawca wykazuje ich spełnianie);
b) w przypadku podmiotów trzecich:
 JEDZ podmiotu trzeciego składa wykonawca, jeżeli powołuje się na jego zasoby w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji;
 JEDZ powinien być wypełniony w zakresie, w jakim wykonawca korzysta z zasobów podmiotu trzeciego;
- JEDZ powinien dotyczyć także weryfikacji podstaw wykluczenia podmiotu trzeciego;
 dotyczy zarówno sytuacji, gdy podmiot trzeci nie będzie podwykonawcą w trakcie realizacji zamówienia, jak i sytuacji gdy takim podwykonawcą będzie;
c) w przypadku podwykonawców:
 dotyczy podwykonawców wskazanych przez wykonawcę, którym wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia;
 JEDZ powinien dotyczyć weryfikacji podstaw wykluczenia;
 JEDZ podwykonawcy składa wykonawca.
Instrukcja wypełniania JEDZ-a jest dostępna pod adresem:
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/Jednolity-Europejski-Dokument-Zamowienia-instrukcja.pdf
3) W terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 3 Pzp Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp – załącznik nr 3 do SIWZ. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
2. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
3. Wykaz dokumentów i oświadczeń, które wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie zamawiającego zgodnie z art. 26 ust. 2 na potwierdzenie okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy:
1) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
3) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
4) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
5) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;
6) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;
7) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716).
1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów o których mowa w:
  1) rozdziale VII ust. 3 pkt. 1 – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
  2) rozdziale VII ust. 3 pkt 2–4 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
  a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
  b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów o których mowa powyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sadowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.
3. Dokumenty należy przedstawić w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem.
4. Oświadczenia składane przez wykonawcę i inne podmioty, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale.
5. Pozostałe dokumenty, inne niż oświadczenia o których mowa wyżej, składane są w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. Za oryginał uważa się oświadczenie lub dokument złożone w formie pisemnej lub w formie elektronicznej podpisane odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Potwierdzenia za zgodność z oryginałem dokonuje wykonawca albo podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca- odpowiednio, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
6. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
7. Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych dokumentów, lub złożenie dokumentu w niewłaściwej formie spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania (po dokonaniu czynności przewidzianych w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.)
8. Wszelkie druki, stanowiące załączniki do niniejszej SIWZ są wzorami mającymi ułatwić Wykonawcy złożenie oferty. Dopuszcza się zastosowanie innych druków oświadczeń i wykazów pod warunkiem, że będą one zawierały wszystkie wymagane informacje.

VIII. Dokumenty potwierdzające, że oferowana dostawa odpowiada określonym przez Zamawiającego wymaganiom oraz informacje i oświadczenia, które musi zawierać oferta.

1. Informacje i oświadczenia, które musi zawierać oferta:
1. Formularz „oferta wykonawcy” (sporządzony według wzoru stanowiącego integralną część SIWZ), przedstawiony dla każdego zadania oddzielnie.
2. Oferta cenowa przygotowana dla każdego zadania oddzielnie w sposób podany w SIWZ str. 20 i zawierająca wszystkie elementy, o których w nim mowa.
3. Dowód wniesienia wadium.
1. Zamawiający informuje, że niezłożenie oświadczeń, informacji określonych w ust. 1 pkt. 1 i 2 spowoduje odrzucenie oferty.
2. Dokumenty potwierdzające, że oferowana dostawa odpowiada określonym przez Zamawiającego wymaganiom:
    1) Karty katalogowe/ ulotki oferowanego przedmiotu zamówienia.
  2) Charakterystyka techniczno – jakościowa oferowanego przedmiotu zamówienia z podaniem nazwy handlowej, przygotowana dla każdego zadania oddzielnie. Charakterystyka musi zawierać co najmniej dane na temat warunków technicznych wymaganych określonych w opisie przedmiotu zamówienia.
  3) Deklaracja zgodności o spełnieniu wymagań zasadniczych, certyfikat zgodności dla oferowanych wyrobów medycznych zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych.
1. Zamawiający informuje, że niezłożenie dokumentów określonych w ust. 3 pkt. 1, 2, 3 spowoduje odrzucenie oferty. Zamawiający uprzednio zastosuje art. 26 ust. 3 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych – są to dokumenty potwierdzające, że oferowana dostawa odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego.
2. Dokumenty określone w ust. 3 wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie zamawiającego zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy.

XI. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzi się w formie pisemnej. Zamawiający dopuszcza niżej wymienione formy porozumiewania się z wykonawcami:
1. faks: numer faksu zamawiającego na który należy kierować korespondencję: 84 638 66 69.
2. droga elektroniczna: adres e-mail na który należy kierować korespondencję: zamowienia@szpital.zam.pl
3. operator pocztowy
4. kurier
5. osobiste doręczenie
  z zastrzeżeniem, iż oferty, umowy oraz oświadczenia i dokumenty wymienione w rozdziale VII i VIII niniejszej specyfikacji (również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania, o którym mowa w art. 26 ust. 2 i 3 ustawy) muszą być przedstawione w formie pisemnej.
1. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub drogą elektroniczną każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
2. W korespondencji do zamawiającego wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy określonym w SIWZ.
3. Osobą upoważnioną do porozumiewania się z wykonawcami w sprawach formalnych jest Agata Bosiak tel. 84 677 33 29.
4. Zamawiający informuje, że przepisy ustawy Pzp nie pozwalają na jakikolwiek inny kontakt niż wskazany w SIWZ. Oznacza to, że zamawiający nie będzie reagował na inne formy kontaktowania się z nim, w szczególności na kontakt telefoniczny i/ lub osobisty w swojej siedzibie.

X. Wymagania dotyczące wadium

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 53 500,00 zł (pięćdziesiąt trzy tysiące pięćset złotych) za całość przedmiotu zamówienia. Wysokość wadium dla poszczególnych zadań wynosi:
Zadanie 1 – 200,00 zł.	Zadanie 13 – 2 400,00 zł.	Zadanie 25 – 300,00 zł.
Zadanie 2 – 5 600,00 zł.	Zadanie 14 – 400,00 zł.	Zadanie 26 – 400,00 zł.
Zadanie 3 – 4 000,00 zł.	Zadanie 15 – 1 300,00 zł.	Zadanie 27 – 50,00 zł.
Zadanie 4 – 1 600,00 zł.	Zadanie 16 – 1 200,00 zł.	Zadanie 28 – 50,00 zł.
Zadanie 5 – 700,00 zł.	Zadanie 17 – 300,00 zł.	Zadanie 29 – 700,00 zł.
Zadanie 6 – 1 000,00 zł.	Zadanie 18 – 300,00 zł.	Zadanie 30 – 700,00 zł.
Zadanie 7 – 1 000,00 zł.	Zadanie 19 – 1 300,00 zł.	Zadanie 31 – 300,00 zł.
Zadanie 8 – 7 400,00 zł.	Zadanie 20 – 200,00 zł.	Zadanie 32 – 300,00 zł.
Zadanie 9 – 7 400,00 zł.	Zadanie 21 – 800,00 zł.	Zadanie 33 – 200,00 zł.
Zadanie 10 – 1 000,00 zł.	Zadanie 22 – 200,00 zł.	Zadanie 34 – 500,00 zł.
Zadanie 11 – 3 300,00 zł.	Zadanie 23 – 3 700,00 zł.	Zadanie 35 – 1 100,00 zł.
Zadanie 12 – 2 500,00 zł.	Zadanie 24 – 1 100,00 zł.

1. Wadium może być wniesione w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
2. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10 w Banku PEKAO S.A. I Oddział Zamość nr: 87 1240 2816 1111 0010 3901 4026.
3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert tj. przed 27 kwietnia 2017 r. godz. 11:00. Wadium w sposób fizyczny musi wpłynąć do zamawiającego w wyznaczonym terminie. Nie wniesienie wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą spowoduje odrzucenie oferty.
4. Zamawiający niezwłocznie zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
5. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
6. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.
7. Zamawiający zatrzyma także wadium wraz z odsetkami wykonawcy, którego oferta została wybrana jeżeli:
1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
2. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

XI. Termin związania ofertą.

1. Wykonawca pozostanie związany ofertą przez 60 dni. Bieg terminu rozpocznie się wraz z upływem terminu składania ofert. Co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zamawiający może zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
2. Oferta wykonawcy, który nie wniósł wadium lub wadium to zostało wniesione w sposób nieprawidłowy albo nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2, na przedłużenie terminu związania ofertą, zostanie odrzucona. Odmowa wyrażenia zgody nie powoduje utraty wadium.

XII. Opis sposobu przygotowania oferty.

1. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę. Oferta powinna być sporządzona w jednym egzemplarzu, a zadrukowane strony oferty ponumerowane. Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa powinny być odpowiednio zabezpieczone np. w oddzielnej kopercie lub teczce. Oferta musi być podpisana przez wykonawcę tj. osobę uprawnioną do reprezentowania firmy (zgodnie z wpisami do akt rejestrowych), bądź osobę upoważnioną przez wykonawcę na piśmie, w tym parafowane wszystkie strony oferty oraz wszelkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany.
3. Pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ofertę w imieniu wykonawcy może być przedstawione w formie oryginału bądź kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie lub przez osobę uprawnioną do reprezentowania wykonawcy zgodnie z wpisami do akt rejestrowych. Przedmiotowe pełnomocnictwo musi być złożone wraz z ofertą i stanowi jej integralną część. Kserokopie dokumentów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Dokumenty dotyczące podmiotów, które będą uczestniczyły w realizacji zamówienia bez względu na jego charakter muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub przez ten podmiot.
4. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
5. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie po upływie terminu składania wniosku, lub dotyczyć będzie udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania.
6. W uzasadnionych przypadkach w każdym czasie przed upływem terminu do składania ofert zamawiający może zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej.
7. Zamawiający przedłuży określony termin składania ofert jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach oraz zmiany zamieści na stronie internetowej.
8. W tym przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Zamawiającego i wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonego terminu będą podlegały nowemu terminowi.
9. Zamawiający nie będzie zwoływał zebrania wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

XIII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

1. Ofertę należy składać w nieprzejrzystych zaklejonych kopertach w sposób uniemożliwiający ich otwarcie bez uszkodzenia. Należy stosować koperty podwójne zewnętrzne i wewnętrzne. Koperta zewnętrzna winna być zaadresowana na Zamawiającego – Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II, 22 - 400 Zamość ul. Aleje Jana Pawła II 10 pok. 248 i powinna być oznakowana następująco: „Przetarg nieograniczony – dostawa sprzętu terapeutycznego dla Pracowni Hemodynamiki. Zadanie nr …... ”. Nie otwierać przed 27 kwietnia 2017 r. godz. 12.00, oraz powinna zawierać nazwę i dokładny adres wykonawcy. Koperta wewnętrzna musi być oznakowana identyczne jak koperta zewnętrzna.
2. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że zamawiający otrzyma powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian zostanie przygotowane, opieczętowane i oznaczone w sposób podany wyżej, a wewnętrzna i zewnętrzna koperta będzie dodatkowo oznaczona określeniami „Zmiana”. Wykonawca nie może wycofać oferty lub wprowadzić zmian w ofercie po upływie terminu składania ofert.
3. Oferty mogą być doręczone osobiście lub przesłane pocztą, za pośrednictwem kuriera, z tym że nie będzie brana pod uwagę data stempla pocztowego, oferta w sposób fizyczny musi wpłynąć w wyznaczonym terminie do siedziby zamawiającego. W przypadku oferty złożonej po wyznaczonym terminie Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.
4. Termin składania ofert upływa dnia 27 kwietnia 2017 r. o godz. 11:00.
5. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego, w dniu 27 kwietnia 2017 r. godz. 12:00, pok. 210. Otwarcia ofert dokona Komisja Przetargowa powołana Zarządzeniem Dyrektora SP Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu. Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert będą podawane nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące kryteriów oceny ofert.
6. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące:
     1) kwoty jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
     2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
     3) ceny i kryteriów oceny ofert.
1. W toku badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać od wykonawców udzielenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.
2. Zamawiający będzie poprawiał w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty – niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodzi się na poprawienie omyłki polegającej na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.

XIV. Opis sposobu obliczania ceny.

1. Wykonawcy są zobowiązani do zachowania sposobu obliczania ceny (sporządzania oferty cenowej) zgodnie ze wzorem podanym:
   Nazwa towaru, jednostka miary, ilość, cena jednostkowa netto (bez podatku VAT), stawka podatku VAT, cena jednostkowa brutto (z podatkiem VAT), łączna cena netto pozycji (wynik pomnożenia ilości przez cenę jednostkową netto), łączna cena brutto pozycji (łączna cena netto powiększona o VAT), kwota podatku VAT, producent, kraj pochodzenia. Cena ostateczna za całość przedmiotu zamówienia (suma cen łącznych) musi być podana w wartości netto (bez podatku VAT) i wartości brutto (z podatkiem VAT).
1. Ceny muszą być wyrażone w polskich złotych, i muszą być podane zgodnie z obowiązującym w Polsce systemem monetarnym (zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku).
2. Zamawiający informuje, iż rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone tylko w złotych polskich.
3. Jeżeli zaoferowana cena lub jej istotne części składowe, wydadzą się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny.
4. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na wykonawcy.
5. Zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

XV. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów.

1. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny:
2. Dla zadań 23, 25 – 35:
Cena – 100%
Kryterium „Cena” - będzie oceniana na podstawie oferty cenowej. Najwyżej oceniona zostanie oferta o najniższej cenie. Porównywane będą ceny ostateczne brutto za całość przedmiotu zamówienia w danym zadaniu.
     Sposób obliczania punktów za kryterium „Cena”: przyjmuje się zasadę poziomu odniesienia - w tym przypadku stosunek ceny minimalnej do ceny oferty badanej. Uwzględniając wartość tego kryterium 100 punktów (1% = 1 pkt) obliczamy przyznaną liczbę punktów dla danej oferty mnożąc wyliczony współczynnik przez wagę kryterium tj. 100 pkt.
3. Dla zadań 1 – 22, 24:
1. Cena – 60%
2. Ocena techniczna – jakość – 40%
  Kryterium „Cena” - będzie oceniana na podstawie oferty cenowej. Najwyżej oceniona zostanie oferta o najniższej cenie. Porównywane będą ceny ostateczne brutto za całość przedmiotu zamówienia w danym zadaniu.
    Sposób obliczania punktów za kryterium „Cena”: przyjmuje się zasadę poziomu odniesienia - w tym przypadku stosunek ceny minimalnej do ceny oferty badanej. Uwzględniając wartość tego kryterium 60 punktów (1% = 1 pkt) obliczamy przyznaną liczbę punktów dla danej oferty mnożąc wyliczony współczynnik przez wagę kryterium tj. 60 pkt.
Kryterium „Ocena techniczna - jakość” – będzie oceniana na podstawie złożonej charakterystyki techniczno - jakościowych oferowanego przedmiotu zamówienia w zakresie warunków technicznych ocenianych oraz na podstawie złożonych próbek. Najwyżej będzie oceniona oferta, która zaoferuje sprzęt o najwyższej jakości i najlepszych warunkach technicznych.
Zasady przyznawania punktów wstępnych:
Przy ocenie warunków technicznych mierzalnych:
- dla zadań, w których najkorzystniejszy będzie parametr o najniższej wartości punkty będą obliczane zgodnie ze wzorem: parametr o najniższej oferowanej wartości w ramach danego zadania do wartości parametru oferowanego w ofercie badanej razy maksymalna liczba punktów tj. 5 pkt.
- dla zadań, w których najkorzystniejszy będzie parametr o najwyższej wartości punkty będą obliczane zgodnie ze wzorem: wartość parametru oferowanego w ofercie badanej do najwyższej oferowanej wartości w ramach danego zadania razy maksymalna liczba punktów tj. 5 pkt.
Przy ocenie warunków technicznych niemierzalnych ocena będzie trzystopniowa: 3 pkt. - b. dobry, 2 pkt. - dobry i 1 pkt – dostateczny.
W przypadku braku danego warunku technicznego ocenianego bądź określenia go w innych jednostkach niż wymagane wartość punktowa będzie równała się 0 pkt. Informacje nt. warunków technicznych ocenianych oraz wymagane próbki nie podlegają uzupełnieniu stosownie do art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.
Sposób obliczania punktów za kryterium „Ocena techniczna – jakość”: punkty wstępne uzyskane za warunki techniczne podlegające ocenie, będą podstawą do obliczenia punktów porównywalnych. Przyjmujemy zasadę poziomu odniesienia tj. w tym przypadku stosunek oceny oferty badanej (ilość uzyskanych punktów wstępnych przez ofertę badaną) do oceny oferty maksymalnej (największa uzyskana ilość punktów wstępnych). Uwzględniając wartość tego kryterium 40 pkt (1 pkt = 1%) obliczamy liczbę punktów dla danej oferty mnożąc wyliczony współczynnik przez wagę kryterium tj. 40 pkt.
4. Za ofertę najkorzystniejszą złożoną w ramach tego przetargu zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów za wszystkie kryteria oceny.

XVI. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1. Zamawiający poinformuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:
1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
2. wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,
3. wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności,
4. unieważnieniu postępowania
    – podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
1. Zamawiający udostępni informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1 na stronie internetowej.
2. Zamawiający zawrze umowę w terminie, nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania faksem zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. Zamawiający będzie mógł zawrzeć umowę przed upływem terminu, o którym mowa wcześniej, jeżeli w niniejszym przetargu nieograniczonym zostanie złożona tylko jedna oferta.
3. Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy będzie tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie. Umowa podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
4. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy jedynie w przypadkach określonych we wzorze umowy.

XVII. Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XVIII. Wszystkie istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy są w załączniku nr 3 do SIWZ - wzór umowy.

XIX. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

1. Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy Pzp.
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub zaniechaniu czynności do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
1. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w art. 182 ust. 1 i 2 ustawy wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
3. Jeżeli zamawiający nie prześle wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
- 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
- 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
10. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.
Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. Złożenie oferty wariantowej spowoduje jej odrzucenie jako niezgodnej z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną.
Zamawiający nie przewiduje rozliczania w walutach obcych.
Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a oraz art. 29 ust. 4 Ustawy Pzp.
Zamawiający wymaga by termin płatności wynosił 60 dni od daty otrzymania faktury VAT.