SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI
IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II
ul. ALEJE JANA PAWŁA II 10
22 – 400 ZAMOŚĆ
tel.: (84) 677 – 33 – 33
strona internetowa: www.szpital.zam.pl

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.

dostawa sprzętu jednorazowego użytku dla Oddziału Kardiochirurgii

nr sprawy: DZP.3320.5.22

Specyfikacja warunków zamówienia zawiera:
1. Opis przedmiotu zamówienia wraz z instrukcją dla Wykonawców.
2. Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz „Oferta Wykonawcy”.
3. Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia.
4. Załącznik nr 3 do SWZ – Wzór umowy.
5. Załącznik nr 4 do SWZ - Klauzula informacyjna z art. 13 RODO.

Zamość, dnia 31 stycznia 2022 r.

I. Nazwa oraz adres Zamawiającego.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
Al. Jana Pawła II 10, 22-400 Zamość
- tel.: 84 677 33 33 – Kancelaria Szpitala
- adres poczty elektronicznej: zamowienia@szpital.zam.pl
- adres strony internetowej: www.szpital.zam.pl
Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godzinach 700- 1435

II. Adres strony internetowej, na której zamieszczane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia będą udostępniane na stronie internetowej: http://www.szpital.zam.pl/ oraz https://szpital-zam.ezamawiajacy.pl

III. Tryb udzielania zamówienia.

1. Postępowanie przeprowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, o którym mowa w art. 129 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą PZP” lub „ustawą”.
2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy PZP oraz aktów wykonawczych do wskazanej ustawy, w szczególności Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r., poz. 2415).

IV. Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu jednorazowego użytku dla Oddziału Kardiochirurgii Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu.
Ofertę można złożyć na całość przedmiotu zamówienia lub na dane zadanie oddzielnie (Zamawiający nie ustanawia maksymalnej liczby części, na które zamówienie może być udzielone temu samemu Wykonawcy).
CPV: 33140000-3

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Zadanie 1 - Kaniule tętnicze
Kaniule tętnicze 20 G/45 mm, z zaworem odcinającym kulkowo-suwakowym typu Flowswitch, średnica zewn. 1,1 mm, kaniula wykonana z PTFE.
Ilość - 900 szt.

Zadanie 2 - Linie do monitoringu ciśnienia metodą krwawą
Linie do monitoringu ciśnienia metodą krwawą, wstępnie wykalibrowane z: połączeniem kablowania z przetwornikiem zabezpieczonym kołnierzem wodoszczelnym, z płuczką 3 ml/h, przetwornikiem półprzewodnikowym j.u., kranikami trójdrożnymi, sztywnymi niezałamującymi się drenami ciśnieniowymi, złącza bezpinowe, częstotliwość własna > 200 Hz, długość linii pomiarowej 200 – 220 cm (długość linii pomiarowej - od założonej kaniuli tętniczej w tętnicy promieniowej lub udowej pacjenta – do przetwornika).
Ilość – 1 200 szt.

Zamawiający informuje, że Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, jest zobowiązany do bezpłatnego dostarczenia na czas trwania umowy: kabli kompatybilnych z monitorami Agilent Viridia CMS 2000 (M 1157A) i Viridia 24 C (M 1205A) i modułami Agilent M 1006B – w ilości 34 szt. oraz elementów mocujących przetworniki: imadeł – 18 szt., płytek do imadeł z możliwością jednoczesnego szeregowego umocowania czterech przetworników na jednej płytce (płytka w całości, bez możliwości rozpinania poszczególnych elementów płytki) – 18 szt., a także mankietów wysokociśnieniowych o pojemności 500 ml do płuczek – w ilości 24 szt.

Zadanie 3 - Probówki do testu typu FTCA 510
Probówki do testu typu FTCA 510, do wykonywania badań krzepliwości krwi po aktywacji (pomiar ACT). Probówki do oznaczenia ACT muszą posiadać kod kreskowy odczytujący rodzaj wykonywanego badania i umożliwiający współpracę z aparatami Hemochron Response. Ilość – 1 425 szt.

Zadanie 4 - Introduktory 8 F i 9 F
1. Introduktor 8 F z zastawką hemostatyczną i portem bocznym, zakończonym kranikiem trójdrożnym, prowadnik typu „J”, w zestawie igła prosta. Ilość – 120 szt.

2. Introduktor 9 F z zastawką hemostatyczną i portem bocznym, zakończonym kranikiem trójdrożnym, prowadnik typu „J”, w zestawie igła prosta. Ilość – 24 szt.

Zadanie 5 - Zestawy do kaniulacji dużych naczyń
1. Zestaw do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera, czteroświatłowy 8,5 F/15 cm, z poliuretanu, z atraumatycznym końcem kontrastującym w RTG, ze znacznikiem długości, podwójnymi skrzydełkami, strzykawką 10 ml, w zestawie prowadnik typu „J” wykonany z materiału odpornego na załamywanie, opis na opakowaniu w języku polskim. Ilość – 360 szt.

2. Zestaw do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera, trójświatłowy 7 F/15 cm, z poliuretanu, z atraumatycznym końcem kontrastującym w RTG, ze znacznikiem długości, podwójnymi skrzydełkami, strzykawką 10 ml, w zastawie prowadnik typu „J” wykonany z materiału odpornego na załamywanie, opis na opakowaniu w języku polskim. Ilość – 100 szt.

3. Zestaw do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera, jednoświatłowy 5 F/ 15 cm (± 1 cm), z poliuretanu, z atraumatycznym końcem kontrastującym w RTG, ze znacznikiem długości, z podwójnymi skrzydełkami, strzykawką 5 ml, zaciskiem umożliwiającym zamknięcie kaniuli, w zestawie prowadnik typu „J” wykonany z materiału odpornego na załamywanie, opis na opakowaniu w języku polskim. Ilość – 24 szt.

4. Zestaw do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera, jednoświatłowy 3 F/10 cm, z poliuretanu, z atraumatycznym końcem kontrastującym w RTG, ze znacznikiem długości, z podwójnymi skrzydełkami, strzykawką 5 ml, zaciskiem umożliwiającym zamknięcie kaniuli, w zestawie prowadnik typu „J” wykonany z materiału odpornego na załamywanie, opis na opakowaniu w języku polski. Ilość – 40 szt.

Zadanie 6 - Cewniki Swan – Ganz
1. Cewnik Swan – Ganz Nr 7 F do pomiaru ciśnienia w tętnicy płucnej i pomiaru rzutu serca metodą termodilucji, z mankietem osłaniającym założonym na cewnik. Mankiet osłaniający z możliwością szczelnego założenia na introduktor 8 F i 9 F. Ilość – 20 szt.

2. Cewnik Swan – Ganz Nr 7,5 F do pomiaru ciśnienia w tętnicy płucnej i pomiaru rzutu serca metodą termodilucji, z mankietem osłaniającym założonym na cewnik. Mankiet osłaniający z możliwością szczelnego założenia na introduktor 8 F i 9 F. Ilość – 8 szt.

Zadanie 7 - Dreny ciśnieniowe do zestawów monitorujących
Dreny ciśnieniowe do zestawów monitorujących, grubościenne, tętnicze, końcówka męska/ żeńska, sterylne, długość drenu ciśnieniowego 120 - 150 cm, pakowane pojedynczo. Ilość – 180 szt.

Zadanie 8 - Dreny przedłużające do szybkiego podawania płynów typu Heidelberger
Dreny przedłużające typu Heidelberger do systemów infuzyjnych – transfuzyjnych, do szybkiego podawania płynów, końcówka męska/ żeńska, długość 140 cm, średnica wewnętrzna 3 mm, średnica zewnętrzna 4.1 mm, sterylne, pakowane pojedynczo. Ilość – 240 szt.

Zadanie 9 - Sensory do oksymetru mózgowego
Sensory do oksymetru mózgowego. Sensory (czujniki) dla dorosłych, jednorazowego użytku, rozmiar „L”, umożliwiające współpracę z oksymetrem mózgowym Fore – Sight z serii MC – 2000. Ilość - 36 opakowań (w opakowaniu jeden czujnik na półkulę prawą i jeden czujnik na półkulę lewą).
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie sensorów (czujniki – opis, rozmiar i ilość jw.) do innego niż posiadany przez Zamawiającego oksymetr mózgowy pod warunkiem bezpłatnego użyczenia na czas trwanie umowy aparatu do oksymetrii mózgowej, do którego dedykowane są oferowane sensory.

Zadanie 10 - Aparaty do przetoczeń płynów ze zintegrowaną w linii infuzyjnej komorą
Aparaty do przetoczeń płynów ze zintegrowaną z linii infuzyjnej komorą wyskalowaną w ml/h, o zmiennej geometrii zapewniającą regulację prędkości przepływu płynów w zakresie 5-250 ml/h, pojedynczo pakowane, sterylne. Ilość – 480 szt.

Zadanie 11 - Strzykawki do gazometrii
Strzykawki do gazometrii, jednorazowego użytku, stosowane do pomiaru gazometrii z krwi, pojemność 2 – 3 ml, pojedynczo pakowane, sterylne, zamontowany filtr odpowietrzający. Ilość – 8 400 szt.

Zadanie 12 - Łącznik „Y” do respiratorów
Łącznik „Y” do respiratorów, łącznik równoległy 22 M do respiratorów, jednorazowego użytku, do układów rur oddechowych dla dorosłych, łącznik bez portów, pakowany pojedynczo. Ilość – 240 szt.

Zadanie 13 - Filtry oddechowe dla dorosłych
Filtry oddechowe dla dorosłych, mechaniczne, bakteryjno-wirusowe, zapewniające wychwytywanie bakterii i wirusów na poziomie 99,9%, ze zwiększoną wydajnością ciepła i wilgoci tzw. „sztuczny nos”, na rurkę intubacyjną z możliwością podłączenie do respiratora, do łącza typu „Y”, dla dorosłych. Ilość – 120 szt.

Zadanie 14 - Rury karbowane aerozolowe do respiratorów
Rury karbowane, aerozolowe, jednorazowego użytku, do respiratorów, w mb, średnica wewnętrzna łącznika niekarbowanego 22 mm. Ilość – 2 400 metrów.

Zadanie 15 - Aparaty do gimnastyki oddechowej
Aparaty do indywidualnych ćwiczeń i stymulacji głębokiego wdechu służące skutecznej rehabilitacji pacjentów po operacjach kardiochirurgicznych z fizjopatologią dróg oddechowych. Aparaty do gimnastyki oddechowej wskazujące objętość wdychanego powietrza za pomocą trzech kulek pokazujących przepływ: 600/900/1200 cm3/sek (przepływ różny w zależności od zadanego oporu). Ilość – 180 szt.

Zadanie 16 - Wkład workowy na wydzielinę o pojemności 2000 ml
Wkład workowy o pojemności zbiorczej 2000 ml (2 L), jednorazowego użytku, minimum 2 porty (pacjent – próżnia). Ilość – 600 szt.

Zamawiający informuje, że Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, jest zobowiązany do bezpłatnego dostarczenia na czas trwania umowy wkładów workowych na wydzielinę: zbiorników z podziałką na wkład workowy 2000 ml (2L) – w ilości 10 szt. oraz wieszaków plastikowych z mechanizmem sprężynowym do mocowania do szyny, instalowanych bez dodatkowych narzędzi w ilości 10 szt.

Zadanie 17 - Elektrody do defibrylatora Agilent Philips Medical do defibrylacji przezskórnej serca, stymulacji i monitorowania
Wielofunkcyjne elektrody defibrylacyjne dla dorosłych typu Adult Plus do defibrylatora/ kardiomonitora Agilent Philips Medical model M 4735 A. Elektrody do defibrylacji, stymulacji, kardiowersji i monitorowania pacjentów. Elektrody jednorazowego użytku dla dorosłych, samoprzylepne z konektorem kompatybilnym z przewodem Agilent M 3808 A. Ilość – 12 op. (2 szt. w op.)

Zadanie 18 - System elektrod do defibrylatora Life Pack 20 do stymulacji przezskórnej serca, defibrylacji, kardiowersji i monitorowania
System elektrod do stymulacji, defibrylacji, kardiowersji i monitorowania pacjentów, typu Quik – Combo Adult. Elektrody jednorazowego użytku dla dorosłych, samoprzylepne, kompatybilne z przewodem QUK – Combo Medtronic Physio – Control 3006570-006 US PAT 5187522, do defibrylatora/kardiomonitora Life Pack 20. Ilość – 12 op. (2 szt. w op.)

Zadanie 19 - Zestaw do przezskórnego drenażu jamy opłucnej metodą Seldingera 12 F/ 30 cm
Zestaw sterylny jednorazowego użytku przeznaczony do minimalnie inwazyjnego przezskórnego dostępu do jamy opłucnej metodą Seldingera. Zestaw składający się z cewnika z tworzywa sztucznego o atraumatycznej końcówce, ze znacznikiem widocznym w zdjęciu RTG. Cewnik osadzony na rozszerzadle służącym do wprowadzania do opłucnej, usuwanym z cewnika po umieszczeniu zastawu w opłucnej metodą Seldingera. Zestaw zawierający linię łączącą z dwoma zakończeniami – jeden wyposażony w kranik trójdrożny, drugi w miękki łącznik stożkowy do ewentualnego podłączenia drenażu, w zestawie strzykawka z tłokiem gumowym, skalpel, prowadnik stalowy z zakończeniem typu „J”. Zestaw pakowany pojedynczo, data ważności i nr serii na opakowaniu indywidualnym. Ilość – 240 szt.

Zadanie 20 - Zestaw do punkcji opłucnej z igłą Veressa 9 CH i 12 CH
Bezpieczny zestaw do punkcji opłucnej, dedykowany również do punkcji osierdzia i otrzewnej składający się z igły Veressa ograniczającej ryzyko omyłkowego nakłucia płuca poprzez sygnalizację za pomocą zielonego wskaźnika. Cewnik wykonany z poliuretanu widocznego w RTG, z możliwością utrzymania w pacjencie do 29 dni, dostępnego w rozmiarach 9 CH i 12 CH (rozmiar do wyboru przez Zamawiającego). Cewnik zakończony układem z automatycznymi zastawkami jednokierunkowymi (bez konieczności regulacji przepływu za pomocą kraników), posiadający możliwość przełączenia w tryb drenażu z pominięciem zastawek, zawierający strzykawki Luer Lock 60 ml, worek do drenażu o pojemności 2000 ml z karnikiem spustowym, skalpel do nacięcia skóry z zatrzaskowym zabezpieczeniem ostrza przed zakłuciem oraz łącznika do systemu drenażowego, posiadający dodatkową linię do przedłużenia cewnika do długości 50 cm montowaną pomiędzy układem zastawek a cewnikiem, zacisk nożyczkowy i komplet mocowań cewnika do skóry pacjenta. Ilość – 24 szt.

Zadanie 21 - Rękojeść i łyżki do laryngoskopu światłowodowego
1. Rękojeść laryngoskopu światłowodowego z diodą LED, wielorazowa, zgodna z normą ISO 7376-3 (standard zielony) lub normą równoważną, zasilana bateryjnie (2xAA) – baterie wyjmowane, ergonomiczna rączka antypoślizgowa, możliwość sterylizacji, pakowana pojedynczo. Ilość – 4 szt.

2. Łyżki do laryngoskopów światłowodowe, typu Macintosh, mocne zimne światło, wykonane z ABS (acrylonitrle butadiene styrene), matowe, sztywne, zatrzask gwarantujący stabilne mocowanie, jednorazowego użytku, mikrobiologicznie czyste, długość typu Macintosh o rozmiarach : 3 – średni dorosły i 4 – duży dorosły, kompatybilne z zielonymi rękojeściami (ISO 7376-3 lub norma równoważna). Łyżki niezawierające żadnych metalowych elementów, bezpośrednio na łyżce powinno znajdować się: znak CE, typ łyżki, rozmiar, logo producenta oraz znak informujący o braku możliwości ponownego użytku (produkt jednorazowego użytku), zapakowane pojedynczo (folia-papier), w opakowaniu zbiorczym min. 40 sztuk w zależności od rozmiaru, ważność min. 5 lat od daty produkcji. Ilość – 400 szt.

Zadanie 22 - Zestaw oksygenator membranowy dla dorosłych z wbudowanym filtrem tętniczym i zbiornikiem żylno -kardiotomijnym + zestaw drenów. Ilość – 250 szt.

Oksygenator - podać nazwę oferowanego oksygenatora i zbiornika żylno kardiotomijnego (model, numer katalogowy:
- oksygenator membranowy z wbudowanym filtrem tętniczym
- powłoka biokompatybilna /podać rodzaj powłoki/
- czas pracy oksygenatora z zachowaniem pełnej sprawności 6 godz. (zgodnie z instrukcją obsługi)
- objętość wypełnienia oksygenatora z filtrem tętniczym maks. 260 ml
- rekomendowany przepływ od 1do 7 l/ min.
- powierzchnia wymiany gazowej oksygenatora od 2.0-2,5 m2
- możliwość stosowania anestetyków wziewnych potwierdzone instrukcją użytkowania
- polietylenowy wymiennik ciepła zespolony z oksygenatorem, sprawność oferowanego wymiennika min. 60 %
- porty umożliwiające pomiar temperatury krwi w oksygenatorze i zbiorniku żylnym
- objętość zbiornika żylno- kardiotomijnego 4500ml
- oksygenator musi posiadać port do podłączenia zestawu do podawania krwistej kardioplegii /musi pobierać krew utlenowaną i mieć zakończenie w postaci portu ¼ cala
- kardiotom - wlot do drenażu żylnego umiejscowiony od góry zbiornika o średnicy ½ cala z redukcją do3/8 cala
- możliwość pracy z zastosowaniem aktywnego drenażu żylnego.
- wielkość otworów filtracyjnych: filtr kardiotomijny - 30 mic, filtr żylny – 105 mic
- termin ważności min. 18 m-cy od daty dostawy
- wyrób medyczny sterylny, opakowanie zewnętrzne min. podwójne

Zestaw drenów:
- dreny wykonane z tworzywa PCV i silikonu medycznego
- część drenów tworząca układ tętnica-żyła połączona i pakowana w oddzielny pakiet
- dreny oznaczone tętnica - kolor czerwony, żyła - kolor niebieski
- pakiet z możliwością sterylnego podania na stół operacyjny linii tętniczej i żylnej oraz linii ssakowych
- linie ssaków - dwie pakowane w oddzielny pakiet oznaczone na kolor żółty i zielony
- jedna linia ssakowa wyposażona w szant
- linia tętnicza z PCV-3/8 cala x 3/32 cala, dł. linii 200-220 cm
- linia żylna z PCV – 1/2 cala x 3/32 cala, dł. 190-200 cm
- szant pomiędzy linią tętniczą i żylną
- linie na bieżnie pomp:
  - tętnicza 1/2 cala x 3/32 cala silikon medyczny
  - ssakowe 3/8 x 3/32 cala silikon medyczny
- linie ssakowe z PCV - 1/4 cala x 1/16 cala, dł. linii 350-400 cm
- linia do szybkiego wypełnienia układu
- w zestawie filtr gazów medycznych
- w zestawie szant łączący pomiędzy oksygenatorem a zbiornikiem kardiotomijnym z wyjściem 1/4 cala do podłączenia linii do podawania kardiopleginy
- płytka mocująca do drenów wzmocniona klejem
- termin ważności min. 18 m-cy od daty dostawy
- wyrób medyczny sterylny opakowanie zewnętrzne podwójne
- do zestawu drenów dołączony niesterylny pojemnik medyczny jednorazowego użytku na zużyty oksygenator i komplet drenów z przeznaczeniem do utylizacji. Pojemnik pakowany osobno. Parametry techniczne pojemnika:
  - pojemnik w kolorze czerwonym
  - pojemnik nieprzemakalny, odporny na przekłucia
  - zestaw zawiera pojemnik główny i pokrywę szczelnie zatrzaskiwaną na pojemniku głównym
  - oznakowane etykietą ostrzegawczą Materiał Zakaźny wraz z innymi informacjami zgodnie z wymaganiami PZH
  - pojemność 60 l ± 1 l
  - wysokość pojemnika min. 60 cm
  - średnica podstawy i średnica górna pojemnika dostosowana do gabarytów oferowanego oksygenatora

Zamawiający wymaga nieodpłatnie możliwość zmian w schemacie drenów w zależności od potrzeb użytkownika
Dopuszcza się zapakowanie zestawu oksygenatora i drenów w jednym secie.
Zamawiający informuje, że Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, jest zobowiązany do bezpłatnego dostarczenia na czas trwania umowy 2 elektrod cienkoigłowych do monitorowania temperatury w oksygenatorze i zbiorniku żylnym oraz dwóch holderów mocujących oksygenator.

Zadanie 23 - Zestaw Oksygenator membranowy dla dorosłych ze zbiornikiem żylno - kardiotomijnym + zestaw drenów. Ilość – 150 szt.

Oksygenator membranowy dla dorosłych ze zbiornikiem żylno – kardiotomijnym:
- oksygenator membranowy dla dorosłych - membrany powlekane powłoką biokompatybilną (podać rodzaj powłoki)
- maksymalny czas pracy oksygenatora z zachowaniem pełnej sprawności 6 godz. (zgodnie z instrukcją obsługi)
- powierzchnia wymiany gazowej oksygenatora min. 1,7 m2
- objętość wypełnienia statycznego maks. 250 ml
- zakres przepływu krwi od (0- 0.5) do min 7.0 l/ min
- zintegrowany zbiornik kardiotomijny z oksygenatorem, twardy o wypełnieniu min. 4000 ml
- możliwość odłączenia zbiornika kardiotomijnego od oksygenatora
- termowymiennik (podać parametry) przy przepływie krwi 4,0 l/ min i przepływie wody 10 l /min – sprawność termowymiennika powyżej 50%
- porty umożliwiające pomiar temperatury krwi w oksygenatorze i zbiorniku żylnym
- pobór kardioplegii - żeńskie złącze z zastawką i blokadą lub port 1/4 cala
- konektory łączące kardiotomu i oksygenatora
  - wlot żylny 1/2 cala /wlot do drenażu żylnego umiejscowiony od góry zbiornika
  - wylot krwi 3/8 cala
  - konektory ssakowe 1/4 cala, min. 4x
  - min. 2 konektory typu luer /filtrowane/
  - 1 konektor typu luer / niefiltrowane /
  - wlot i wylot krwi z oksygenatora 3/8 cala
  - zbiornik wyposażony w zastawkę bezpieczeństwa
- opakowanie zewnętrzne min. podwójne
- termin przydatności do użycia min. 18 m-cy

Zestaw drenów:
- zestaw drenów do krążenia pozaustrojowego dla dorosłych z filtrem wbudowanym w linię tętniczą
- dreny wykonane z tworzywa PCV i silikonu medycznego, część drenów tworząca układ tętnica - żyła połączona i pakowana w oddzielny pakiet
- szant pomiędzy linią tętniczą a linią żylną
- dreny oznaczone tętnica kolor czerwony, żyła kolor niebieski
- pakiet z możliwością sterylnego podania na stół operacyjny linii tętniczej oraz żylnej i linii ssakowych
- linie ssaków – dwie pakowane w oddzielny pakiet, oznaczone na kolor żółty i zielony, jedna linia ssakowa wyposażona w szant
- części drenów na bieżnię pompy wykonane z silikonu medycznego
- linia tętnicza z PCV 3/8 cala x 3/32 cala, dł. 200-220 cm
- linia żylna z PCV ½ cala x 3/ 32 cala, min. 190-200 cm
- linie ssakowe z PCV ¼ cala x 1/16 cala, 350-400 cm
- linie na bieżnie pomp:
  - tętnicza ½ cala x 3/32 cala silikon medyczny
  - ssakowe 3/8x 3/32 cala silikon medyczny
- linia do szybkiego wypełnienia układu
- w zestawie filtr gazów medycznych
- płytka mocująca do drenów wzmocniona klejem
- termin ważności min18 m-cy od daty dostawy
- opakowanie zewnętrzne min. podwójne
- w zestawie pojemnik medyczny jednorazowego użytku na zużyty oksygenator i komplet drenów z przeznaczeniem do utylizacji. Pojemnik niesterylny zapakowany osobno. Parametry techniczne pojemnika:
  - pojemnik w kolorze czerwonym
  - pojemnik nieprzemakalny, odporny na przekłucia
  - zestaw zawiera pojemnik główny i pokrywę szczelnie zatrzaskiwaną na pojemniku głównym
  - oznakowane etykietą ostrzegawczą Materiał Zakaźny wraz z innymi informacjami zgodnie z wymaganiami PZH
  - pojemność 60 l ± 1 l
  - wysokość pojemnika min. 60 cm
  - średnica podstawy i średnica górna pojemnika dostosowana do gabarytów oferowanego oksygenatora

Zamawiający wymaga nieodpłatnie możliwość zmian w schemacie drenów w zależności od potrzeb użytkownika
Zamawiający informuje, że Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, jest zobowiązany do bezpłatnego dostarczenia na czas trwania umowy:
- 2 elektrod do monitorowania temperatury w oksygenatorze i zbiorniku żylnym
  1. - 2 holderów montażowych do filtra tętniczego
  2. - 2 holderów montażowych do oksygenatora i kardiotomu

Zadanie 24
1. Zestaw do podawania kardiopleginy krwistej 4:1 ze stalową spiralą. Ilość – 250 szt.
- zestaw składający się z dwóch części – część na aparat do krążenia pozaustrojowego oraz część na stół operacyjny
- zestaw zawierający filtr typu bubble-trap, czujnik do pomiaru temperatury wbudowany w układ drenów i umiejscowiony przed filtrem bubble-trap. Linia do pomiaru ciśnienia z izolatorem ciśnienia kopułka - bańka z membraną zakończona końcówką typu luer. Podwójna linia do poboru krystaloidu. Linia do poboru krwi z oksygenatora o rozmiarze ¼ cala.
- linie na rolki wykonane z silikonu medycznego (1/4 x 1/16, 1/8 x1/16) o dł. min. 30 cm
- zestaw musi zawierać stalową spiralę
- linia na stół operacyjny (3/16 x 1/16) o dł. min. 170 cm pakowana w oddzielny pakiet
- zestaw na stół operacyjny w podwójnym opakowaniu
- termin przydatności do użycia min 18 m-cy

2. Zestaw do podawania kardiopleginy 1:4 Del Nido. Ilość – 150 szt.
- zestaw zawierający podwójną linię do poboru krystaloidu. Linia do poboru krwi z oksygenatora o rozmiarze 1/4 cala z łącznikiem i przejściem do średnicy drenu 1/8 x 1/16. Linie na rolki pompy wykonane z silikonu medycznego (1/4x1/1/16,1/8 x 1/16) min. długość silikonu 30 cm. Zestaw zawierający pułapkę zatorów powietrznych z filtrem 40 mikronów i możliwością podłączenia pomiaru ciśnienia. Linia do pomiaru ciśnienia z izolatorem ciśnienia /kopułka-bańka z membraną
- zestaw zawiera stalową spiralę
- linia na stół operacyjny o dł. min. 170 cm kompatybilna z linią z aparatu do krążenia pozaustrojowego
- zestawy pakowane osobno część na stół operacyjny i część na aparat do krążenia pozaustrojowego. Całość w jednym opakowaniu zbiorczym
- zestaw na stół operacyjny w podwójnym opakowaniu
- termin przydatności do użycia min 18 m-cy

Zadanie 25 - Kaniule żylne
1. Kaniula żylna dwustopniowa prosta. Ilość – 300 szt.
- kaniula żylna dwustopniowa prosta z konektorem łączącym ½ cala x ½ cala oraz prowadnikiem, rozmiar kaniuli od 32 /40 Fr do 36/ 46 Fr
- kaniula musi posiadać marker zewnętrzny pozwalający na ocenę głębokości wprowadzenia kaniuli do naczynia
- wykonana z tworzywa medycznego, apyrogennego i nietrombogennego
- kaniula pakowana w sterylną kopertę – z papier - folii
- okres przydatności do użycia min. 18 m-cy

2. Kaniula żylna dwustopniowa prosta z owalnym korpusem. Ilość – 100 szt.
- kaniula żylna dwustopniowa prosta z konektorem łączącym 1/2 cala x 1/2 cala oraz prowadnikiem, rozmiar kaniuli 32/40 fr – 34/46 fr
- zbrojony korpus kaniuli odporny na zginanie
- kaniula posiada przewężoną część środkową /owalny korpus/
- kaniula musi posiadać marker zewnętrzny pozwalający na ocenę głębokości wprowadzenia kaniuli do naczynia
- kaniula pakowana w sterylną kopertę z papier - folii
- termin ważności min. 18 m-cy od daty dostawy

3. Kaniula żylna pojedyncza prosta. Ilość – 150 szt.
- kaniule żylne pojedyncze proste w rozmiarach od 20 Fr do 36 Fr
- zbrojenie ściany kaniuli zabezpieczające przed przypadkowym zamknięciem światła kaniuli w trakcie krążenia pozaustrojowego
- kaniula z wyjściem 3/8 cala lub ½ cala
- kaniula wykonana z tworzywa medycznego, apyrogennego i nietrombogennego
- kaniula pakowana w sterylną kopertę – z papier - folii
- termin ważności min. 18 m-cy od daty dostawy

4. Kaniula żylna pojedyncza zakrzywiona z metalowym zakończeniem. Ilość – 150 szt.
- kaniula żylna pojedyncza zakończona metalową końcówką ze stali nierdzewnej wygiętą pod kątem 90 stopni w rozmiarach od 18 fr do 30 fr
- zbrojenie ściany kaniuli zabezpieczające przed przypadkowym zamknięciem światła kaniuli podczas krążenia pozaustrojowego
- tworzywo medyczne, apyrogenne, nietrombogenne
- pakowane w sterylną kopertę z papier - folii
- termin ważności min. 18 m-cy od daty dostawy

Zadanie 26 - Kaniula aortalna
1. Kaniula aortalna zakrzywiona. Ilość – 400 szt.
- kaniula aortalna /tętnicza/, zakrzywiona z kołnierzem mocującym, w rozmiarach 20 fr – 24 fr, z konektorem 3/8 x 3/8 cala oraz z przyłączem typu luer-lock
- zbrojenie ściany kaniuli zabezpieczające przed przypadkowym zamknięciem światła kaniuli w trakcie krążenia pozaustrojowego
- oznaczenie kierunku zakrzywienia/ wypływu krwi z kaniuli
- tworzywo medyczne, apyrogenne i nietrombogenne
- pakowane w sterylną kopertę z papier - folii
- termin ważności min. 18 m-cy od daty dostawy

2. Kaniula aortalna prosta. Ilość – 30 szt.
- kaniula aortalna/ tętnicza/ prosta w rozmiarach 18-24 fr
- kaniula niezbrojona z częścią do mocowania szwów
- tworzywo medyczne apyrogenne i nietrombogenne
- pakowane w sterylną kopertę z papier-folii
- termin ważności min. 18 m-cy do daty dostawy

Zadanie 27 - Wenty komorowe, ssawki, blowery
1. Went komorowy. Ilość – 200 szt.
- went komorowy, w rozmiarze 16 i 20 Fr, konektor łączący ¼ cala, dł. wentu 38 - 41 cm
- went wyposażony w wyjmowaną metalową plastyczną prowadnicę
- tworzywo: silikon medyczny, apyrogenny i nietrombogenny
- możliwość kontroli głębokości wprowadzenia wentu za pomocą markerów zewnętrznych
- pakowany w sterylną kopertę – z papier- folii
- termin ważności min. 18 m-cy od daty dostawy

2. Ssawka osierdziowa. Ilość – 150 szt.
- ssawka zakończona metalową oliwką /sprężynką, dł. ssawki min. 30 cm
- wykonana z tworzywa medycznego apyrogennego i nietrombogennego
- pakowane w sterylną kopertę z papier-folii
- termin ważności min. 18 m-cy od daty dostawy

3. Ssawka wewnątrz sercowa z koszyczkiem. Ilość – 100 szt.
- ssawka zakończona perforowanym zbiorniczkiem zwiększającym wydajność zasysania, atraumatyczna
- perforowana końcówka połączona z drenem, zakończona łącznikiem 1/4 cala
- długość ssawki min. 30 cm
- wykonana z tworzywa apyrogennego i nietrombogennego
- pakowana w sterylną kopertę z papier – folii
- termin ważności min 18 m-cy od daty dostawy

4. Blower do rozdmuchiwania strumienia krwi. Podwójna linia do podawania płynu i powietrza. Ilość – 300 szt.

Zadanie 28 - Kaniule do podawania kardiopleginy
1. Kaniula do podawania kardiopleginy z wentem. Ilość – 400 szt.
- kaniula do podawania kardiopleginy do opuszki aorty z wentem, zakończona igłą o rozmiarze 9 Fr
- igła wyposażona w stalową prowadnicę i zakończenie luer-lock
- went posiadający zakończenie ¼ cala oraz plastikową żabkę w celu zamknięcia światła wentu
- tworzywo medyczne, apyrogenne i nietrombogenne
- pakowane w sterylną kopertę z papier - folii
- termin ważności min. 18 m-cy od daty dostawy

2. Kaniula do podawania kardiopleginy dowieńcowo zakończona balonikiem. Ilość – 150 szt.
- kaniula do podawania kardiopleginy dowieńcowo zakończona automatycznie napełnianym balonikiem
- kaniula prosta bądź zakrzywiona
- rozmiar balonika uszczelniającego ujścia wieńcowe od 4.0 do 8.0 mm
- pakowane w sterylną kopertę z papier- folii
- termin ważności min. 18 m-cy od daty dostawy

Zadanie 29
1. Kaniula do podawania kardiopleginy przy zabiegach z mini dostępu. Ilość – 20 szt.
- kaniula o rozmiarze 8 fr, dł. min. 25 cm
- igła z końcówką ze stali nierdzewnej połączona z elastyczną linią zakończoną żeńską końcówką typu luer (bez prowadnicy wewnętrznej)
- pakowane w kopertę z papier- folii
- termin ważności min. 18 m-cy od daty dostawy

2. Kaniula do podawania kardiopleginy do ujść wieńcowych zakończona koszyczkiem. Ilość – 50 szt.
- kaniula posiadająca elastyczny korpus ze stali nierdzewnej, długość kaniuli 19 - 19,5 cm
- kaniule z zakrzywioną końcówką pod kątem 90o w rozmiarze 10 fr -14 fr, zakrzywione pod kątem 45o w rozmiarze 12 fr
- zakończona łącznikiem typu luer żeński
- pakowana w sterylny pakiet z papier-folii

3. Kaniula do podawania kardiopleginy wstecznie do zatoki wieńcowej. Ilość – 50 szt.
- kaniula do podawania kardiopleginy wstecznie do zatoki wieńcowej, rozmiar 13- 15 Fr
- kaniula zbrojona zakończona silikonową końcówką z balonem uszczelniającym, prążkowanym i gładkim, wypełnianym automatycznie i manualnie. Kaniula zawierająca linię z kranikiem do pomiaru ciśnienia
- w zestawie z kaniulą powinny znajdować się prowadnica sztywna z uchwytem
- tworzywo medyczne, apyrogenne i nietrombogenne
- pakowana w sterylny pakiet z papier - folii
- okres przydatności do użycia min. 18 m-cy od daty dostawy

4. Adaptery do perfuzji wieńcowej. Ilość – 40 szt.
- adaptery z odnogą główną, zakończoną końcówką female luer i dwoma lub czterema rozgałęzieniami zakończone końcówką typu male luers
- linie zamykane plastikowymi żabkami
- długości linii nieprzekraczające 40 cm
- sprzęt pakowany w sterylny pakiet z papier- folii

5. Adapter/ łącznik. Ilość – 40 szt.
- łącznik perfuzyjny – 3/8 cala z przejściem zakończeniem męski luer
- sterylny, pakowany osobno w pakiet z papier - folii

Zadanie 30 - Kaniule udowe
1. Kaniula udowa tętnicza. Ilość – 30 szt.
- kaniula cienkościenna zbrojona posiadająca znaczniki głębokości wprowadzenia
- rozmiar kaniuli 15-21 fr
- długość całkowita kaniuli do 45 cm
- dostępna w powłoce biokompatybilnej
- wykonana z tworzywa medycznego, apyrogennego, nietrombogennego
- kaniula pakowana w jednym secie z zestawem do wprowadzenia metodą Seldingera. Dopuszcza się osobno pakowany zestaw do wprowadzania kaniul
- pakowana w sterylną kopertę z papier- folii
- termin przydatności do użycia min. 18 m-cy
2. Kaniula udowa żylna wielostopniowa. Ilość – 10 szt.
- kaniula żylna udowa w rozmiarze od 19 Fr do 25 Fr
- długość kaniuli min. 70 cm z konektorem łączącym 3/8 cala lub 1/2 cala
- zbrojenie kaniuli uniemożliwiające jej zagięcie podczas trwania zabiegu
- kaniula posiadająca znaczniki głębokości wprowadzenia
- otwory drenujące umieszczone na zakończeniu kaniuli o dł. co najmniej 25 cm
- ilość otworów drenujących uzależniona od rozmiaru kaniuli
- kaniula wyposażona w prowadnik
- pakowana w jednym secie z zestawem do wprowadzania
- termin ważności min. 18 m-cy od daty dostawy

3. Kaniule dotętnicze. Ilość – 30 szt.
- kaniula cienkościenna zbrojona o dł. min. 30 cm
- rozmiar kaniuli od 18 fr do 24 fr
- zakończona łącznikiem 3/8 cala typu luer
- kaniula wyposażona w ruchomy pierścień ograniczający głębokość wprowadzenia, dostępna z rozszerzaczem i prowadnikiem
- wykonana z tworzywa medycznego, apyrogennego i nietrombogennego
- pakowana w sterylną kopertę z papier - folii
- termin ważności min. 18 m-cy od daty dostawy

Zadanie 31
1. Hemofiltr + zestaw drenów. Ilość – 50 szt.
- powierzchnia efektywna błony hemofiltra maks. 1,5 m2
- membrany syntetyczne
- objętość wypełnienia statycznego maks. 105 ml
- dren tętniczy i żylny zakończony nakrętką typu luer
- dren umożliwiający połączenie z kolumną hemofiltra
- igła do połączenia z drenem tętniczym umożliwiająca odpowietrzenie układu

2. Trójniki
Trójnik 3/8 cala x 3/8 cala x 3/8 cala. Ilość – 1 000 szt.
Trójnik 1/4 cala x 1/4 cala x1/4 cala. Ilość – 50 szt.
Trójnik 3/8cala x 3/8 cala x 1/2 cala. Ilość – 200 szt.
Trójnik 1/4 cala x ¼ cala x 3/8 cala. Ilość – 50 szt.

3. Łączniki
Łącznik 1/2 cala x1/2 cala. Ilość – 50 szt.
Łącznik 1/2 cala x 3/8 cala. Ilość – 50 szt.
Łącznik 3/8 cala x 3/8 cala. Ilość – 50 szt.
Łącznik 3/8 cala x 1/4 cala. Ilość – 50 szt.
Łącznik 1/4 cala x 1/4 cala. Ilość – 50 szt.

4. Linie
Linia o średnicy 3/8 cala, długości min. 100 cm, pakowana w sterylny pakiet. Ilość – 30 szt.
Linia o średnicy 1/4 cala, długości min. 100 cm, pakowana w sterylny pakiet. Ilość – 20 szt.
Linia do podciśnienia. Ilość – 10 szt.

5. Worki transferowe
Sterylne worki transferowe. Ilość – 100 szt.

Zadanie 32
1. Czujniki ciśnienia. Ilość – 50 szt.
- czujniki kompatybilne z przetwornikami ciśnienia firmy Medex posiadanymi przez szpital
- czujniki do inwazyjnego pomiaru ciśnienia w czasie prowadzenia krążenia pozaustrojowego
- pomiar zarówno ciśnienia dodatniego jak i ujemnego. Zakres mierzonych ciśnień min. od – 400 mmHg do + 400 mmHg
- wyposażone w kraniki umożliwiające łatwe odseparowanie czujnika i przeprowadzenie „zerowania” przetworników
- przyłącze LL w celu połączenia z linią monitorującą

2. Isolator ciśnienia. Ilość – 500 szt.
- isolator ciśnienia - plastikowa kopułka zawierająca silikonową membranę
- isolator wbudowany w linię
- linia z jednej strony kopułki o średnicy 1/8x1/32 cala i długości 50 cm ± 5 cm z męską końcówką
- linia z drugiej strony kopułki o średnicy 1/8x1/16 cala i długości 5 cm ± 1 cm z żeńską końcówką
- pakowane pojedynczo w sterylne opakowanie
- termin ważności min. 18 m-cy od daty dostawy

Zadanie 33
1. Taśma mocująca czujnik poziomu. Ilość – 500 szt.
- taśma kompatybilna z podwójnym czujnikiem poziomu firmy Medtronic posiadanym przez szpital
- dwustronnie klejąca taśma umożliwiająca aplikację na kardiotom dowolnego producenta
- łatwa aplikacja dzięki zastosowaniu dwóch uchwytów na końcach taśmy
- taśma zapewniająca pewne i trwałe na czas prowadzenia krążenia pozaustrojowego zamocowanie czujników poziomu
- taśma nieuszkadzająca czujniki poziomu

2. Zestaw do autotransfuzji. Ilość – 30 szt.
- zestaw jednorazowego użytku do odzyskiwania krwi z pola operacyjnego kompatybilny z urządzeniem Autolog IQ posiadanym przez szpital
- zestaw zawiera sterylny pakiet na stół operacyjny zawierający linię do zbierania krwi oraz podawania substancji przeciwkrzepliwej oraz pakiet który zawiera:
  - pojemnik wirówki o pojemności 135 ml
  - podwójną linię do poboru soli fizjologicznej do płukania
  - linię do poboru zebranej krwi ze zbiornika kardiotomijnego
  - linię z workiem na odzyskaną masę krwinkową
  - torbę na odpady o pojemności 10 l
  - sterylny zbiornik kardiotomijny o objętości 3.5 l

Zadanie 34
1. Zestaw do prowadzenia długoterminowego wspomagania krążenia i oddychania. Ilość – 10 szt.
- zestaw jednorazowego użytku z przeznaczeniem do prowadzenia wspomagania krążenia i oddychania u osób dorosłych
- zestaw zawierający: oksygenator z wymiennikiem ciepła, głowicę pompy centryfugalnej oraz dreny połączone i pakowane razem
- zestaw zawierający niezbędne akcesoria do wypełnienia i odpowietrzenia układu
- konfiguracja drenów umożliwiająca włączenie hemofiltracji w układ ECMO
- pakiet drenów z możliwością sterylnego podania na stół operacyjny
- parametry oksygenatora: powierzchnia wymiany gazowej maks. 2.0 m2, wypełnienie oksygenatora maks. 250 ml, przepływ krwi 0.5- 7 l/ min
- parametry głowicy centryfugalnej: wypełnienie głowicy maks. 35 ml, głowica kompatybilna z napędem Rotaflow
- rekomendowany czas pracy zestawu min. 14 dni
- zestaw zabezpieczony powłoką biokompatybilną
- termin przydatności do użycia min. 18 m-cy

2. Kaniula dwuświatłowa przedsionkowa z przeznaczeniem do zastosowania w procedurach długoterminowych (ECMO). Ilość – 4 szt.
- kaniula pokryta powłoką biokompatybilną
- zbrojona, odporna na zagięcie, trwała
- jednoczęściowa konstrukcja kaniuli
- atraumatyczna podczas wprowadzania
- rozmiar kaniuli od 23 Fr do 31 Fr
- termin ważności do użycia min. 18 m-cy
- pakowana w sterylny pakiet z papier-folii
- kaniula w komplecie z zestawem do wprowadzania metodą Seldingera

3. Kaniula udowa tętnicza. Ilość – 10 szt.
- kaniula pokryta powłoką biokompatybilną z przeznaczeniem do długotrwałego wspomagania
- zbrojona, odporna na zagięcie, trwała
- atraumatyczna podczas wprowadzania
- rozmiar kaniuli od 13 fr do 23 fr długość kaniuli 15 cm oraz od 15 fr do 23 fr długość kaniuli 23 cm
- kaniula zakończona konektorem 3/8 cala
- wraz z kaniulą dostarczony zestaw do wprowadzania kaniul metodą Seldingera
- dopuszcza się zapakowanie zestawu w odrębnym secie
- zestaw zawierający igłę 18 Ga, rozszerzadła 4 szt. w różnym rozmiarze, skalpel, strzykawkę 20 ml oraz prowadnicę o długości 100 cm

4. Kaniula udowa żylna. Ilość – 10 szt.
- kaniula pokryta powłoką biokompatybilną z przeznaczeniem do długotrwałego wspomagania
- zbrojona, odporna na zagięcie, trwała
- atraumatyczna podczas wprowadzania
- rozmiar kaniuli od 19 fr do 25 fr długość kaniuli 38 cm oraz od 21 fr do 29 fr długość kaniuli 55 cm
- kaniula zakończona konektorem 3/8 cala
- wraz z kaniulą dostarczony zestaw do wprowadzania kaniul metodą Seldingera
- dopuszcza się zapakowanie zestawu w odrębnym secie
- zestaw zawierający igłę 18 Ga, rozszerzadła 4 szt. w różnym rozmiarze, skalpel, strzykawkę 20 ml oraz prowadnicę o długości 150 cm

Zadanie 35 - Ostrza do piły Stryker. Ilość – 52 szt.
jałowe ostrza do sternotomii pośrodkowej (przecinanie mostka) do piły Stryker

Zadanie 36 - Nakładki do klemu aortalnego. Ilość – 200 szt.
nakładki do współpracy z klemem aortalnym Geister 25 – 5050 lub Peters 0419-159V sterylne pakowane po 2 jako komplet na bransze klemu

Zadanie 37 - Zestaw do drenażu klatki piersiowej. Ilość – 500 szt.
- pakowany sterylnie, 3 – komorowy
- komora kolekcyjna min. 2100 ml
- precyzyjna podziałka w zakresie małych objętości
- wydzielona i wyskalowana zastawka podwodna z zastawką zabezpieczającą przed utratą uszczelnienia podwodnego w przypadku wysokiego ujemnego ciśnienia w jamie opłucnej
- mechaniczna zastawka zabezpieczająca przed wzrostami ciśnienia w kierunku dodatnim
- wodna komora regulacji ciśnienia
- półprzezroczysty, elastyczny dren
- zestaw przystosowany do zawieszenia na ramie łóżka i postawienia na podłodze
- port dostępowy do zastawki wodnej umożliwiający łatwą korektę poziomu płynu
- port dostępowy do wodnej komory regulacji podciśnienia
- zawiera barwnik umożliwiający łatwy odczyt płynu

Zadanie 38 - Klipsy naczyniowe. Ilość – 3 300 magazynków
- 1 magazynek zawierający 6 klipsów
- klipsy stosowane w zabiegach sercowo – naczyniowych na naczynia krwionośne do pozostawienia na stałe, wykonane z biologicznie i magnetycznie obojętnego stopu tytanu,
- wewnętrzna struktura klipsa nietraumatyzująca powierzchni naczynia
- podłużny rowek na całej powierzchni wewnętrznej klipsa, zabezpieczający przed zjawiskiem nożycowania
- nieregularna struktura zewnętrzna zapobiegająca wysunięciu klipsa z klipsownicy
- dostępne rozmiary:
  - XS – microklipsy: wysokość klipsa otwartego 2,2 mm, wysokość klipsa zamkniętego 2,6 mm, szerokość klipsa 3,1 mm
  - S- small- małe klipsy: wysokości klipsa otwartego 3 mm, wysokość klipsa zamkniętego 3,6 mm, szerokość klipsa 4,2 mm
  - M – medium - średnie klipsy: wysokości klipsa otwartego 4,8 mm, wysokość klipsa zamkniętego 5,6 mm, szerokość klipsa 5,8 mm
- każdy rozmiar o innym kolorze magazynku, klipsownica dopasowana kolorem do rozmiaru

Zamawiający informuje, że Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, jest zobowiązany do bezpłatnego dostarczenia na czas trwania umowy klipsownicy XS, S, M 18-20 cm w ilości 24 szt.

Zadanie 39 - Wkład workowy 3 L. Ilość – 600 szt.
- pojemność zbiorcza 3000 ml (3 L)
- jednorazowego użytku
- minimum 2 porty w całym zestawie (pacjent, próżnia)
- zestaw to stelaż jezdny + wkład workowy + kanister na wkład

Zamawiający informuje, że Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, jest zobowiązany do bezpłatnego dostarczenia na czas trwania umowy nowe 4 kanistry na wkład 3L z podziałką oraz 2 nowe stelaże jezdne do skompletowania całości.
Zadanie 40 - Shunt wieńcowy. Ilość – 120 szt.
- zbudowany z sylikonu medycznego
- widoczny w promieniach RTG
- posiadający nici zabezpieczające, zakończony uszczelnieniem w kształcie oliwki
- długość shuntu min. 14 mm, dostępny w rozmiarach 1,0 mm, 1,25 mm, 1,50 mm, 1,75 mm, 2,0 mm, 2,25 mm, 2,50 mm, 3,0 mm

Zadanie 41 - Stabilizator wieńcowy. Ilość – 50 szt.
- stabilizator wieńcowy, jednorazowy, sterylny
- przeznaczony do stabilizacji serca w czasie operacji bez krążenia pozaustrojowego
- przystosowany do współpracy z dowolnym retraktorem
- ruch ramienia stabilizatora płynny umożliwiający stabilizację serca w dowolnym miejscu i dowolnej pozycji
- możliwość regulacji części ssącej stabilizatora w trzech wymiarach, co umożliwia lepsze dopasowanie do warunków w polu operacyjnym
- część ssąca stabilizatora niskoprofilowa, atraumatyczna
- system stabilizacji z drenikami z filtrem, służącymi do połączenia z pompą ssącą

Zadanie 42 - Stabilizator koniuszkowy. Ilość – 15 szt.
- stabilizator jednorazowego użytku, sterylny
- stabilizator koniuszkowy przeznaczony do stabilizacji serca w czasie operacji bez krążenia pozaustrojowego
- stabilizator przystosowany do pracy z dowolnym retraktorem
- ruch ramienia płynny umożliwiający stabilizację serca w dowolnym punkcie i pozycji
- estetyczne zawieszenie części ssącej stabilizatora na ramieniu
- część ssąca atraumatyczna, niskoprofilowa
- część ssąca w kształcie lejka lub rozgałęziona na trzy części, umożliwiająca stabilizację serca także poza koniuszkiem
- system stabilizacji z drenikami z filtrem służącymi do połączenia z pompą serca

Zadanie 43 - Balon do kontrapulsacji. Ilość – 30 szt.
- wewnątrzaortalny cewnik z balonem do kontrapulsacji 7,5 Fr
- dostępny z pojemnością balonika 25cc, 34cc,40cc
- cewnik z balonem z zestawem do wprowadzania, z możliwością wprowadzania z koszulką lub bez koszulki
- budowa cewnika typu CoLumen
- jednakowa średnica 7,5 Fr dla balonu i shaftu cewnika
- znacznik do weryfikacji cewnika w skopii
- kanał ciśnienia o średnicy 0,027”
- możliwość założenia przez dowolną koszulkę o średnicy wewnętrznej 7,5 Fr
- średnica prowadnika min.0,025”
- cewnik do współpracy z pompą Datascope

Zadanie 44 - Elektroda bierna/ neutralna do koagulacji dla dorosłych. Ilość – 800 szt.
- do współpracy z diatermią Valleylab Force FX, Erbe
- jednorazowa
- samoprzylepna
- hydrożelowa
- dwubiegunowa
- zabezpieczona przed wysychaniem
- z systemem zabezpieczającym typu REM
Zamawiający informuje, że Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, jest zobowiązany do bezpłatnego dostarczenia na czas trwania umowy przewód kompatybilny z diatermią Valleylab Force FX, Erbe i elektrodą długości 4,5 – 5,0 m w ilości 4 szt.

Zadanie 45 - Elektroda do czasowej stymulacji serca bipolarna. Ilość – 110 szt.
- średnica elektrody 4, 5, 6, 7 Fr
- długość całkowita 1 250 mm
- zagięty koniec dystalny
- połączenie elektrody ze stymulatorem czasowym bez użycia dodatkowych łączników, bez używania dodatkowych mandrynów

Zadanie 46 - Czyścik. Ilość – 500 szt.
czyściki, papierki jałowe, samoprzylepne do czyszczenia elektrod.

Zadanie 47 - Elektroda nasierdziowa. Ilość – 700 szt.
- grubość 2/0 – 3/0, długość min. 50 cm
- igła nasierdziowa pełna 25 – 27 mm, kształt 1/2 koła
- igła przezskórna łamana, długość min. 90 mm, tnąca
- przewód ze stali wielowłóknowej, nierozwarstwiający się po odcięciu igły nasierdziowej, izolowany, min. 3 cm powierzchni czynnej
- sterylna, pakowana pojedynczo
- elektroda nie wymaga szwów mocujących
- proste mocowanie na nasierdziu

Zadanie 48 - Końcówka wieńcowa do stabilizatora wielorazowego. Ilość – 15 szt.
- końcówka wieńcowa jednorazowego użytku do współpracy z ramieniem mocującym wielorazowego użytku Hercules
- końcówka wieńcowa ssąco – dociskowa, atraumatyczna
- końcówka stabilizatora mobilna w pełnym zakresie 360 stopni
- pakowane pojedynczo, sterylne

Zamawiający informuje, że Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, jest zobowiązany do bezpłatnego dostarczenia na czas trwania umowy 2 szt. nowych ramion Hercules kompatybilnych z końcówką wieńcową.

Zadanie 49 - Pen do koagulacji. Ilość – 700 szt.
jałowy pen elektrody czynnej do koagulacji ze sterowaniem ręcznym, jednorazowego użytku z elektrodą nożową i integralnym kablu 3 wtykowym do współpracy z generatorem Valleylab Force FX oraz Erbe

Zadanie 50 - Wypalarka. Ilość – 50 szt.
jednorazowa, jałowa wypalarka do protez

Zadanie 51 - Dren do klatki piersiowej. Ilość – 1 000 szt.
- dren do klatki piersiowej prosty i wygięty, sterylny
- długość min. 50 cm
- zawierający linie o dobrej widoczności w promieniach RTG
- plastyczny, zawierający min. 6 otworów przeciwległych zapewniających optymalną ewakuację wydzieliny
- ścięty pod skosem do łatwego i szczelnego montażu z konektorem 3/8 cala, dostępny w rozmiarach 32, 36

Zadanie 52 - Zestaw do wprowadzania elektrod z koszulką rozrywalną. Ilość – 400 szt.
- dostępne rozmiary 7, 8, 9 Fr
- koszulka 7, 8, 9 Fr, 30 cm
- prowadnik typu "J" 0,035" dł. 60cm
- rozszerzacz dł. 35 cm
- igła prosta 18G, dł. 7 cm

Zadanie 53 - Introduktor 5, 6, 7, 8 Fr. Ilość – 100 szt.
- długość koszulki 11 cm
- średnica 5F, 6F, 7F, 8F
- w zestawie dilatator, prowadnik typu J
- igła prosta 18G x 7 cm
- koszulka z zastawką hemostatyczną i portem bocznym 5, 6, 7, 8 F
- łatwość rotacji cewnikiem przez zastawkę

Zadanie 54 - Mandryn 0,35”x 75 cm. Ilość – 600 szt.
- mandryn stalowy, prosty
- długość 75 cm, 0,035"
- zakończony "koreczkiem" z jednej strony, jałowy, nietoksyczny

Zadanie 55 - Osłona USG na sondę przezprzełykową. Ilość – 400 szt.
- sterylny zestaw TOE
- rozmiar 16/30 x 1000 mm
- ustnik
- aplikator z żelem preinstalowany
- bezlateksowy, bezpudrowy

Zadanie 56 - Miska na prowadniki. Ilość – 100 szt.
miska na prowadnik z wewnętrznymi wypustkami z kompletem 20 gazików, pojemność 2500 ml

Zadanie 57 - Elektroda nasierdziowa unipolarna i bipolarna
1. Elektroda stymulacyjna nasierdziowa bipolarna, naszywana, sterydowa o średnicy 8 Fr, dostępna długość do wyboru: 25 cm, 35 cm, 60 cm, termin przydatności minimum 24 m-ce. Ilość – 7 szt.
2. Elektroda stymulacyjna nasierdziowa unipolarna wkręcana, komorowa o średnicy 6,5 Fr, dostępna o długości 25 cm, 35 cm, 53 cm, termin przydatności minimum 24 m-ce. Ilość – 5 szt.
1. Zamawiający informuje, że oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia w danym zadaniu oraz spełniać wymagania opisu przedmiotu zamówienia. W przeciwnym wypadku oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z warunkami zamówienia.
2. Zamawiający informuje, że Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza w zadaniu 34 będzie zobowiązany do utworzenia w siedzibie Zamawiającego „Banku sprzętu” będącego przedmiotem zamówienia w następującym asortymencie i ilościach:
  - Zestaw do prowadzenia długoterminowego wspomagania krążenia i oddychania - 4 szt.
  - Kaniula dwuświatłowa przedsionkowa – 2 szt.
  - Kaniula udowa tętnicza – 4 szt.
  - Kaniula udowa żylna – 4 szt.
  w terminie dwóch tygodni licząc od daty zawarcia umowy. Sprzęt dostarczony w ramach „Banku” będzie własnością Wykonawcy do chwili wykorzystania go przez Zamawiającego, o czym Wykonawca niezwłocznie zostanie powiadomiony na piśmie.

V. Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych.

1. W celu potwierdzenia zgodności oferowanych dostaw z wymaganymi cechami lub kryteriami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia lub kryteriami oceny ofert należy przedstawić:
1. Karty katalogowe/ ulotki oferowanego przedmiotu zamówienia;
2. Charakterystykę techniczno – jakościową oferowanego przedmiotu zamówienia. Charakterystyka musi zawierać dane na temat nazwy handlowej, parametrów wymaganych i ocenianych określonych w opisie przedmiotu zamówienia;
1. Przedmiotowe środki dowodowe Wykonawca składa wraz z ofertą.
2. Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający na podstawie art. 107 ust. 2 ustawy PZP wzywa do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.
3. Przepisu ust. 3 nie stosuje się, jeżeli przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzeniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub, pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
4. Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych.

VI. Termin wykonania zamówienia - przez okres 12 miesięcy licząc od daty zawarcia umowy.

VII. Podstawy wykluczenia.

1. Wykonawca podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu w przypadku wystąpienia przesłanek wskazanych w art. 108 ust. 1 ustawy PZP, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy.
2. Zamawiający wyklucza również Wykonawcę z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4, 7 i 8 ustawy PZP, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy.

VIII. Informacja o warunkach udziału w postępowaniu.

Zamawiający nie stawia warunków udziału w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia.

IX. Wykaz podmiotowych środków dowodowych.

1. Do oferty Wykonawca dołącza oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego.
2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, składa się na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzonym zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu Wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE L 3 z 06.01.2016, str. 16), zwanego dalej „JEDZ”. Wzór JEDZ stanowi Załącznik nr 2 do SWZ - „JEDZ”.
3. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu odpowiednio na dzień składania ofert tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.
4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
1. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w ust. 1, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.
2. Instrukcja wypełniania formularza JEDZ znajduje się na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych pod adresem:
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/Instrukcja-wypelniania-JEDZ-ESPD.pdf
1. Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.
2. Zamawiający na podstawie art. 126 ust. 1 ustawy PZP żąda podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia o których mowa w art. 108 ust. 1 i art. 109 ust. 1 pkt 4, 7 i 8 ustawy. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych tj.:
1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy, sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;
2. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;
3. oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;
4. oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy (JEDZ), w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w:
  a) art. 108 ust. 1 pkt 3) ustawy,
  b) art. 108 ust. 1 pkt 6) ustawy,
  c) art. 109 ust. 1 pkt 7) i 8) ustawy;
5. odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie określonym w art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
9. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast:
1. dokumentów o których mowa w ust. 8 pkt 1) i 2) – składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania;
2. dokumentów o których mowa w ust. 8 pkt 4) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
1. Dokument, o którym mowa w ust. 9 pkt 1), powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem. Dokumenty, o których mowa w ust. 9 pkt 2), powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
2. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 9 lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy PZP lub w art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. Przepis ust. 10 stosuje się.
3. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia JEDZ, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu lub są one niekompletne lub zawierają błędy, Zamawiający na podstawie art. 128 ust. 1 ustawy PZP, wezwie Wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że:
1. oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu bez względu na ich złożenie, uzupełnienie lub poprawienie lub
2. zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
1. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania, wezwać Wykonawcę do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień ich złożenia. Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe środki dowodowe nie są już aktualne, Zamawiający może w każdym czasie wezwać Wykonawcę do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień ich złożenia.
2. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r., poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r., poz. 2415).

X. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej.

1. W przedmiotowym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu poczty elektronicznej adres: zamowienia@szpital.zam.pl oraz Platformy zakupowej znajdującej się pod adresem:
  https://szpital-zam.ezamawiajacy.pl
2. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający
   i Wykonawcy posługują się numerem DZP.3320.5.22.
3. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji (innych niż oferta) przekazywanych na adres e-mail Zamawiającego przyjmuje się datę dostarczenia wiadomości na adres e-mail Zamawiającego. W przypadku skorzystania z Platformy za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich złożenia/ wysłania na Platformie.
4. Ogólne zasady korzystania z Platformy:
1. zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie https://szpital-zam.ezamawiajacy.pl lub https://oneplace.marketplanet.pl;
2. Wykonawca po wybraniu opcji „przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie „zarejestruj się”;
3. rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. W związku z tym Zamawiający zaleca Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie złożenia oferty w postaci elektronicznej. Wykonawca wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku rejestracyjnego otrzyma informacje, o możliwości przyspieszenia procedury założenia konta, wówczas należy skontaktować się pod numerem telefonu podanym w ww. potwierdzeniu;
4. po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia oferty w postępowaniu. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej w zakładce "Pytania i odpowiedzi". Za datę przekazania zawiadomień oraz informacji przyjmuje się ich datę wczytania do Systemu.
1. Zamawiający informuje, że w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania z Platformy, Wykonawca winien skontaktować się z dostawcą rozwiązania teleinformatycznego Platforma zakupowa Tel. +48 22 25 72 223,
  e-mail: oneplace.admin@marketplanet.pl.
2. Zamawiający, zgodnie z § 2 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r., poz. 2452 - zwane dalej „Rozporządzeniem"), określa dopuszczalny format kwalifikowanego podpisu elektronicznego, jako:
1. dokumenty w formacie „pdf" zaleca się podpisywać formatem PadES;
2. dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf", wtedy będzie wymagany oddzielny plik z podpisem. W związku z tym Wykonawca będzie zobowiązany załączyć oddzielny plik z podpisem.
7. Zamawiający, zgodnie z zgodnie z § 11 ust. 2 Rozporządzenia określa niezbędne wymagania sprzętowo- aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej tj.:
1. stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
2. komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
3. zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;
4. włączona obsługa JavaScript;
5. zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.
1. Zamawiający, zgodnie z zgodnie z § 11 ust. 2 Rozporządzenia, określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc.
2. Zamawiający, zgodnie z zgodnie z § 11 ust. 2 Rozporządzenia, określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych tj. plik załączony przez Wykonawcę na Platformie Zakupowej i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert.
3. Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu - zegarem Głównego Instytutu Miar.

XI. Informacje o sposobie komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w przypadku zaistnienia jednej z sytuacji określonych w art. 65 ust. 1, art. 66 i art. 69 ustawy PZP.

Zamawiający nie przewiduje komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

XII. Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z Wykonawcami.

1. W sprawach formalnych Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: Agata Bosiak tel. 84 677 33 29.
2. Nie będą udzielane wyjaśnienia na zapytania dotyczące niniejszej SWZ kierowane w formie ustnej lub drogą telefoniczną.

XIII. Termin związania ofertą.

1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 7 czerwca 2022 r. (90 dni), przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.
2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą określonego w ust. 1, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazany przez niego okres, nie dłuższy niż 60 dni.
3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

XIV. Opis sposobu przygotowania oferty.

1. Informacje, dokumenty i oświadczenia, które musi zawierać oferta:
1. Formularz „oferta Wykonawcy” (zał. nr 1 do SWZ);
2. Oferta cenowa przygotowana w sposób podany w rozdz. XVII SWZ;
3. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego (JEDZ);
4. Przedmiotowe środki dowodowe;
5. Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik.
1. Zamawiający informuje, że niezłożenie oświadczeń, informacji określonych w ust. 1 pkt 1 i 2 spowoduje odrzucenie oferty.
2. Ofertę należy złożyć na Platformie pod adresem: https://szpital-zam.ezamawiajacy.pl. Złożenie oferty wraz z załącznikami następuje poprzez polecenie „Złóż ofertę”. Potwierdzeniem prawidłowo złożonej oferty jest komunikat systemowy „Oferta złożona poprawnie”. O terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na platformie.
Po zapisaniu plik jest w systemie zaszyfrowany. Jeśli Wykonawca zamieścił niewłaściwy plik można go usunąć zaznaczając plik i klikając polecenie „usuń”. Wykonawca składa ofertę w formie zaszyfrowanej dlatego też oferty nie są widoczne do momentu odszyfrowania ich przez Zamawiającego.
1. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych .doc, .docx. .pdf, .rtf, .odt i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Ofertę należy złożyć w oryginale.
2. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
3. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP). Wykonawca zobowiązany jest, wraz z przekazaniem tych informacji, wykazać spełnienie przesłanek określonych w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zaleca się, aby uzasadnienie zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa było sformułowane w sposób umożliwiający jego udostępnienie. Zastrzeżenie przez Wykonawcę tajemnicy przedsiębiorstwa bez uzasadnienia, będzie traktowane przez Zamawiającego jako bezskuteczne ze względu na zaniechanie przez Wykonawcę podjęcia niezbędnych działań w celu zachowania poufności objętych klauzulą informacji zgodnie z postanowieniami art. 18 ust. 3 ustawy PZP. Wykonawca nie może zastrzec informacji określonych w art. 222 ust. 5 ustawy.
4. Informacje dla Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia;
2. w takiej sytuacji Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz jej wykonania;
3. wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą z pełnomocnikiem (liderem);
4. żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 i art. 109 ust. 1 pkt 4, 7, 8 ustawy PZP;
5. oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich partnerów. Osoba podpisująca ofertę musi posiadać umocowanie prawne do reprezentacji. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa załączonego do oferty – treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania;
6. wszyscy partnerzy będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy zgodnie z jej postanowieniami;
7. Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy w całości przez partnera kierującego lub od wszystkich partnerów łącznie lub każdego z osobna, albo też w inny sposób ustalony w umowie konsorcjum.
1. Należy umieścić w ofercie spis treści z wyszczególnieniem ilości arkuszy (kartek lub stron) wchodzących w skład oferty.
2. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ.
4. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż na 14 dni przed upływem terminu składania ofert.
5. W uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu do składania ofert Zamawiający może zmienić treść SWZ. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej prowadzonego postępowania.
6. W przypadku gdy zmiany treści SWZ są istotne dla sporządzenia oferty lub wymagają od Wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą SWZ i przygotowanie ofert, Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na zapoznanie się ze zmiana SWZ i przygotowanie oferty.
Wszelkie druki stanowiące załączniki do niniejszej SWZ są wzorami mającymi ułatwić Wykonawcy złożenie oferty. Dopuszcza się zastosowanie innych druków oświadczeń pod warunkiem, że będą one zawierały wszystkie wymagane w SWZ informacje.

XV. Sposób oraz termin składania ofert.

1. Termin składania ofert upływa 10 marca 2022 r. o godzinie 11:00. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy pod adresem:
  https://szpital-zam.ezamawiajacy.pl.
2. Oferta winna być złożona przed upływem terminu składania ofert.
3. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
4. Treść oferty musi być zgodna z wymaganiami Zamawiającego określonymi w dokumentach zamówienia.
5. Do upływu terminu do składania ofert Wykonawca może wycofać ofertę.

XVI. Termin otwarcia ofert.

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10 marca 2022 r., o godzinie 12:00.
2. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
3. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:
1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;
2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.
1. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.
2. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

XVII. Sposób obliczania ceny.

1. Wykonawcy są zobowiązani do zachowania sposobu obliczania ceny (sporządzania oferty cenowej) zgodnie ze wzorem podanym:
   Nazwa towaru, nr katalogowy, jednostka miary, ilość, cena jednostkowa netto (bez podatku VAT), stawka podatku VAT, cena jednostkowa brutto (z podatkiem VAT), łączna cena netto pozycji (wynik pomnożenia ilości przez cenę jednostkową netto), łączna cena brutto pozycji (łączna cena netto powiększona o VAT), kwota podatku VAT, producent, kraj pochodzenia. Cena ostateczna za całość przedmiotu zamówienia (suma cen łącznych) musi być podana w wartości netto (bez podatku VAT) i wartości brutto (z podatkiem VAT).
1. Ceny muszą być wyrażone w polskich złotych i muszą być podane zgodnie z obowiązującym w Polsce systemem monetarnym (zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku).
2. Zamawiający informuje, że rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone tylko w złotych polskich.
3. Jeżeli zaoferowana cena lub jej istotne części składowe, wydadzą się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia lub budzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentach zamówienia lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, w zakresie wyliczenia ceny lub jej istotnych części składowych.
4. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy.
5. Odrzuceniu, jako oferta z rażąco niską ceną, podlega oferta Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień w wyznaczonym terminie, lub jeżeli złożone wyjaśnienia wraz z dowodami nie uzasadniają rażąco niskiej ceny tej oferty.

XVIII. Opis kryteriów oceny oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

1. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującym kryterium oceny:
Cena – 100%
Kryterium „Cena” - będzie oceniana na podstawie oferty cenowej. Najwyżej oceniona zostanie oferta o najniższej cenie. Porównywane będą ceny ostateczne brutto za całość przedmiotu zamówienia w danym zadaniu.
  Sposób obliczania punktów za kryterium „Cena”: przyjmuje się zasadę poziomu odniesienia - w tym przypadku stosunek ceny minimalnej do ceny oferty badanej. Uwzględniając wartość tego kryterium 100 punktów (1% = 1 pkt) obliczamy przyznaną liczbę punktów dla danej oferty mnożąc wyliczony współczynnik przez wagę kryterium tj. 100 pkt.
2. Za ofertę najkorzystniejszą złożoną w ramach tego przetargu zostanie uznana oferta, która uzyska największą łączną liczbę punktów za wszystkie kryteria oceny.

XIX. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
1. Zgodnie z treścią art. 264 ust. 1 PZP, Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577, w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertę.
3. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie poinformowany przez Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy.
4. Wykonawca, o którym mowa w ust. 3, ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie zamówienia na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, które stanowią Załącznik Nr 3 do SWZ. Umowa zostanie uzupełniona o zapisy wynikające ze złożonej oferty.
5. Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (w przypadku wyboru ich oferty jako najkorzystniejszej) przedstawią Zamawiającemu kopię umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców albo unieważnić postępowanie.

XX. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do umowy zawarte są w załączniku nr 3 do SWZ - wzór umowy.

XXI. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy.

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP.
2. Odwołanie przysługuje na:
1. niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
2. zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;
3. zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany.
1. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym.
2. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
3. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, zaś wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia odwołanie lub wobec treści dokumentów zamówienia odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy PZP, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.
5. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” ustawy PZP.
Zamawiający nie przewiduje obowiązku wniesienia wadium.
Zamawiający nie przewiduje obowiązku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8.
Zamawiający nie przewiduje rozliczania w walutach obcych.
Zamawiający nie przewiduje odwróconej kolejności oceny ofert zgodnie z art. 139 ustawy.
Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
Zamawiający nie dokonuje zastrzeżenia obowiązku osobistego wykonania kluczowych zadań zgodnie z art. 60 i art. 121 ustawy.
Zamawiający nie przewiduje możliwości złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 93 ustawy.