
FORMULARZ „OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA” -  AG.ZP 3320.69.17
Mobilny aparat rtg z ramieniem C wysokiej klasy do procedur  wewnątrznaczyniowych dla oddziału kardiologii - 
1 szt.
	Lp.
	Parametry wymagane
	Wymaganie graniczne
	Punktacja
	Parametry oferowane
(podać zakresy lub opisać)


	1. 
	Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane do prezentacji, rok produkcji 2017

Producent

Model/typ

Kraj pochodzenia
	TAK

Podać
	
	

	I
	Aparat przewoźny z ramieniem C
	
	
	

	2. 
	Głębokość ramienia C (odległość między osią wiązki a wewnętrzną powierzchnią ramienia C
	≥ 67 cm

Podać
	
	

	3. 
	Ramię C zbalansowane w każdej pozycji
	TAK
	
	

	4. 
	Odległość SID  stała bez możliwości zmiany, uchwyt na obudowie panelu ułatwiający ustawienie ramienia w trybie manualnych ruchów
	≥ 107 cm

Podać
	
	

	5. 
	Zakres ruchu wzdłużnego ramienia C 
	≥ 20 cm

Podać
	20cm – 0 pkt.,

największa wartość – 20 pkt,

inne proporcjonalnie
	

	6. 
	Ruch wzdłużny poziomy zmotoryzowany
	TAK
	
	

	7. 
	Zakres ruchu pionowego ramienia C
	≥ 40 cm

Podać
	
	

	8. 
	Ruch pionowy zmotoryzowany
	TAK
	
	

	9. 
	Zakres ruchu orbitalnego ramienia C (pełny ruch LAO/RAO) wokół osi poprzecznej
	≥ 148°

Podać
	148°– 0 pkt.,

największa wartość – 10 pkt,

inne proporcjonalnie
	

	10. 
	Ruch orbitalny zmotoryzowany
	TAK
	
	

	11. 
	Szybkość ruchu orbitalnego 
	≥ 10˚/s
Podać
	10˚/s – 0 pkt.,

największa wartość – 10 pkt,

inne proporcjonalnie
	

	12. 
	Zakres obrotu ramienia C (ruch CRAN/CAUD) wokół osi wzdłużnej
	≥ ±225°

Podać
	
	

	13. 
	Ruch wokół osi wzdłużnej zmotoryzowany
	TAK
	
	

	14. 
	Szybkość obrotu wokół osi wzdłużnej 
	≥ 10˚/s

Podać
	10˚/s – 0 pkt.,

największa wartość – 10 pkt,

inne proporcjonalnie
	

	15. 
	Zakres obrotu ramienia C wokół osi pionowej 
	≥  ±10°

Podać
	
	

	16. 
	Prześwit ramienia C (odległość między detektorem obrazu a lampą RTG) 
	≥ 80 cm

Podać
	
	

	17. 
	Urządzenie zabezpieczające przed najeżdżaniem na leżące przewody
	TAK
	
	

	18. 
	Uchwyt na obudowie detektora do ręcznego manipulowania ramieniem C
	TAK
	
	

	19. 
	Blokada kół
	TAK
	
	

	20. 
	Ręczny włącznik promieniowania
	TAK
	
	

	21. 
	Przycisk bezpieczeństwa wyłączający natychmiast co najmniej promieniowanie oraz ruchy aparatu
	TAK
	
	

	22. 
	Hamulce mechaniczne i elektromagnetyczne
	TAK
	
	

	23. 
	Hamulce elektromagnetyczne zwalniane automatycznie po wykryciu kolizji z przeszkodą
	TAK
	
	

	24. 
	Sygnalizacja włączonego promieniowania
	TAK
	
	

	25. 
	Hamulce wszystkich ruchów, hamulce elektromagnetyczne min. ruchu wzdłużnego, orbitalnego (RAO/LAO) i obrotu (CRAN/CAUD), funkcjonalność ręcznego zwalniania min. powyższych hamulców oraz ręcznego przemieszczania ramienia, możliwość ruchu ramienia C w przypadku braku zasilania
	TAK
	
	

	26. 
	Możliwość zapamiętania pozycji ramienia „C” do zabiegu
	TAK,
Podać ilość pozycji
	2 pozycje i pozycja ZERO – 0 pkt.,

za każdą kolejną pozycję - 10 pkt.,
tj. 3 poz. – 10pkt,  4 poz. -20pkt . itd.

 max. do otrzymania 50 pkt.   
	

	27. 
	Aretaż kół w pozycji równoległej do stołu operacyjnego
	TAK
	
	

	28. 
	Monitor dotykowy - interface użytkownika, do sterowania funkcjami obrazu oraz generatora zamontowany na wózku z ramieniem C, z możliwością obracania monitora. Podgląd obrazu z  funkcją dotykowego sterowania obrotem oraz kontrastem i jasnością obrazu. Podgląd  kolimatorów bez użycia promieniowania, repozycja kolimatorów oraz wyświetlanie kątów ramienia C.
	TAK
	
	

	29. 
	Możliwość pochylania monitorów dotykowych zamontowanych na wózku z ramieniem C -pochylenie przód/tył, obrót względem własnej osi
	TAK/NIE
	Tak – 10pkt.,

Nie – 0 pkt.
	

	30. 
	Monitor dotykowy - interface użytkownika, do sterowania funkcjami obrazu oraz generatora zamontowany na wózku stacji monitorowej. Podgląd obrazu z  funkcją dotykowego sterowania obrotem oraz kontrastem i jasnością obrazu. Podgląd  kolimatorów bez użycia promieniowania, repozycja kolimatorów oraz wyświetlanie kątów ramienia C.
	TAK
	
	

	31. 
	Monitor dotykowy - interface użytkownika, do sterowania funkcjami obrazu oraz generatora zamontowany na szynie stołu. Podgląd obrazu z  funkcją dotykowego sterowania obrotem oraz kontrastem i jasnością obrazu. Podgląd  kolimatorów bez użycia promieniowania, repozycja kolimatorów oraz wyświetlanie kątów ramienia C.
	TAK
	
	

	32. 
	Możliwość wykonywania ruchów motorowych ramienia C z zachowaniem izocentrum
	TAK
	
	

	33. 
	Wykonanie ruchu izocentrycznego wynikającego z rekalkulacji położenia ramienia C lub rozwiązanie równoważne
	TAK/NIE
	Izocentrum wynikające z rekalkulacji ruchów – 10 pkt.,

Inne  – 0 pkt.
	

	34. 
	Panel do sterowania ruchami ramienia C mocowany do szyny bocznej stołu z funkcjonalnością min. 

- sterowanie obrotem LAO/RAO i Cranial/Caudal (przycisk lub joystick)

- sterowania ruchem pionowym (przycisk lub joystick)

- programowanie pozycji ramienia „C”
- przycisk bezpieczeństwa wyłączający min. promieniowanie i ruchy aparatu
- sterowanie kilkoma ruchami jednocześnie w tym samym czasie
	TAK
	
	

	35. 
	Możliwość obrotu ramienia C we wszystkich zmotoryzowanych ruchach jednocześnie
	TAK
	
	

	II
	Lampa rentgenowska, kolimator
	
	
	

	36. 
	Lampa z wirującą anodą
	TAK
	
	

	37. 
	Lampa 2-ogniskowa
	TAK
	
	

	38. 
	Wielkość ogniska małego 
	≤ 0.3

Podać
	
	

	39. 
	Wielkość ogniska dużego 
	≤ 0.6

Podać
	
	

	40. 
	Całkowita filtracja
	≥ 3 mmAl

Podać
	3mmAl – 0 pkt.,
największa wartość – 30 pkt,
inne proporcjonalnie
	

	41. 
	Kolimator szczelinowy z rotacją, blendy działające niezależnie od siebie z możliwością domykania w różnym stopniu każdej z nich z osobna
	TAK
	
	

	42. 
	Kolimator typu Irys lub prostokątny koncentryczny
	TAK
	
	

	43. 
	Szybkość rotacji anody 
	≥ 2800 obr/min
Podać
	
	

	44. 
	Ustawienie kolimatora z podglądem bez użycia dodatkowego promieniowania (na obrazie zamrożonym z wyświetlaniem aktualnego położenia krawędzi przesłon)
	TAK
	
	

	45. 
	Pojemność cieplna anody
	≥ 350 kHU

Podać
	
	

	46. 
	Pojemność cieplna kołpaka anody
	≥  5300 kHU

Podać
	5300 kHU – 0 pkt.,

za każde kolejne 100 kHU powyżej wartości granicznej 10 pkt., tj 5400kHU – 10 pkt., 5500 – 20pkt., itd.

max.  do otrzymania 100pkt. 
	

	47. 
	Szybkość chłodzenia anody 
	≥ 75 kHU/min

Podać
	
	

	48. 
	Szybkość chłodzenia kołpaka 
	≥ 90 kHU/min

Podać
	90 kHU – 0 pkt.,

za każde kolejne 10 kHU/min powyżej wartości granicznej 5 pkt., tj. 100 kHU/min – 5pkt., 110kHU/min – 10pkt. itd

max.  do otrzymania 50pkt
	

	49. 
	System zabezpieczający lampę przed przegrzaniem z cyfrowym układem kalkulacji warunków cieplnych lampy zabezpieczającym możliwość wykonywania długich zabiegów
	TAK
	
	

	50. 
	Dodatkowy układ chłodzenia cieczą, oprócz chłodzenia olejem anody w układzie zamkniętym
	TAK
	
	

	III
	Generator
	
	
	

	51. 
	Zasilanie jednofazowe 230V 50 Hz
	TAK
	
	

	52. 
	Zakres dopuszczalnych wahań napięcia zasilającego ±10%
	TAK
	
	

	53. 
	Generator wysokiej częstotliwości, impulsowy, wbudowany w urządzenie zapewniający łatwy transport aparatu pomiędzy salami, typ: monoblok.
	TAK
	
	

	54. 
	Generator wbudowany tzw. monoblok, nie dopuszcza się urządzeń z generatorem stojącym osobno poza ramieniem C lub wbudowanym w podstawę aparatu.
	TAK
	
	

	55. 
	System antykolizyjny mechaniczny dla monobloku, skutkujący natychmiastowym zatrzymaniem ruchu w chwili natrafienia na opór (np. zetknięcie obudowy generatora z elementami stołu)
	TAK

	
	

	56. 
	Częstotliwość generatora dla wszystkich trybów pracy
	≥ 40 kHz
Podać
	
	

	57. 
	Zakres częstotliwości impulsów generatora 
	min. 1- 25 pulsów/s

Podać
	
	

	58. 
	Możliwość sterowania szerokością impulsu, zakres regulacji 
	min. 5-10 ms

Podać
	
	

	59. 
	Moc generatora RTG (dla 100kV) i maksymalnego prądu, zgodnie  z obowiązującą normą IEC 60601-2-54
	≥ 25 kW

Podać
	
	

	60. 
	Skopia ciągła lub wysoko pulsacyjna min. 25 pulsów/s
	TAK
	
	

	61. 
	Skopia pulsacyjna
	TAK
	
	

	62. 
	Automatyczny dobór parametrów fluoroskopii
	TAK
	
	

	63. 
	Radiografia cyfrowa
	TAK
	
	

	64. 
	Zakres wysokiego napięcie w trybie fluoroskopii/radiografii 
	≥ 40 – 120 kV

Podać
	
	

	65. 
	Zakres prądów dla fluoroskopii pulsacyjnej  z płynną regulacją w całym zakresie
	≥ 3 do 250 mA

Podać
	
	

	66. 
	Prąd dla trybu radiografii cyfrowej z płynną regulacją w całym zakresie 
	≥ 3 do250 mA

Podać
	
	

	67. 
	Wartość prezentowanej wielkości wartość mA ma odpowiadać rzeczywistej średniej wartości wysokości impulsu
	TAK
	
	

	68. 
	Odwracanie obrazu góra/dół i prawo/lewo dla obrazowania w trybie Live
	TAK
	
	

	69. 
	Automatyczny dobór poziomu dawki
	TAK

Opisać
	
	

	70. 
	Redukcja poziomu dawki promieniowania w trybie fluoroskopii 
	≥ 50%

Podać
	
	

	IV
	Płaski detektor cyfrowy (Flat Detector – FD)
	
	
	

	71. 
	Wymiary fizyczne detektora cyfrowego 
	≥ 30 cm x 30 cm

Podać
	
	

	72. 
	Rzeczywiste wymiary pola obrazowania 
	≥ 29 cm x 29 cm

Podać
	
	

	73. 
	Wielkość piksela 
	≤ 195µm

Podać
	
	

	74. 
	Skala szarości detektora 
	≥ 14 bit

Podać
	
	

	75. 
	Kratka przeciwrozproszeniowa 
	≥ 70 linii/cm

Podać
	
	

	76. 
	Rodzaj detektora z amorficznym silikonem, typu TFT
	TAK
	
	

	77. 
	Kształt pola obrazowania na monitorach zgodny z kształtem detektora
	TAK
	
	

	78. 
	Matryca detektora 
	≥ 1500 x 1500 pikseli

Podać
	
	

	79. 
	Ilość pól obrazowania
	min 3
Podać
	
	

	80. 
	Wartość dynamiki detektora 
	≥ 83dB

Podać
	
	

	81. 
	Celownik laserowy zintegrowany fabrycznie w obudowie detektora obrazu
	TAK
	
	

	82. 
	Detektor zabezpieczony systemem antykolizyjnym
	TAK


	
	

	83. 
	Bezdotykowy system antykolizyjny detektora, oparty na kontroli dystansu do obiektów (pacjent, metalowe instrumenty, stół), skutkujący zatrzymaniem ruchu przed dotknięciem obiektu.
	TAK/NIE

	Tak – 20pkt.,

Nie – 0 pkt.
	

	V
	Cyfrowy system obróbki obrazu, pamięć
	
	
	

	84. 
	Ilość obrazów w pamięci dla pełnej matrycy 1024x1024 pikseli 
	≥ 100 000

Podać
	
	

	85. 
	Funkcja „Last Image Hold”
	TAK
	
	

	86. 
	Funkcja „cine ” (nagrywanie i odtwarzanie nagranych sekwencji skopii)
	TAK
	
	

	87. 
	Wyświetlanie sekwencji CINE z funkcjonalnością min. Start, stop, regulacja szybkości odtwarzania, możliwość przewijania po 1 klatce
	TAK
	
	

	88. 
	Częstotliwość cyfrowego zapisu na dysku twardym obrazów fluoroskopii pulsacyjnej 
	≥ 25 obr/sek

Podać
	
	

	89. 
	Jednoczesne wyświetlanie mozaiki obrazów 
	≥ 16 obrazów

Podać
	
	

	90. 
	Obraz lustrzany góra/dół i prawo/lewo dla obrazu zapisanego (w postprocessingu oraz dla LIH) 
	TAK
	
	

	91. 
	Cyfrowy płynny obrót obrazu w pamięci aparatu bez ograniczeń kąta i kierunku obrotu bez konieczności użycia promieniowania
	TAK
	
	

	92. 
	Wzmocnienie krawędzi i redukcja szumów w czasie rzeczywistym
	TAK
	
	

	93. 
	Regulacja kontrastu
	TAK
	
	

	94. 
	System nanoszenia opisów
	TAK
	
	

	95. 
	System wpisywania danych pacjenta
	TAK
	
	

	96. 
	System zarządzania bazą danych z badaniami
	TAK
	
	

	97. 
	Funkcja generowania raportu dawki sumarycznej pacjenta z danej procedury lub dawki z podziałem na tryby pracy, powiększenia,
	TAK
	
	

	98. 
	Funkcja powiększenia obrazu (Zoom)
	≥ 4 poziomy
Podać
	
	

	99. 
	Funkcje pomiarowe (odległości i kąty)
	TAK
	
	

	100. 
	Skala szarości w post-procesingu 
	≥ 20 bit

Podać
	20 bit - 0 pkt,
największa wartość – 20 pkt,

inne proporcjonalnie
	

	VI
	Funkcje naczyniowe
	
	
	

	101. 
	Cyfrowa angiografia substrakcyjna DSA 
	≥ 25 obr./s

Podać
	
	

	102. 
	Automatyczne wychwycenie zdjęć o największym zaczernieniu kontrastem
	TAK
	
	

	103. 
	Roadmapping, wykonywany z jednej klatki lub całego filmu DSA
	TAK
	
	

	104. 
	Pixelshift
	TAK
	
	

	105. 
	Landmarking
	TAK
	
	

	106. 
	Programy anatomiczne dedykowane badaniom naczyniowym (min 3 programy).
Wyświetlanie obrazów bez subtrakcji na monitorze referencyjnym równolegle do obrazu DSA na monitorze obrazu na żywo
	TAK
	
	

	107. 
	Możliwość całkowitego włączania i wyłączania maski w obrazie DSA
	TAK
	
	

	108. 
	Możliwość tworzenia roadmapy z całego fragmentu sekwencji DSA bądź z dowolnego pojedynczego obrazu  sekwencji DSA 
	TAK
	
	

	109. 
	W trybie roadmapy jednoczesne śledzenie na monitorach obrazu z maską i obrazu fluoroskopowego.
	TAK
	
	

	VII
	Wózek z monitorami
	
	
	

	110. 
	Ilość monitorów  2
	TAK
	
	

	111. 
	Wszystkie oferowane monitory medyczne typu LCD TFT IPS
	TAK
	
	

	112. 
	Przekątna monitorów
	≥ 19”

Podać
	
	

	113. 
	Rozdzielczość monitorów 
	≥ 1280 x 1024 pikseli

Podać
	
	

	114. 
	Luminacja monitorów 
	≥ 900 cd/m2

Podać
	
	

	115. 
	Kontrast monitorów
	≥ 900:1

Podać
	Wartość równa granicznej 900:1 – 0 pkt.,

za każde kolejne 100:1 – 5 pkt., tj. 1000:1 – 5 pkt., itd

max. do uzyskania 30 pkt.
	

	116. 
	Kąt widzenia pionowy i poziomy 
	min. 175˚

Podać
	
	

	117. 
	Klawiatura do opisywania obrazów
	TAK
	
	

	118. 
	Wskaźnik włączonego promieniowania na wózku z monitorami
	TAK
	
	

	119. 
	Interface do strzykawki automatycznej do wyzwalania kontrastu, zintegrowany wewnątrz aparatu. Kompatybilność min. z wstrzykiwaczami min. Medrad M5 Provis, M7 Arterion/Covidien Illumena). 
	TAK

(podać z jakimi strzykawkami współpracuje oraz załączyć oświadczenie producenta aparatu)
	
	

	VIII
	System rejestracji obrazów
	
	
	

	120. 
	DICOM 3.0
	TAK
	
	

	121. 
	Archiwizacja poprzez port USB z automatycznym dogrywaniem przeglądarki DICOM umożliwiającym odtwarzanie zdjęć na dowolnym komputerze PC
	TAK
	
	

	122. 
	Nagrywanie obrazów w formacie min. TIFF, AVI  oraz DICOM 3.0 poprzez port USB.
	TAK
	
	

	IX
	Wymagania dodatkowe
	
	
	

	123. 
	Zintegrowany system monitorowania i wyświetlania dawki RTG wraz z funkcjonalnością generowania raportu dawki  oraz wysyłanie raportu w formacie DICOM. W raporcie podana wartość dawki i czasu sumaryczna oraz z podziałem na tryby pracy.
	TAK
	
	

	124. 
	Dwa wyjścia  wysokiej rozdzielczości TV OUT do podłączenia dodatkowej pary monitorów
	TAK
	
	

	125. 
	Dwa wyjścia  wysokiej rozdzielczości DVI do podłączenia dodatkowej pary monitorów
	TAK
	
	

	126. 
	System komunikacji w standardzie DICOM 3.0 co najmniej w zakresie: Storage, Storage Commitment (Receiver), MPPS, Worklist, Query/Retrive oraz nagrywanie obrazów DICOM na mediach zewnętrznych poprzez  USB, wraz z przeglądarką
	TAK
	
	

	127. 
	Przycisk nożny do wyzwalania fluoroskopii/akwizycji, zapisu zdjęć oraz zmiany trybów pracy (fluoro, DSA, Roadmap) min. 3 przyciskowy. Możliwość programowania funkcji przycisków nożnych. Przycisk bezprzewodowy
	TAK
	
	

	128. 
	Możliwość rozbudowy aparatu  (potwierdzona na dzień składania ofert) o moduł obrazowania tomograficznego 3D, opisanego poniżej; co najmniej:

· Automatyka doboru ilości zdjęć

· Prezentacja obrazu 3D z możliwością analizy poszczególnych klatek CINE z możliwością usuwania niektórych zdjęć

· Rekonstrukcja MPR wraz z płaszczyznami cięcia
· Zakres kątowy skanowania obrazów do prezentacji 3D realizowane z zakresu  motorowo
· Możliwość wykonania zdjęć 3D i rekonstrukcji MPR w ruchu skanowania po elipsie

· Volume Rendering

· Izocentryczny obrót ramienia

· Cyfrowe filtry do analizy zdjęć 3D, 
· Algorytm FBP dodawanie i odejmowanie tkanki w obrazie
	TAK/NIE

	Tak – 30pkt.,

Nie – 0 pkt.
	

	129. 
	Możliwość podłączenia aparatu do systemu PACS w celu archiwizacji badań. W przypadku zakupu stosownych licencji przez Zamawiającego, skonfigurowanie i podłączenie aparatu do systemu  RIS/PACS leży po stronie Wykonawcy.
	TAK
	
	


Wymogiem jest aby wartości podane w kolumnie „Parametry oferowane” były zgodne z danymi zawartymi w oficjalnym dokumencie przedstawiającym dane techniczne (Product Data). Zamawiający ma prawo wystąpić do Wykonawcy o udostępnienie takiego dokumentu celem weryfikacji w wyznaczonym przez siebie terminie. Niespełnienie tego wymagania spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ.
1
AG.ZP 3320.69.17

