FORMULARZ OFERTA WYKONAWCY
dla zadania 6
Tytuł zamówienia: Dostawa aparatury medycznej
Numer nadany sprawie przez zamawiającego: AG.ZP.3320. 77. 19
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na dostawa aparatury medycznej dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu,  opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych
1. oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:
	Lp.
	Nazwa 
	Ilość 
	Cena jednostkowa netto
	Stawka podatku VAT
	Cena jednostkowa brutto

	1.
	Defibrylator
Model …..................... 

nr kat. ….....................

Producent, kraj pochodzenia

 …...............................
	6 szt. 
	
	
	

	2. 
	Defibrylator/ monitor transportowy
Model …..................... 

nr kat. ….....................

Producent, kraj pochodzenia

 …...............................
	2 szt. 
	
	
	

	Łączna cena netto:
	
	Łączna cena brutto:
	


Cena musi odzwierciedlać wszystkie elementy składające się na przedmiot zamówienia.
Informacje na temat Wykonawcy:
a) Nazwa Wykonawcy*: ……………………………………………………………………………
* Wykonawcy wspólnie składający ofertę tj. np. członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej, wpisują dane każdego konsorcjanta wraz ze wskazaniem lidera konsorcjum i każdego wspólnika spółki cywilnej.
b) Adres do korespondencji:

…............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

c) Osoba wyznaczona do kontaktów: …………………………….………..

   telefon: ……………………………………………………. 

   faks do kontaktów: ……………………………………………..................

   adres e-mail do kontaktów: ……………………………………………......
d) Informuję, że:

a) [   ] jest małym lub średnim przedsiębiorstwem

b) [   ] nie jest małym lub średnim przedsiębiorstwem
(należy odpowiednio zaznaczyć punkt a) lub b)
Oświadczamy, że:
1. oferowany termin płatności wynosi do 30 dni licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT.

2. zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i przyjmujemy ją bez zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

3. uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

4. zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na określonych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego. 
5. zaoferowany przedmiot zamówienia jest dopuszczony do obrotu i używania na terenie Polski zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa a także zobowiązujemy się dostarczyć stosowne dokumenty na każde żądanie zamawiającego w wyznaczonym przez zamawiającego terminie.
6. wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO
 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*
* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).
Informacje na temat podwykonawców:

Czy wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom: …............. [Tak/ Nie]. 

Jeżeli odpowiedź jest twierdząca, proszę wskazać:

a. część zamówienia, którą wykonawca zamierza powierzyć danemu podwykonawcy:

……………………………………………………………

……………………………………………………………

b. firmę podwykonawcy: …..................................................................................

	
	.......................................................................
(data, podpis osoby uprawnionej


Defibrylator – 6 szt.
	Lp.
	Parametr / warunek
	Wartość wymagana
	Punktacja
	Wartość oferowana

	1. 
	Aparat nowy, 2019 rok produkcji

Producent

Model/typ

Kraj pochodzenia
	TAK

podać
	
	

	2. 
	Dwufazowa fala defibrylacji 
	TAK
	
	

	3. 
	Zakres wyboru energii min. 5-360 J

	TAK

podać
	
	

	4. 
	Do wyboru min. 20  poziomów energii defibrylacji zewnętrznej 
	TAK
	20 – 24  – 0 pkt

> 24 – 5pkt
	

	5. 
	Czas ładowania do energii 200 J max 5 sek.
	TAK

podać
	
	

	6. 
	Defibrylacja ręczna
	TAK
	
	

	7. 
	Defibrylacja półautomatyczna
	TAK
	
	

	8. 
	Kolorowy ekran monitora o przekątnej min. 5 cali
	TAK

podać
	
	

	9. 
	Akustyczny sygnał gotowości
	TAK
	
	

	10. 
	Optyczny sygnał gotowości
	TAK
	
	

	11. 
	Możliwość wykonania kardiowersji 
	TAK
	
	

	12. 
	Monitorowanie EKG z łyżek zewnętrznych, kabla ekg 

- monitorowanie EKG min. 3 odpr.
	TAK
	
	

	13. 
	Zakres pomiaru tętna min. 20-300 uderzeń/min.
	TAK

podać
	
	

	14. 
	Wzmocnienie sygnału ekg w zakresie min. 0,25-4 cm/mV z min. 5 poziomami
	TAK


	od 5 do 7 poziomów – 0 pkt

≥ 8 poziomów – 5 pkt
	

	15. 
	Stymulacja przezskórna
	TAK
	
	

	16. 
	Możliwość wykonania stymulacji w trybach „ na żądanie” i asynchronicznym
	TAK
	
	

	17. 
	Częstotliwość stymulacji w zakresie min. 40-170 imp/min.
	TAK
	
	

	18. 
	Natężenie prądu stymulacji w zakresie min. 10-200mA
	TAK
	
	

	19. 
	Akcesoria do każdego defibrylatora:
- przewód EKG pacjenta 3 – odprowadzeniowy – 1szt.
- elektrody defibrylująco-stymulująco-monitorujące – 2 komplety

- kabel do elektrod defibrylująco-stymulująco-monitorujących – 1 szt.
- zewnętrzne standardowe łyżki wielokrotnego użytku przeznaczone dla pacjentów dorosłych i dzieci - łyżki dla dorosłych z wbudowanymi

elektrodami dla dzieci – 1 komplet
Łyżki do defibrylacji wyposażone w przyciski sterujące min. ładowania oraz defibrylacji.
	TAK
	
	

	20. 
	Łyżki do defibrylacji wewnętrznej dla 2 szt. defibrylatorów
	TAK
	
	

	21. 
	Wydruk zdarzeń

Rejestracja ciągła do min. 2 godzin zapisu
	TAK

podać
	
	

	22. 
	Komunikacja z użytkownikiem

w  języku polskim ( komunikaty na ekranie i tryb doradczy )
	TAK
	
	

	23. 
	Drukarka termiczna
	TAK
	
	

	24. 
	Zasilanie:

· sieciowe 230V~/50Hz

· akumulatorowe 

Zasilanie defibrylatora bezpośrednio z sieci energetycznej – niedopuszczalny jest zasilacz zewnętrzny
	TAK
	
	

	25. 
	Wskaźnik i komunikat o niskim stanie naładowania akumulatora
	TAK
	
	

	26. 
	Ciężar aparatu z akumulatorem i łyżkami max 7 kg
	TAK

podać
	
	

	27. 
	Uchwyt do przenoszenia aparatu zintegrowany z obudową- bez elementów ruchomych
	TAK
	
	

	28. 
	Codzienny autotest bez udziału użytkownika, z wydrukiem potwierdzającym jego wykonanie, zawierającym: datę, nr seryjny aparatu, wynik testu
	TAK
	
	

	29. 
	Podać zalecaną przez producenta częstość wykonywania przeglądów okresowych. 

Wymienić zakres czynności wykonywanych podczas przeglądów okresowych oraz elementy zużywalne wymieniane podczas wykonywania w/w przeglądu
	TAK

podać
	
	


Defibrylatory/monitory transportowe – 2 szt.
	Lp.
	Parametr / warunek
	Wartość wymagana
	Punktacja
	Wartość oferowana

	1. 
	Aparat nowy, 2019 rok produkcji

Producent

Model/typ

Kraj pochodzenia
	TAK

podać
	
	

	2. 
	Dwufazowa fala defibrylacji 
	TAK
	
	

	3. 
	Zakres wyboru energii min. 5-360 J

	TAK

podać
	
	

	4. 
	Do wyboru min. 21  poziomów energii dla defibrylacji zewnętrznej
	TAK
	od 21 do 24 poziomów – 0 pkt

>24 poziomów – 5 pkt
	

	5. 
	Defibrylacja ręczna
	TAK
	
	

	6. 
	Defibrylacja półautomatyczna
	TAK
	
	

	7. 
	Kolorowy ekran LCD TFT o przekątnej min. 8 cali
	TAK

podać
	
	

	8. 
	Wyświetlanie min. trzech krzywych parametrów
	TAK
	
	

	9. 
	Akustyczny sygnał gotowości
	TAK
	
	

	10. 
	Optyczny sygnał gotowości
	TAK
	
	

	11. 
	Możliwość wykonania kardiowersji
	TAK
	
	

	12. 
	Stymulacja przezskórna
	TAK
	
	

	13. 
	Możliwość wykonania stymulacji w trybach „ na żądanie” i asynchronicznym
	TAK
	
	

	14. 
	Częstotliwość stymulacji w zakresie min. 50-150 imp/min.
	TAK

podać
	
	

	15. 
	Natężenie prądu stymulacji w zakresie min. 10-180 mA
	TAK
	
	

	16. 
	Pomiar i monitorowanie co najmniej następujących parametrów: 
· EKG

-     saturacja (SpO2)
	TAK
	
	

	17. 
	EKG

- wykrywanie stymulatora

- monitorowanie EKG z łyżek zewnętrznych, kabla ekg 

- wybór odprowadzenia

- monitorowanie 12 kanałów ekg

- interpretacja i analiza przebiegu ekg w zależności od wieku pacjenta

- pomiar uniesienia odcinka ST na każdym odprowadzeniu ekg z możliwością wydruku wyników na papierze
	TAK

podać
	
	

	18. 
	SpO2/Pleth

- zakres pomiaru saturacji min. 50-100%

- wyświetlanie krzywej dynamicznej oraz wartości cyfrowych
	TAK

podać
	
	

	19. 
	Akcesoria do każdego defibrylatora/ monitora
- Przewód EKG pacjenta 3 – odprowadzeniowy – 1szt.
- Czujnik saturacji wielokrotnego użytku typu klips na palec dla dorosłych – 1szt.
- elektrody defibrylująco-stymulująco-monitorujące – 2 komplety

- kabel do elektrod defibrylująco-stymulująco-monitorujących – 1 szt.
- zewnętrzne standardowe łyżki wielokrotnego użytku przeznaczone dla pacjentów dorosłych i dzieci, łyżki dla dorosłych z wbudowanymi

elektrodami dla dzieci – 1 komplet
Łyżki do defibrylacji wyposażone w przyciski sterujące min. ładowania oraz defibrylacji.
	TAK

podać
	
	

	20. 
	Alarmy wszystkich monitorowanych 
czynności życiowych
	TAK
	
	

	21. 
	Metronom RKO do wspomagania kompresji klatki piersiowej i oddychania, programowany dla min. czterech grup pacjentów ( dorośli, dzieci, zaintubowani, niezaintubowani ) 
	TAK
	
	

	22. 
	Codzienny autotest bez udziału użytkownika, z wydrukiem potwierdzającym jego wykonanie, zawierającym: datę, nr seryjny aparatu, wynik testu
	TAK


	
	

	23. 
	Komunikacja z użytkownikiem

w  języku polskim
	TAK
	
	

	24. 
	Możliwość archiwizacji w pamięci wewnętrznej: stanu pacjenta, odcinków krzywej EKG, wykonanych czynności i wydarzeń oraz wydruk tych informacji 
	TAK
	
	

	25. 
	Drukarka

- szerokość papieru min. 80 mm

- ilość kanałów jednocześnie drukowanych: min.3

- prędkość przesuwu papieru: min.2 ( 25 i 50 mm/sek.)
	TAK

podać


	- szerokość papieru 80 mm – 0 pkt

- szerokość papieru ≥ 90 mm – 5 pkt
	

	26. 
	Możliwość rozbudowy w celu transmitowania wyników badań diagnostycznych ekg i innych pomiarów funkcji życiowych z defibrylatora do stacji odbiorczej systemu Lifenet używanego w Szpitalu
	TAK/NIE


	TAK- 5 pkt

NIE – 0 pkt
	

	27. 
	Zasilanie:

· sieciowe 230V~/50Hz

· akumulatorowe 

Zasilanie defibrylatora bezpośrednio z sieci energetycznej – niedopuszczalny jest zasilacz zewnętrzny
- wskaźnik zewnętrznego zasilania

- wskaźnik ładowania akumulatora
	TAK


	
	

	28. 
	Czas pracy z baterii:

-  ( przy monitorowaniu ) min. 6 godzin

- ilość defibrylacji z energią 200J to min. 100
	TAK

podać
	
	

	29. 
	Ciężar aparatu z akumulatorem i łyżkami max 10 kg
	TAK

podać
	
	

	30. 
	Odporność na wilgoć i kurz nie mniejsza niż IP44
	TAK

podać
	
	

	31. 
	Uchwyt do przenoszenia aparatu zintegrowany z obudową - bez elementów ruchomych
	TAK
	
	

	32. 
	Podać zalecaną przez producenta częstość wykonywania przeglądów okresowych. 

Wymienić zakres czynności wykonywanych podczas przeglądów okresowych oraz elementy zużywalne wymieniane podczas wykonywania w/w przeglądu
	TAK

podać
	
	


Wymogiem jest aby wartości podane  w kolumnie „Wartość oferowana” były zgodne z danymi zawartymi w oficjalnym dokumencie producenta przedstawiającym dane techniczne - Product Data. Zamawiający ma prawo wystąpić do Wykonawcy o udostępnienie takiego dokumentu celem weryfikacji. Niespełnienie tego wymagania spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania w wyznaczonym przez siebie terminie, dokonania przez Wykonawcę prezentacji w siedzibie Zamawiającego oferowanego przedmiotu zamówienia ze wszystkimi wymaganymi parametrami. Niespełnienie tego wymagania spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ.
	
	.......................................................................
(data, podpis osoby uprawnionej)



Oświadczenie Wykonawcy
1. Oświadczam , że oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem bez dodatkowych zakupów (poza materiałami eksploatacyjnymi).
2. Na oferowany przedmiot zamówienia udzielam 36 miesięcy pełnej gwarancji licząc od daty podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego  (wymagany przez Zamawiającego okres to 36 miesięcy).

3. Warunki gwarancji:

- czas oczekiwania na usunięcie uszkodzenia w okresie gwarancji nie dłużej niż 5 dni roboczych liczony od daty zgłoszenia uszkodzenia, a w przypadku konieczności sprowadzenia części spoza granic Polski nie dłuższy niż 7 dni roboczych. 

- graniczny czas naprawy po przekroczeniu którego okres gwarancji przedłuża się o czas przerwy w eksploatacji - 7 dni roboczych

- liczba napraw gwarancyjnych uprawniająca do wymiany na nowy element/podzespół/urządzenie – 3

- siedziba autoryzowanego serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego na terenie Polski, upoważnionego do wykonywania działań serwisowych

adres..............................................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................

4. Oświadczam, że w ramach oferowanej gwarancji będą wykonywane przeglądy zalecane przez producenta z częstością ………………………… ………………………………………… 
Ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji. Wszystkie czynności związane z wykonaniem przeglądu odbywać się będą na koszt Wykonawcy.

5. Dostępność części zamiennych min. 8 lat od daty odbioru.

6. Oświadczam , że wraz z dostawą dostarczę instrukcję obsługi w języku polskim zawierającą zapisy dotyczące bezpieczeństwa użytkownika i bezpieczeństwa pacjenta (wersja papierowa i elektroniczna) oraz instrukcję serwisową.

7. Oświadczam, że bezpośredni użytkownicy zostaną przeszkoleni w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia.

8. Oświadczam, że zostanie przeprowadzone szkolenie serwisowe w siedzibie Zamawiającego dla pracowników Inżynierii Klinicznej potwierdzone wydaniem certyfikatu na wykonywanie napraw, konserwacji i przeglądów oferowanego defibrylatora  po okresie obowiązywania gwarancji.
	
	.......................................................................
(data, podpis osoby uprawnionej)


��












	 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). 





[image: image1.emf]
Zał. nr 1 – zad. Nr 6                                                                                                                                                                                 7 z 8

