Aparat USG – 1 szt.
Lp.	Parametr/warunek	Warunek / graniczny	Punktacja	Wartość oferowana (podać zakresy lub opisać)
	Konstrukcja i konfiguracja
	Aparat fabrycznie nowy - rok produkcji 2016 / Model/typ / Producent / Kraj pochodzenia	TAK / podać
	Model wprowadzony do produkcji w 2011 lub później	TAK / podać
	Konstrukcja mobilna na wózku z czterema skrętnymi kołami, z blokadą oraz hamulcem przynajmniej na dwóch kołach	TAK / podać
	Modułowa konstrukcja aparatu umożliwiająca jego rozbudowę bez konieczności wymiany aparatu	TAK
	Waga aparatu do 100 kg	TAK / podać	do 75 kg – 10 pkt / 75 - 100 kg – 0 pkt
	Cyfrowy system formowania i przetwarzania wiązki ultradźwiękowej, przetwornik min. 12 bitowy	TAK / podać
	Programowanie nastaw dla aplikacji klinicznych i poszczególnych głowic usg, tzw. presety – min.30	TAK / podać
	Zakres częstotliwości pracy aparatu w trybie 2D co najmniej 1-17MHz.	TAK / podać
	Zakres dynamiki systemu min. 205 dB	TAK / podać
	Głębokość pola obrazowego min. 1,5-30 cm	TAK / podać
	Aparat wyposażony w minimum trzy aktywne gniazda głowic obrazowych	TAK / podać	3 gniazda -0 pkt / 4 gniazda – 10 pkt
	Monitor kolorowy LCD/LED o przekątnej ekranu minimum 15” z możliwością regulacji położenia	TAK / podać	Przekątna ekranu > 15” – 10 pkt / Przekątna ekranu 15” – 0 pkt
	Pulpit sterowniczy z regulacją wysokości i możliwością obrotu	TAK
	Archiwizacja
	Nagrywanie i odtwarzanie obrazów dynamicznych (tzw CINE LOOP) prezentacji B, kolorowy Doppler, prezentacji M i Dopplera spektralnego – min 2500 klatek pamięci CINE	TAK / podać
	Wbudowany wewnętrzny system archiwizacji obrazów i sekwencji oraz danych pacjentów na dysku twardym oraz możliwość zapisu obrazów w formatach kompatybilnych z systemem operacyjnym Windows, tj. w formatach co najmniej JPG lub TIFF i AVI, DICOM 3.0.	TAK / podać
	Aparat wyposażony w videoprinter czarno – biały	TAK
	Wbudowany w aparat napęd DVD-R	TAK/NIE	TAK – 10 pkt / NIE - 0 pkt
	Dysk twardy o pojemności min. 400 GB	TAK / podać
	Wyjście USB do pamięci typu FLASH do nagrywania obrazów w formatach JPG lub TIFF, AVI, DICOM – min. 3 gniazda USB w tym co najmniej jedno z przodu aparatu	TAK / podać
	Raporty z badania z możliwością dołączania obrazów do raportu oraz z możliwością wprowadzania własnych opisów i komentarzy do raportu	TAK
	Moduł DICOM 3.0 umożliwiający zapis i przesyłanie obrazów w standardzie DICOM	TAK
	Obrazowanie
	Dostępne w aparacie tryby pracy: / Tryb B / Tryb M / Doppler pulsacyjny / Doppler kolorowy / Power Doppler / Power Doppler kierunkowy lub równoważne rozwiązania,	TAK
	Frame Rate dla trybu B – powyżej 490 obrazów/s	TAK / podać
	Zoom na obrazie w czasie rzeczywistym, zatrzymanym i z pamięci CINE min. 10x	TAK / podać
	Doppler pulsacyjny – zakres prędkości min. 7 m/s (przy zerowym kącie bramki)	TAK / podać
	Zakres regulacji bramki min. 1-20 mm	TAK / podać
	Korekcja kąta bramki dopplerowskiej min. +/- 80stopni	TAK / podać
	Możliwość odchylenia wiązki dopplerowskiej min. +/- 20 stopni	TAK
	Maksymalna mierzona prędkość w Dopplerze kolorowym min. 380 cm/sek.	TAK / podać
	Możliwość zmian map koloru w trybie Color Doppler i Power Doppler min. 20 map	TAK / podać
	Jednoczesne obrazowanie B oraz B/CD w czasie rzeczywistym	TAK
	Obrazowanie Duplex i Triplex dostępne ze wszystkich głowic	TAK / podać
	Obrazowanie harmoniczne na wszystkich oferowanych sondach z możliwością zmian częstotliwości harmonicznych oraz z wykorzystaniem inwersji faz	TAK
	Funkcja poszerzająca pole skanowania na sondach liniowych (obrazowanie trapezowe i rombowe)	TAK
	Funkcja redukcji szumów ultrasonograficznych z jednoczesnym podkreśleniem granic tkanek dostępna dla wszystkich oferowanych głowic	TAK
	Tryb Power Doppler kierunkowy lub technika obrazowania w rozszerzonym trybie Color Doppler o bardzo wysokiej czułości i rozdzielczości z możliwością wizualizacji bardzo wolnych przepływów w małych naczyniach	TAK
	Optymalizacja obrazu B za pomocą jednego przycisku	TAK
	Obrazowanie w trybie skrzyżowanych ultradźwięków min. 6 kątów lub ustawień	TAK / podać
	Automatyczny obrys spektrum dopplerowskiego na obrazie rzeczywistym i na zamrożonym wraz z pakietem obliczeniowym (min. Vmax, Vmin, PI, RI, S/D)	TAK / podać
	Pełne oprogramowanie do badań: / urologicznych/jamy brzusznej / drobnych narządów	TAK
	Sondy dedykowane do aparatu elektroniczne, szerokopasmowe
	Głowica convex wielorzędowa lub wykonana w technologii zapewniającej taki efekt poprawy rozdzielczości jak głowice wielorzędowe do badań brzusznych / -zakres częstotliwości pracy co najmniej 2-5 MHz / -min. 570 elementów lub 128 dla technologii zastępującej wielorzędową / - kąt pola skanowania min. 66 stopni / -2 komplety przystawek biopsyjnych wielorazowego użytku (wszystkie elementy przeznaczone do sterylizacji)	TAK / podać
	Głowica liniowa do małych narządów / - zakres częstotliwości pracy co najmniej 5-12 MHz - min. 190 elementów	TAK / podać
44.	Głowica rektalna / - zakres częstotliwości pracy co najmniej 4-7,5 MHz / - 3 komplety przystawek biopsyjnych wielorazowego użytku (wszystkie elementy przeznaczone do sterylizacji)	TAK / podać
	Pozostałe wymagania
	Bezpłatna aktualizacja oprogramowania w okresie gwarancji	TAK

Wymogiem jest aby wartości podane w kolumnie „Wartość oferowana” były zgodne z danymi zawartymi w oficjalnym dokumencie producenta przedstawiającym dane techniczne - Product Data. Zamawiający ma prawo wystąpić do Wykonawcy o udostępnienie takiego dokumentu celem weryfikacji. Nieprzedstawienie przez Wykonawcę tego dokumentu na wezwanie Zamawiającego spowoduje odrzucenie oferty.

###### Zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania w wyznaczonym przez siebie terminie, dokonania przez Wykonawcę prezentacji, pokazu oferowanego ultrasonografu ze wszystkimi wymaganymi parametrami. Niespełnienie tego wymagania spowoduje odrzucenie oferty.