Aparat rtg śródoperacyjny – 1 szt.

	Lp.
	Parametry wymagane
	Wymaganie graniczne
	Punktacja
	Wartość oferowana (podać zakresy lub opisać)

	1. 
	Urządzenie nowe, 2016 rok produkcji
Producent

Model/typ

Kraj pochodzenia
	TAK
podać
	
	

	I
	Wózek z ramieniem C
	
	
	

	1. 
	Odległość SID
	min. 94 cm
	
	

	2. 
	Głębokość ramienia C (odległość między osią wiązki a wewnętrzną powierzchnią ramienia C)
	min. 65 cm
	65 cm – 0 pkt

największa wartość 10 pkt, inne proporcjonalnie
	

	3. 
	Zakres ruchu pionowego ramienia C 
	min. 45 cm
	
	

	4. 
	Zmotoryzowany ruch pionowy ramienia C
	TAK
	
	

	5. 
	Zakres obrotu ramienia wokół osi pionowej 
	min. ± 10°
	
	

	6. 
	Zakres ruchu poziomego ramienia C 
	min. 20 cm
	
	

	7. 
	Zakres obrotu ramienia wokół osi poziomej 
	min. ± 180°
	
	

	8. 
	Zakres ruchu orbitalnego ramienia C 
	min. 130°
	130°– 0 pkt

największa wartość 10 pkt, inne proporcjonalnie
	

	9. 
	Prześwit ramienia C (odległość między wzmacniaczem obrazu a lampą RTG)
	min. 73cm
	
	

	10. 
	Szerokość wózka z ramieniem C
	max 90cm
	
	

	11. 
	Hamulce ruchów ramienia C
	TAK
	
	

	12. 
	Ramię C zbalansowane w każdej pozycji
	TAK
	
	

	13. 
	Uchwyt przy wzmacniaczu obrazu do ręcznego manipulowania ramieniem C
	TAK
	
	

	14. 
	Ręczny włącznik promieniowania
	TAK
	
	

	15. 
	Przycisk nożny do włączania promieniowania 
	TAK
	
	

	16. 
	Sygnalizacja włączonego promieniowania
	TAK
	
	

	17. 
	Zabezpieczenie przed najeżdżaniem na leżące przewody 
	TAK
	
	

	18. 
	Blokada kół
	TAK
	
	

	19. 
	Możliwość odłączenia ramienia „C” od wózka z monitorami.
	TAK
	
	

	20. 
	Waga wózka z ramieniem C 
	Max 280 kg
	280 kg – 0 pkt najmniejsza wartość 10 pkt, inne proporcjonalnie
	

	II
	Generator
	
	
	

	21. 
	Zasilanie 230V ± 10%/ 50 Hz
	TAK
	
	

	22. 
	Generator wysokiej częstotliwości 
	TAK
	
	

	23. 
	Moc generatora
	min. 3 kW
	3kW - 0 pkt

największa wartość 10 pkt, inne proporcjonalnie
	

	24. 
	Dostępne tryby pracy min. fluoroskopia ciągła, pulsacyjna i radiografia cyfrowa
	TAK
	
	

	25. 
	Zakres napięć fluoroskopii i radiografii
	min. 40 ÷ 110 kV
	
	

	26. 
	Maksymalny prąd dla fluoroskopii pulsacyjnej
	min. 5 mA
	5 mA – 0 pkt. największa wartość 10 pkt, inne proporcjonalnie
	

	27. 
	Automatyka doboru parametrów fluoroskopii
	TAK
	
	

	III
	Lampa rentgenowska
	
	
	

	28. 
	Typ, producent
	podać
	
	

	29. 
	Filtracja wewnętrzna
	min. 2,5 mm Al
	
	

	30. 
	Wielkość ogniska lampy (w przypadku lampy z dwoma ogniskami rozmiary mniejszego ogniska)
	max 0,6 mm
	
	

	31. 
	Pojemność cieplna anody 
	min. 50kHU
	
	

	IV
	Kolimator
	
	
	

	32. 
	Kolimator typu IRIS
	TAK
	
	

	33. 
	Kolimator szczelinowy z rotacją
	TAK
	
	

	34. 
	Ustawienie kolimatora z podglądem bez promieniowania (na obrazie zamrożonym z wyświetlaniem aktualnego położenia krawędzi przesłon)
	TAK
	
	

	V
	Tor wizyjny
	
	
	

	35. 
	Średnica wzmacniacza 
	min. 9" 
	
	

	36. 
	Liczba pól obrazowych
	min. 2
	
	

	37. 
	Współczynnik DQE 
	min. 60%
	
	

	38. 
	Typ kamery: CCD lub CMOS
	TAK
	
	

	39. 
	Rozdzielczość kamery
	min. 1024x1024
	
	

	40. 
	Liczba monitorów LCD TFT
	2
	
	

	41. 
	Monitory umieszczone na niezależnym wózku
	TAK
	
	

	42. 
	Przekątna ekranu
	min.19"
	
	

	43. 
	Luminacja monitorów 
	min. 300 cd/m2
	
	

	44. 
	Kontrast monitorów
	Min. 500:1
	
	

	45. 
	Kąt widzenia obrazu w pionie/poziomie
	min.170°/170°
	
	

	V
	System obrazowania i postprocessingu
	
	
	

	46. 
	Matryca przetwarzania obrazów
	min. 1024x1024
	
	

	47. 
	Głębia obrazu
	min. 12 bit
	
	

	48. 
	Maksymalna szybkość akwizycji dla obrazów fluoroskopii
	min. 15 obr/s
	15 obr/s– 0 pkt. największa wartość 10 pkt, inne proporcjonalnie
	

	49. 
	Liczba pamiętanych obrazów w pełnej matrycy
	min. 30 000
	
	

	50. 
	Prezentacja obrazu żywego i referencyjnego jednocześnie podczas zabiegu.
	TAK
	
	

	51. 
	Funkcja „Last Image Hold" (LIH).
	TAK
	
	

	52. 
	Wzmocnienie krawędzi i redukcja szumów w czasie rzeczywistym
	TAK
	
	

	53. 
	Prezentacja mozaiki obrazów wyświetlanych jednocześnie na monitorze 
	min. 9 obrazów
	
	

	54. 
	Powiększenie obrazu
	min. 2 poziomy
	
	

	55. 
	Cyfrowe odwracanie obrazu żywego góra/dół, lewo/prawo na monitorze.
	TAK
	
	

	56. 
	Możliwość archiwizacji obrazów w formacie DICOM oraz w min. jednym z formatów TIFF/JPEG/BMP oraz  archiwizacja pętli fluoroskopowych w formacie min. DICOM
	TAK
	
	

	57. 
	Archiwizacja obrazów w formacie DICOM poprzez  nagrywarkę CD/DVD – zapis obrazów umożliwiający odtworzenie zdjęć na dowolnym komputerze bez konieczności posiadania dodatkowego oprogramowania (automatycznie dołączana przeglądarka DICOM).
	TAK
	
	

	58. 
	Port USB z możliwością nagrania obrazów 
	TAK
	
	

	59. 
	System wpisywania danych pacjenta
	TAK
	
	

	60. 
	System zarządzania bazą danych z badaniami
	TAK
	
	

	61. 
	Funkcja pomiaru odległości i kątów
	
	
	

	VI
	Wymagania dodatkowe
	
	
	

	62. 
	Rejestrator dawki umożliwiający określenie dawki na skórę, którą otrzymuje pacjent, z wyświetlaczem dobrze widocznym dla operatora oraz z możliwością archiwizacji dawki sumarycznej (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej)
	TAK
	
	

	63. 
	System DICOM 3.0 z minimum następującymi funkcjami:
· DICOM Send/Recive

· DICOM Storage Commitment
· DICOM Print

- DICOM Worklist
	TAK
	
	

	64. 
	Celownik laserowy po stronie wzmacniacza obrazu
	TAK
	
	

	65. 
	Możliwość podłączenia aparatu do systemu PACS w celu archiwizacji badań. W przypadku zakupu stosownych licencji przez Zamawiającego, skonfigurowanie i podłączenie aparatu do systemu  RIS/PACS leży po stronie Wykonawcy.
	TAK
	
	

	66. 
	Dokumentacja serwisowa (w dniu dostawy)
	TAK
	
	

	67. 
	Instrukcja obsługi aparatu w języku polskim w formie papierowej (2 egzemplarze) i elektronicznej.
	TAK
	
	

	68. 
	Wykonanie i dostarczenie testów odbiorczych (akceptacyjnych).
	TAK
	
	

	69. 
	Szkolenie użytkowników przy dostawie oraz dodatkowe szkolenie w uzgodnionym terminie zakończone wydaniem certyfikatu
	TAK
	
	

	70. 
	Opracowanie projektu ochrony radiologicznej dla wskazanego miejsca instalacji aparatu (3 pomieszczenia)
	TAK
	
	


Wymogiem jest aby wartości podane  w kolumnie „Parametr oferowany” były zgodne z danymi zawartymi w oficjalnym dokumencie przedstawiającym dane techniczne np. Product Data.  Zamawiający ma prawo wystąpić do Wykonawcy o udostępnienie takiego dokumentu celem weryfikacji w wyznaczonym przez siebie terminie. Niespełnienie tego wymagania spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ.
Formularz „Zestawienie wymaganych parametrów technicznych i użytkowych”                                                                                                                                                                                                                                    3 z 3

