Odczynniki do Pracowni Biochemii wraz z dzierżawą  dwóch analizatorów:
Odczynniki do badań biochemicznych na okres 24 miesięcy:

1. Odczynnik do białka CRP – 71.000 testów

2. Odczynnik do lipazy – 6.000 testów

3. Odczynnik do AST – 30.000 testów

4. Odczynnik do CK – 3.000 testów

5. Odczynnik do kwasu moczowego – 39.000 testów

6. Odczynnik do mocznika – 53.000 testów

7. Odczynnik do kreatyniny – 120.000 testów

8. Odczynnik do magnezu – 10.000 testów

9. Odczynnik do glukozy – 55.000 testów

10. Odczynnik do cholesterolu – 24.400 testów

11. Odczynnik do cholesterolu HDL – 21.000 testów

12. Odczynnik do triglicerydów – 22.000 testów

13. Odczynnik do wapnia  całkowitego – 12.000 testów

14. Odczynnik do bilirubiny całkowitej – 30.000 testów

15. Odczynnik do bilirubiny bezpośredniej -  5.000 testów

16. Odczynniki do ALT – 39.000 testów

17. Odczynnik do fosforanów – 6.000 testów

18. Odczynnik do fosfatazy alkalicznej  - 5.800 testów

19. Odczynniki do żelaza – 5.000 testów

20. Odczynnik do amylazy – 8.300 testów

21. Odczynnik do albumin – 9.000 testów

22. Odczynnik do białka całkowitego – 8.000 testów

23. Odczynnik do elektrolitów - sód – 130.000 testów

24. Odczynnik do elektrolitów - potas – 160.000 testów

25. Odczynnik do elektrolitów - chlor – 10.000 testów

26. Odczynnik do GGTP – 3.000 testów

27. Odczynnik do LDH – 6.300 testów

28. Odczynnik do HbA1C  wraz z hemolizatem -  3.900 testów

29. Wankomycyna – 3.000 testów

30. Wszystkie pozostałe odczynniki (kontrole, kalibratory, płyny myjące) i części niezbędne do wykonania wymienionej ilości oznaczeń

31. Podane ilości testów zawierają kontrole i kalibracje.

Ilość testów w opakowaniach należy zaokrąglić w górę.

Zestawienie wymaganych parametrów granicznych dla dwóch zintegrowanych systemów biochemicznych.

lp
Opis
Podać

1
Producent


2
Nazwa-model/typ


3
Kraj pochodzenia


Lp.
Parametry techniczno eksploatacyjne, których spełnienie jest wymagane dla obu analizatorów.

1.
Analizatory biochemiczne z możliwością połączenia w jednolity system analityczny sterowany z jednego stanowiska połączony podajnikiem próbek. System analityczny musi zawierać połączone jednostki fotometryczne i moduł ISE. Łączna wydajność systemu musi być nie mniejsza niż 1375 oznaczeń/godzinę w tym minimum 1000 oznaczeń/godzinę. Połączenie lub rozdzielenie analizatorów przeprowadzone na koszt wykonawcy. W przypadku połączenia w system moduł ISE może posiadać tylko jeden z analizatorów, drugi jest w pełni kompatybilny w części fotometrycznej o wydajności min. 500 badań fotometrycznych/godzinę.  

2.
Oba aparaty fabrycznie nowe rok produkcji 2015.

3.
 Oba aparaty w pełni kompatybilne ze sobą, wykonujące pełen panel badań w oparciu o jednakowe odczynniki, materiały kalibracyjne, kontrolne i zużywalne (taka sama wydajność, ilość pozycji odczynnikowych, te same wartości referencyjne i interpretacja wyników).  

4.
Analizatory w pełni automatyczne, pracujące w trybie „pacjent po pacjencie”.

5
Wydajność minimum 870 oznaczeń/godzinę z ISE dla każdego z analizatorów.

6.
Priorytetowe podawania i oznaczanie próbek pilnych.

7.
Stacja wody jako wyposażenie systemów.



8.
Możliwość uzupełniania i wymiany odczynników bez zatrzymywania pracy aparatu.

9.
Zastosowanie w analizatorze odczynników gotowych do użycia bez konieczności ich wstępnego przygotowania (przelewania, mieszania, rozpuszczania) opatrzonych kodem kreskowym z danymi o rodzaju odczynnika, dacie ważności, numerze serii itp. – max 4 parametry mogą wymagać aktywacji.

10.
Identyfikowanie próbek i odczynników za pomocą kodów kreskowych.

11.
Automatyczna detekcja skrzepu w próbce badanej przy aspiracji materiału.

12.
Możliwość stałego monitorowania poziomu odczynników i materiałów zużywalnych.

13.
Chłodzenie odczynników na pokładach obu systemów w stabilnej temperaturze, zgodnie z rekomendacjami producenta.

14.
Możliwość automatycznego rozcieńczania próbek.

15.
Wbudowany system wewnętrznej kontroli jakości w obu systemach.

16.
Dwustronna komunikacja z laboratoryjnym systemem informatycznym.

17.
Automatyczne wykonywanie procedur konserwacyjnych wrz z ich rejestracją i sygnalizowaniem konieczności ich wykonania.

18.
Metody pomiaru: fotometryczne, monochromatyczne i bichromatyczne, punktu końcowego i kinetyczne, ISE – minimum Na, K, Cl. 

19. 
Analiza w fazie ciekłej.

20. 
Możliwości analityczne: enzymy, substraty, ISE, białka specyficzne, monitorowanie leków, środki uzależniające i trucizny.

21.
Czas uzyskania wyników nie dłuższy niż 15 minut.

22. 
Możliwość wykonywania badań w surowicy, osoczu, hemolizacie, moczu, PMR i krwi pełnej.

23.
Możliwość jednoczesnej dostępności minimum 50 różnych parametrów na pokładzie każdego z systemów.

24. 
Łaźnia  inkubacyjna dla rotora pomiarowego z zastosowaniem łaźni wodnej.

25.
Zastosowanie kuwet pomiarowych wielorazowego użytku, mytych każdorazowo automatycznie na pokładzie analizatora i automatycznie sprawdzanych.

26.
Możliwość zdalnego dostępu do systemów za pomocą łącza internetowego.

Zamawiający informuje, że oferta, która nie będzie zawierała wszystkich wymienionych pozycji asortymentowych, bądź nie będzie odpowiadała opisowi przedmiotu zamówienia, zostanie odrzucona jako nieodpowiadająca treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

