Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zadanie nr 1 : Analizator główny do gazometrii i RKZ z pochodnymi hemoglobiny i elektrolitami  - 1 szt.
Zakładana ilość oznaczeń : 17 000 
	
	lp.
	Opis
	

	
	1
	Wykonawca/Producent
	

	
	2
	Nazwa-model / typ
	

	
	3
	Rok produkcji
	

	
	lp.
	Parametry graniczne analizatora
	

	
	1.
	Automatyczny analizator do gazometrii, RKZ, pochodnych hemoglobiny i elektrolitów,               przeznaczony do pracy w Laboratorium w systemie ciągłym, całodobowym.
	

	
	2.
	Analizator dokonujący jednoczesnego, w jednej próbce, pomiaru: Na, K, Ca+2, pH, pCO2, pO2, Hct i/lub Hb, MetHb, COHb
	

	
	3.
	Parametry wyliczane: HCO3 aktualne, HCO3std, BE/ecf/, BE/B/, satO2  
	

	
	4.
	Możliwość pomiaru krwi pobranej do strzykawki  i  kapilary 
	

	
	5.
	Elektrody fabrycznie nowe z gwarancją lub oświadczeniem oferenta o udzielonej  gwarancji,  umieszczone w wielotestowym pakiecie lub poza nim, całkowicie bezobsługowe. Należy podać ilość elektrod potrzebnych do wykonania ilości badań określonych w opisie. Okres gwarancji elektrod  bezobsługowych jest określony przez producenta i zawarty w instrukcji.
	

	
	6.
	Program statystycznej kontroli jakości badań,  możliwość wydruku wyników statystycznej oceny kontroli jakości
	

	
	7.
	Automatyczne monitorowanie przez aparat poziomu odczynników i informowanie użytkownika o   pozostałej ich objętości lub ilości oznaczeń pozostałych  do wykonania
	

	
	8.
	Aparat fabrycznie nowy, rok produkcji nie późniejszy niż 2018
	

	
	9.
	Oprogramowanie analizatora oraz instrukcja obsługi w języku polskim, w formie papierowej.
	

	
	10.
	Brak butli zewnętrznych.
	

	
	11.
	Podłączenie analizatora do sieci szpitalnej SIS GEM
	

	
	12.
	Wbudowana drukarka wewnętrzna.
	

	
	13.
	Czas reakcji autoryzowanego serwisu na zgłoszenie awarii aparatu - 24 godz.
	

	
	14.
	Czas usunięcia awarii 3 dni robocze.
	

	
	15.
	Materiały kontrolne na 3 poziomach , przy założeniu, że pomiary kontrolne wykonywane są w każdy dzień roboczy 1 raz dziennie na 3 poziomach.
	

	
	16.
	Płyny płuczące i części zużywalne w ilości niezbędnej do ciągłej,  24 - godzinnej pracy analizatora.        
	

	
	17.
	Wykonawca określi terminy ważności odczynników lub wkładów i elektrod oraz uwzględni te        terminy ważności w kalkulacji ilości odczynników i materiałów zużywalnych na okres 24 miesięcy. 
	

	
	18.
	Kapilary do krwi włośniczkowej z zatyczkami – 2 000 szt.
	

	
	19.
	Opiłki do mieszania krwi włośniczkowej - 2 000 szt.
	

	
	20.
	Magnes do mieszania krwi włośniczkowej - 6 szt.
	

	
	21.
	Papier do drukarki – 25 rolek
	

	
	22.
	Obsługa serwisowa przez cały czas trwania umowy dzierżawy aparatu.
	

	
	23.
	Przeszkolenie 4 pracowników Laboratorium w zakresie obsługi i utrzymania aparatu .
	


Zadanie nr 2 : Analizator zastępczy do gazometrii i RKZ   z elektrolitami - 5 szt.
Zakładana ilość oznaczeń: 57 800 oznaczeń gazometrycznych i elektrolitów dla Laboratorium Analitycznego – 15000 ozn., OIT – 9400 ozn., Neonatologia – 2400 ozn., SOR – 26 000 ozn., Położnictwo 5 000 ozn.
	
	lp.
	Opis
	

	
	1
	Wykonawca/Producent
	

	
	2
	Nazwa-model / typ
	

	
	3
	Rok produkcji
	

	
	lp.
	Parametry graniczne analizatora
	

	
	1
	Automatyczny analizator do gazometrii i RKZ z elektrolitami- Na, K, Ca zjonizowany     przeznaczony do pracy w Laboratorium w systemie ciągłym, całodobowym.
	

	
	2
	Parametry mierzone : Na, K, Ca+2, pH, pCO2, pO2, Hct lub Hb
	

	
	3
	Parametry wyliczane: HCO3 aktualne, HCO3std, BE/ecf/, BE/B/, satO2  
	

	
	4
	Pomiar wszystkich parametrów w jednej próbce.
	

	
	5
	Możliwość pomiaru krwi pobranej do strzykawki  i  kapilary .
	

	
	6
	Pomiar wszystkich parametrów w jednej komorze pomiarowej,  jedna elektroda referencyjna.
	

	
	7
	System pracujący na wielotestowych  pakietach  zawierających odczynniki, kalibratory, oraz zbiornik na ścieki.
	

	
	8
	Elektrody umieszczone w wielotestowym pakiecie lub poza nim całkowicie bezobsługowe.
	

	
	9
	Program statystycznej kontroli jakości, możliwość wydruku wyników statystycznej oceny kontroli jakości.
	

	
	10
	Aparat wyprodukowany nie później niż  w 2014 roku.
	

	
	11
	Automatyczne monitorowanie przez aparat poziomu odczynników i informowanie           użytkownika o pozostałej ich objętości lub ilości oznaczeń pozostałych  do wykonania
	

	
	12
	Wbudowana drukarka
	

	
	13
	Brak butli zewnętrznych
	

	
	14
	Podłączenia analizatora do sieci szpitalnej SIS GEM
	

	
	15
	Oprogramowanie analizatora oraz instrukcja obsługi w języku polskim, w formie papierowej.
	

	
	16
	Wbudowana drukarka wewnętrzna.
	

	
	17
	Czas reakcji autoryzowanego serwisu na zgłoszenie awarii aparatu - 24 godz.
	

	
	18
	Czas usunięcia awarii 3 dni robocze.
	

	
	19
	Materiały kontrolne na 3 poziomach, przy założeniu, że pomiary kontrolne wykonywane są w każdy dzień roboczy 1 raz dziennie na 3 poziomach.
	

	
	20
	Płyny płuczące i części zużywalne w ilości niezbędnej do ciągłej,  24 - godzinnej pracy  analizatora.        
	

	
	21
	Wykonawca określi terminy ważności odczynników lub wkładów i elektrod oraz uwzględni te terminy ważności w kalkulacji ilości odczynników i materiałów zużywalnych potrzebnych na okres 24 miesięcy. 
	

	
	22
	Obsługa serwisowa przez cały czas trwania umowy dzierżawy aparatu.
	

	
	23
	Kapilary do krwi włośniczkowej z zatyczkami – 7 000 szt.
	

	
	24
	Opiłki do mieszania krwi włośniczkowej  - 7 000 szt.
	

	
	25
	Magnes do mieszania krwi włośniczkowej  - 10 szt.
	

	
	26
	Papier do drukarki – 150 rolek
	

	
	27
	Przeszkolenie 4 pracowników Laboratorium w zakresie obsługi i utrzymania aparatu .
	


Zadanie nr 3 : Analizator do gazometrii i elektrolitów dla Oddziału Kardiochirurgii -  2 szt.
Zakładana ilość oznaczeń : 25 000 oznaczeń gazometrii i elektrolitów 
	lp.
	Opis
	

	1
	Wykonawca/Producent
	

	2
	Nazwa-model/typ
	

	3
	Rok produkcji 
	


	lp.
	Parametry graniczne analizatora

	1
	Parametry mierzone – pH, pCO2, pO2, Na+, K+, Ca++, Hct, Hb.

	2
	O2 Sat jako parametr mierzony lub wyliczany.

	3
	Parametry wyliczane: HCO3 aktualne, HCO3stand, BE/ecf/, BE/B/.

	4
	Pomiar wszystkich parametrów w jednej próbce.

	5
	Pomiar wszystkich parametrów w jednej komorze pomiarowej,  jedna elektroda referencyjna.

	6
	Elektrody bezobsługowe, tzn. elektrody niewymagające wymiany jakichkolwiek części i uzupełniania płynów.

	7
	Elektrody i pozostałe materiały eksploatacyjne aparatu wymienione w czasie trwania dzierzawy na koszt wykonawcy.

	8
	Program statystycznej kontroli jakości

	9
	Wbudowana drukarka

	10
	Aparat nie starszy niż 2014r

	11
	Oprogramowanie analizatora  w języku polskim.

	12
	Brak butli zewnętrznych

	13
	Podłączenie analizatora do sieci szpitalnej SIS GEM – konieczność posiadania przez analizator oprogramowania pozwalającego na zdalną kontrole.

	14
	Bezpłatna gwarancja przez cały okres dzierżawy.

	15
	Czas reakcji na zgłoszenie awarii 24 godz. 

	16
	Czas usunięcia awarii 3 dni robocze   

	17
	Zamawiający wymaga, aby firma określiła terminy ważności w kalkulacji ilości oznaczeń na okres 24 miesięcy.

	18
	Materiały kontrolne – 50 kontroli poziom I, 50 kontroli poziom II, 50 kontroli poziom III, 50 kontroli hematokrytu – poziom niski, 50 kontroli hematokrytu – poziom wysoki lub automatyczna kontrola jakości bez udziału użytkownika z możliwością dokumentowania wyników kontroli.

	19
	Płyny płuczące i części zużywalne w ilości niezbędnej do ciągłej (24 godzinnej) pracy analizatora. 

	20
	Papier do drukarki – 170 rolek.


	Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia
	Strona 3 z 3



