Sala Zabiegowa Elektroterapii / Stół operacyjny / Lampy operacyjne / Kolumna chirurgiczna / Kolumna anestezjologiczna / Diatermia plazmowa / Elektrofizjograf / Wyposażenie dodatkowe

Lp.	Opis parametru	Warunek graniczny	Parametr oferowany
I	STÓŁ OPERACYJNY – 1 szt.
	Stół operacyjny fabrycznie nowy, min. 2019 rok produkcji / Producent / Model/typ / Kraj pochodzenia	TAK / podać
	Mobilny stół operacyjny na kolumnie do zabiegów kardiologicznych	TAK
	Konstrukcja stołu wykonana ze stali nierdzewnej, stopów aluminium, pokrywa podstawy stołu wykonana ze stali nierdzewnej lub z tworzywa sztucznego typu ABS.	TAK / podać
	Blat stołu przezierny dla promieni RTG umożliwiający dokonanie prześwietleń aparatem RTG z ramieniem C na całej długości bez żadnych nieprzeziernych elementów poprzecznych.	TAK
	Podstawa stołu o ergonomicznym kształcie umożliwiająca wsunięcie stóp stojącego przy stole operatora	TAK
	Blat w konfiguracji złożonej z min. dwóch segmentów	TAK / podać
	Materace segmentów blatu: o grubości min 60 mm, antystatyczne, bezszwowe, odejmowane, odporne na środki dezynfekujące.	TAK / podać
	Szyny stołu do montowania dodatkowych akcesoriów	TAK
	Całkowita długość blatu: min 2000mm	TAK / podać
	Szerokość leża (bez szyn bocznych) w zakresie 53-55cm	TAK / podać
	Cztery podwójne koła o średnicy min 10 cm.	TAK / podać
	Stół mobilny wyposażony w centralną blokadę kół z możliwością wyboru położenia – min. pozycja pełna blokada	TAK / podać
	Stół na czas zabiegu posadowiony na: / - wysuwanych stopkach / lub / - stół posadowiony na podłodze poprzez schowanie kół w podstawę stołu	TAK / podać
	Dopuszczalne obciążenie robocze stołu min. 220 kg.	TAK / podać
	Funkcje sterowane za pomocą pilota: / góra/dół, / przechyły boczne, / pozycja anty- i Trendelenburga, / pozycja “0”	TAK
	Elektrohydrauliczna lub elektromechaniczna regulacja wysokości blatu w zakresie min. 67-95 cm	TAK / podać
	Elektrohydrauliczna lub elektromechaniczna regulacja pozycji Trendelenburga w zakresie do min. 25°	TAK / podać
	Elektrohydrauliczna lub elektromechaniczna regulacja pozycji anty-Trendelenburga do min.26°	TAK / podać
	Elektrohydrauliczna lub elektromechaniczna regulacja przechyłów bocznych blatu w zakresie 25° w każdą stronę (±5°)	TAK / podać
	Możliwość awaryjnej regulacji wysokości stołu w przypadku awarii głównego pilota ręcznego na awaryjnym panelu na kolumnie stołu.	TAK / podać
	Powrót blatu do pozycji wyjściowej (“0”) po naciśnięciu i przytrzymaniu jednego lub dwóch przycisków na pilocie	TAK / podać
	Informacja o stanie naładowania akumulatora na kolumnie stołu	TAK
	Stół zasilany bezpiecznym napięciem z wewnętrznego akumulatora. Ładowarka wbudowana w podstawę stołu.	TAK / podać
	Stół wyposażony w komplet akumulatorów z możliwością awaryjnej pracy z zasilania sieciowego w przypadku rozładowania lub uszkodzenia.	TAK
	Wyposażenie
	Podpora pod rękę, anestezjologiczna, płaska lub lekko wyprofilowana z możliwością dowolnego ułożenia ręki względem stołu, podpora mocowana do szyny bocznej; wyposażona w zacisk do montażu; podpora wyposażona w pasy mocujące rękę – 2 szt.	TAK
	Pas do mocowania pacjenta – 2 szt.	TAK
	Ekran anestetyczny – 1 szt.	TAK
	Wieszak na kroplówkę – 1 szt.	TAK
	Uchwyt przewodów anestetycznych – 1szt.	TAK
	Zacisk uniwersalny do montażu akcesoriów na szynach bocznych stołu – 4 szt.	TAK
	Dolna osłona radiologiczna mocowana do szyny bocznej blatu – 1szt.	TAK
II	LAMPY OPERACYJNE – 1 kpl
	Lampy fabrycznie nowe, 2019 rok produkcji / Producent / Model/typ / Kraj pochodzenia	TAK / podać
	Dwuczaszowa diodowa lampa operacyjna z diodami LED emitującymi światło białe, o wysokiej bezcieniowości, dedykowana do sali operacyjnej, przeznaczona do oświetlenia pola operacyjnego: płytkiego, głębokiego, rozległego.	TAK
	Czasze mocowane do sufitu na obrotowych wysięgnikach dwuramiennych. Każdy wysięgnik wyposażony w co najmniej jedno ramię uchylne, umożliwiające regulację wysokości. Każda czasza wyposażona w podwójny przegub umożliwiający manewrowanie w trzech prostopadłych osiach.	TAK
	Dolna krawędź uchwytów sterylnych, zainstalowanych w osiach geometrycznych czasz, po maksymalnym uniesieniu czaszy w górę (czasza ustawiona nad polem operacyjnym w pozycji horyzontalnej) musi znajdować się na wysokości min. 2000mm (licząc od dolnej krawędzi uchwytu do podłogi sali operacyjnej) aby umożliwić swobodę manewrowania czaszami i poruszania się personelu oraz zapewnić bezpieczeństwo dla personelu uniemożliwiając uderzanie głową w uchwyt sterylny lub w czaszę lampy.	TAK
	Zasięg ramion dostosowany do współpracy z zaoferowanym sprzętem medycznym, w szczególności zamontowanym na zawieszeniu sufitowym	TAK
	Kopuła główna i satelitarna o takich samych wymiarach i parametrach świetlnych.	TAK
	Natężenie światła Ec max z odległości 1m dla każdej z czasz min. 160 000 lux	TAK / podać
	Współczynnik odwzorowania barwy światła słonecznego Ra min. 95	TAK / podać
	Głębokość oświetlenia (L1+L2) dla Ec 20%: min. 1100 mm	TAK / podać
	Temperatura barwowa 4000K +/- 5%	TAK / podać
	Regulacja natężenia oświetlenia w zakresie min. 30 – 100%	TAK / podać
	Minimalna średnica pola operacyjnego nie mniejsza niż 16 cm	TAK / podać
	Powierzchnia czasz gładka, bez widocznych szczelin, śrub lub nitów mocujących, wykonana z materiałów odpornych na zarysowanie i działanie środków dezynfekcyjnych, o konstrukcji zapobiegającej dostawaniu się do środka wilgoci oraz płynów podczas używania środków czyszczących.	TAK
	Lampa przystosowana do montażu i współpracy z nawiewem laminarnym	TAK
	Pozycjonowanie każdej z czasz wielorazowym sterylizowanym uchwytem	TAK
	Dodatkowe wielorazowe uchwyty z możliwością sterylizacji parowej w temp. 134°C – 2 szt. na każdą z czasz	TAK
	Żywotność źródeł światła min. 40 000 godz.	TAK / podać
	Panele sterowania lamp umieszczone na/przy kopułach obu lamp, zawierające min. włącznik lampy i regulator natężenia światła;	TAK
	Jedna z czasz przystosowana do zamontowania w przyszłości kolorowej kamery medycznej HD, instalowanej centralnie w miejscu uchwytu sterylnego	TAK
	Rozmieszczenie w/w lamp do uzgodnienia i po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego. Schemat rozmieszczenia przedstawiony Zamawiającemu w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy.	TAK
III	KOLUMNA CHIRURGICZNA – 1 szt.
	Kolumna chirurgiczna fabrycznie nowa, min. 2019 rok produkcji / Producent / Model/typ / Kraj pochodzenia	TAK / podać
	Kolumna mocowana do sufitu, wyposażona w zestaw przyłączy elektrycznych. Przewody elektryczne prowadzone wewnątrz kolumny w rurach osłonowych.	TAK
	Kolumna wyposażona w maskownicę sufitową	TAK
	Kolumna jednoramienna z ramieniem dwuczęściowym, łamane ramię nośne o całkowitym zasięgu poziomym w osiach łożysk: min. 1700 mm .	TAK / podać
	Druga część ramienia uchylna ; pionowa regulacja ramienia w zakresie: min 500 mm	TAK / podać
	Ruch pionowy realizowany za pomocą silnika elektrycznego	TAK
	Rotacja ramion oraz głowicy (konsoli) w poziomie: min. 330°, możliwość ograniczania kąta obrotu ramion co 12-15°	TAK / podać
	Podwójny system hamulców w ułożyskowanych przegubach kolumn. System hamulców ciernych i system hamulców (elektro-pneumatycznych lub pneumatycznych ) lub system hamulców ciernych i elektromagnetycznych. Konstrukcja hamulców musi zapewnić stabilne zatrzymanie kolumny w przypadku braku sprężonego powietrza, musi także umożliwić poruszanie kolumną w takiej sytuacji przy użyciu zwiększonej siły manewrowania	TAK
	Nośność netto kolumny (rozumiana jako waga zewnętrznej aparatury medycznej jaką można posadowić na głowicy): min 100 kg.	TAK / podać
	Głowica bez dołączanych z boku modułów, wyposażona w: / a) 4 x półka o wym. szerokość: min 485 mm x głębokość: min 450 mm i nośności min. 50 kg, / b) 1 x pojedynczy lub podwójny uchwyt do pozycjonowania kolumny (umiejscowiony na frontowej stronie jednej z półek) wyposażony w system sterujący hamulcami / c) 2 x szyna sprzętowa: 25mm x 10mm do zawieszenia sprzętu dodatkowego, zainstalowana na tylnej ścianie głowicy, dł. min 400mm / d) 1 x szuflada o wysokości min 90 mm mocowana pod dolną półką / e) 2 x schowek na nadmiar przewodów	TAK / podać
	Wyposażenie głowicy takie jak półki, szyny sprzętowe instalowane do pionowych szyn/prowadnic umieszczonych min. na froncie głowicy. / Możliwość regulacji wysokości zainstalowanego wyposażenia przez użytkownika bez konieczności wzywania serwisu	TAK
	System sterujący hamulcami zainstalowany na froncie półki	TAK
	Głowica kolumny wyposażona w gniazda elektryczne: / min 12 x gniazdo elektryczne 230 V/50Hz z bolcem uziemienia / min 12 x gniazdo ekwipotencjalne / min 2 x przygotowanie do montażu gniazd teleinformatycznych / min 2 x gniazdo teletechniczne RJ45	TAK / podać
	Kolumna łatwa w utrzymaniu czystości - gładkie powierzchnie, kształty zaokrąglone, bez ostrych krawędzi i kantów oraz wystających łbów śrub, nitów.	TAK
	Możliwość rozbudowy, instalowania dodatkowego wyposażenia (półek, wysięgników, uchwytów, itp.)	TAK
	Zasięg ramion dostosowany do współpracy z zaoferowanym sprzętem medycznym, w szczególności zamontowanym na zawieszeniu sufitowym	TAK
	Rozmieszczenie w/w kolumny do uzgodnienia i po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego. Schemat rozmieszczenia przedstawiony Zamawiającemu w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy.	TAK
V	KOLUMNA ANESTEZJOLOGICZNA – 1szt.
	Kolumna anestezjologiczna fabrycznie nowa, min. 2019 rok produkcji / Producent / Model/typ / Kraj pochodzenia	TAK / podać
	Kolumna mocowana do sufitu, wyposażona w zestaw przyłączy elektryczno-gazowych. Przewody gazowe z instalacji szpitalnej przyłączane do listwy z zaworami. Przewody elektryczne prowadzone wewnątrz kolumny w rurach osłonowych. / Niezbędne złącza i zawory umożliwiające odcięcie kolumny od każdego z doprowadzanych mediów w przypadku ewentualnej usterki lub w celach serwisowych.	TAK
	Kolumna wyposażona w maskownicę sufitową.	TAK
	Kolumna jednoramienna z ramieniem dwuczęściowym, łamane ramię nośne o całkowitym zasięgu poziomym w osiach łożysk: min. 1700 mm .	TAK / podać
	Druga część ramienia uchylna ; pionowa regulacja ramienia w zakresie: min 500 mm	TAK / podać
	Ruch pionowy realizowany za pomocą silnika elektrycznego	TAK
	Konstrukcja ramion pozwalająca na utrzymanie w czystości, nie dopuszcza się ramion gdzie którakolwiek z powierzchni ramienia posiada jakiekolwiek wgłębienie jako utrudniające czyszczenie. Wszystkie powierzchnie gładkie bez wystających elementów.	TAK
	Średnica wewnętrzna w ramionach ( w najwęższym miejscu całego układu nośnego ) min. 100 mm w celu zapewnienia przestrzeni na dodatkowe przewody gazowe i elektryczne dla ewentualnej rozbudowy kolumny	TAK / podać
	Rotacja ramion oraz głowicy (konsoli ) w poziomie: min. 330°, możliwość ograniczania kąta obrotu ramion co 12-150	TAK / podać
	Podwójny system hamulców w ułożyskowanych przegubach kolumn. / System hamulców ciernych i system hamulców ( elektro-pneumatycznych lub pneumatycznych ) lub system hamulców ciernych i elektromagnetycznych. Hamulce cierne zapewniające stabilne utrzymanie kolumny w pozycji w przypadku awarii układów elektro-pneumatycznych lub elektro-magnetycznych / Konstrukcja hamulców musi zapewnić stabilne utrzymanie głowicy ( konsoli ) w żądanej pozycji.	TAK
	Hamulce mechaniczne blokujące dalszy obrót kolumny	TAK
	Nośność netto kolumny (rozumiana jako waga zewnętrznej aparatury medycznej jaką można posadowić na głowicy): min 120 kg.	TAK / podać
	Głowica wyposażona w: / Uchwyt/uchwyty do pozycjonowania kolumny i sterowania hamulcami. / 1 x szyna sprzętowa: 25mm x 10mm do zawieszenia sprzętu dodatkowego, długości min 400 mm, zamontowana na tylnej bądź bocznej ścianie głowicy / 1 x wieszak na płyny infuzyjne z regulacją wysokości, zamontowany na dwóch podwójnych ramionach do bocznej lub przedniej ściany głowicy / 4 x półka o wym. szerokość: min 485mm x głębokość: min 450 mm) o nośności min. 50 kg,	TAK / podać
	Wyposażenie głowicy takie jak półki, szyny sprzętowe instalowane do pionowych szyn umieszczonych min. na froncie głowicy. / Możliwość regulacji wysokości zainstalowanego wyposażenia przez użytkownika bez konieczności wzywania serwisu	TAK
	System sterujący hamulcami zainstalowany na froncie półki	TAK
	Głowica kolumny wyposażona w gniazda gazowe typu AGA / 2 x sprężone powietrze, / 2 x próżnia / 2 x tlen / 1 x podtlenek azotu / 1 x odciąg gazów anestetycznych / Wszystkie gniazda gazowe zaopatrzone w czytelne opisy, oznaczone różnymi kolorami i zaopatrzone w wejścia o różnym kształcie zabezpieczającym przed niewłaściwym podłączeniem.	TAK
	Głowica kolumny wyposażona w gniazda teletechniczne: / 1 x gniazdo podwójne RJ 45 / 2 x przygotowanie do montażu gniazd teleinformatycznych	TAK
	Głowica kolumny wyposażona w gniazda elektryczne: / a) 10 x gniazdo elektryczne 230 V/50Hz z bolcem uziemienia / b) 10 x gniazdo ekwipotencjalne	TAK
	Kolumna łatwa w utrzymaniu czystości - gładkie powierzchnie, kształty zaokrąglone, bez ostrych krawędzi i kantów oraz wystających łbów śrub, nitów. / Głowica o budowie zwartej, zamkniętej tj. bez fizycznych przerw, prześwitów.	TAK
	Możliwość rozbudowy, instalowania dodatkowego wyposażenia (półek, wysięgników, uchwytów, itp.)	TAK
	Zasięg ramion dostosowany do współpracy z zaoferowanym sprzętem medycznym, w szczególności zamontowanym na zawieszeniu sufitowym	TAK
	Rozmieszczenie w/w kolumny do uzgodnienia i po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego. Schemat rozmieszczenia przedstawiony Zamawiającemu w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy.	TAK
V	DIATERMIA PLAZMOWA – 1szt.
	Aparat fabrycznie nowy, min. 2019 rok produkcji / Producent / Model/typ / Kraj pochodzenia	TAK / podać
	Zestaw do elektrochirurgii mono- i bipolarnej	TAK
	Kolorowy ekran dotykowy do komunikacji z użytkownikiem o przekątnej min 10 cali	TAK / podać
	Oprogramowanie w języku polskim	TAK
	Możliwość zapamiętania minimum 50 programów i zapisania ich pod nazwą użytkownika lub procedury	TAK / podać
	Sterowanie urządzenia za pomocą efektów tkankowych. Urządzenie powinno dozować moc i inne parametry prądu w całkowicie automatyczny sposób tak aby był zachowany nastawiony efekt tkankowy. Nie dopuszcza się możliwości regulacji aparatu przez nastawianie mocy wyjściowej.	TAK
	Możliwość zmiany przez operatora w czasie zabiegu min. 6 wcześniej zaprogramowanych nastaw za pomocą standardowego (dwuprzyciskowego) uchwytu monopolarnego oraz wyłącznika nożnego i z ekranu urządzenia.	TAK / podać
	Moc cięcia monopolarnego min. 400W	TAK / podać
	Moc koagulacji monopolarnej min. 240 W (z możliwością nastawienia min 10 efektów tkankowych.)	TAK / podać
	Moc cięcia bipolarnego min. 300W	TAK / podać
	Moc koagulacji bipolarnej min. 200 W	TAK / podać
	Program zamykania dużych naczyń z mocą min. 360W, z automatycznym startem po prawidłowej aplikacji instrumentu z regulowanym czasem zwłoki oraz automatycznym wyłączeniem po osiągnięciu zamknięcia naczyń.	TAK / podać
	Minimum 5 rodzajów cięcia monopolarnego (w tym min. 1 rodzaj wykorzystujący zjawisko plazmy tworzącej się pomiędzy elektrodą a tkanką), min 5 rodzajów koagulacji monopolarnej, min 2 rodzaje cięcia bipolarnego i min 2 rodzaje koagulacji bipolarnej; każdy z tych prądów powinien posiadać możliwość nastawienia min 10 elektów tkankowych.	TAK / podać
	Minimum 4 gniazda umożliwiające podłączanie instrumentów mono i bipolarnych oraz 1 gniazdo elektrody neutralnej.	TAK / podać
	Możliwość współpracy z odsysaczem dymu i przystawką argonową obsługiwanymi z ekranu diatermii	TAK
	Możliwość używania jednocześnie 2 instrumentów monopolarnych	TAK
	Wizualna i akustyczna sygnalizacja nieprawidłowego działania urządzenia	TAK
	Uchwyt monopolarny jednorazowy z przyciskami cięcia i koagulacji, z kablem przyłączeniowym dł. 3m i elektrodą szpatułkową - 50 szt.	TAK
	Elektrody neutralne dzielone z pierścieniem ekwipotencjalnym, z wyprowadzeniem na klips – 50 szt.	TAK
	Kabel do elektrod neutralnych dł. 4m – 2 szt.	TAK
	W zestawie niezbędne elementy do montażu na oferowanej chirurgicznej kolumnie sufitowej	TAK
VI	ELEKTROFIZJOGRAF – 1szt.
	Wielofunkcyjny system do badań elektrofizjologicznych serca fabrycznie nowy, min. 2019 rok produkcji / Producent / Model/typ / Kraj pochodzenia	TAK / podać
	System elektrofizjologiczny skonfigurowany do instalacji w sali zabiegowej, połączony ze sterownią, pozwalający na wyświetlanie obrazów na monitorach zainstalowanych w sali badań i sterowni. Komunikacja komputera i wzmacniacza realizowana za pomocą połączenia typu Ethernet.	TAK
	Jednostka sterująca systemem w konfiguracji sprzętowej komputera i oprogramowania systemowego według specyfikacji producenta niezbędnej do realizowania zabiegów diagnostycznych i ablacji serca. 2 monitory LCD do komputera sterującego o przekątnej min. 21''	TAK
	Oglądanie przebiegów EKG i sygnałów wewnątrz- sercowych (IC) na monitorze w czasie rzeczywistym.	TAK
	Przeglądanie zarejestrowanych przebiegów EKG i sygnałów wewnątrzsercowych (IC) i ich analiza na monitorze „post processing”.	TAK
	Wzmacniacz do systemu elektrofizjologicznego co najmniej 80 kanałów wewnątrzsercowych bipolarnych (160 wejść UNI) oraz 12 kanałów EKG, 2 kanały ciśnieniowe (w tym dwa kompatybilne kable), 2 kanały stymulacyjne.	TAK / podać
	Pojedynczy moduł połączeniowy kanałów wzmacniacza obsługujący minimum 40 sygnałów bipolarnych (minimum 80 wejść pojedynczych).	TAK / podać
	Rozdzielczość przetwornika analogowo-cyfrowego co najmniej 16 – bit z możliwością trybu pracy systemu w rozdzielczością 12 lub 16 bit.	TAK / podać
	Filtr sieciowy 50 [Hz] i 60 [Hz] dedykowany i ustawiany niezależnie dla każdego z kanałów wewnątrzsercowych z regulacją częstotliwości co 0,1 Hz w zakresie 1 Hz.	TAK / podać
	Automatyczny filtr sieciowy typu „Mortara” adaptujący się do warunków sieci ustawiany niezależnie dla każdego kanału wewnątrzsercowego	TAK
	Minimum 2 prędkości próbkowania 1kHz i 4kHz.	TAK / podać
	Przesuw zapisu EKG w zakresie co najmniej 6 – 800 mm/s na ekranach czasu rzeczywistego i analizy.	TAK / podać
	Zapis danych wykonanych badań na dysku twardym. Struktura archiwum badań gwarantująca zapis danych na nośnikach DVD lub na zewnętrznym dysku. W przypadku zapisu na płytach DVD, możliwość zapisu więcej niż jednego pacjenta na jednym nośniku.	TAK
	Oprogramowanie zainstalowane na oferowanym komputerze gwarantujące min.: / odbiór sygnału, / kontrolę parametrów ablacji, / zapamiętywanie, przeglądanie i analizę danych, / przegląd wydarzeń związanych z wykonanym badaniem, / wydruk zapisu sygnałów EKG/IC z ekranu, / tworzenie raportów z badania, / tworzenie prezentacji.	TAK
	Interaktywne okno - LOG umożliwiające zapis wszystkich wydarzeń podczas badania oraz pełną edycję wydarzeń i wprowadzanie komentarzy dla gromadzonych danych i ich dalszej łatwej analizy.	TAK
	Pomiar i prezentacja bieżącego cyklu/rytmu pacjenta z dowolnie wybranych dwóch kanałów.	TAK
	Możliwość dowolnej konfiguracji kanałów przez użytkownika, w tym: / niezależne ustawienie parametrów sygnałów w każdym kanale wewnątrzsercowym (np. wzmocnienie, kolor, filtry pasmowe częstotliwości, filtry sieciowe itp.) / możliwość definiowania grup kanałów i przypisywania grupie charakterystyki pojedynczego kanału jednocześnie dla całej grupy (np. wzmocnienie, kolor, itp.) / możliwość dowolnego wyboru kanału do stymulacji bezpośrednio z poziomu ekranu „real time” bez potrzeby ingerowania w menu systemu / możliwość zdefiniowania każdego używanego kanału (bipolarnego) jako stymulacyjnego i utworzenie do niego skrótu na ekranie	TAK
	Możliwość definiowania dowolnej liczby stron (ekranów) dla kanałów (np. EKG, IC, Holter, tylko elektroda Hallo, Ablacja, itp.).	TAK
	Możliwość konfiguracji protokołów badania i przypisywania towarzyszących im zdarzeń, interwałów.	TAK
	Automatyczna funkcja pozwalająca na dowolne określenie okna wzorca sygnału (zarówno 12 odpr. EKG jak i sygnałów wewnątrzsercowych), aby realizować w czasie rzeczywistym porównanie jego morfologii z kolejnymi rejestrowanymi sygnałami.	TAK
	Automatyczna funkcja obliczania stopnia dopasowania morfologii w procentach i postaci graficznej realizowana w czasie rzeczywistym.	TAK
	Automatyczna detekcja aplikacji RF wraz z automatyczną akwizycją parametrów aplikacji i jej prezentacją w oknie – LOG dla kolejnych kroków ablacji przy użyciu dostępnych na rynku generatorów RF. / Prezentacja parametrów aplikacji RF w postaci cyfrowej i graficznej.	TAK
	Automatyczna detekcja impulsu stymulatora wraz z automatyczną akwizycją parametrów stymulacji i jej prezentacją w oknie – LOG dla kolejnych kroków stymulacji.	TAK
	Tryb pracy wyzwalany / triggerowany (odświeżanie ekranu).	TAK
	Prezentacja zapisu jak w systemie Holtera (okno Holtera).	TAK
	Funkcja akwizycji i przechowywania obrazu fluoroskopii skorelowanej czasowo z zapisem EKG w postaci snop-shot (zrzut ekranu) i cine loop (film do co najmniej 10s)	TAK
	Współpraca z posiadanym przez Szpital systemem do trójwymiarowej analizy i mapowania serca Carto 3 w zakresie bezpośredniego przekazywania sygnałów EKG i IC.	TAK
	Programowalny, minimum 2-kanałowy, stymulator na bazie standardowej platformy PC z dedykowaną klawiaturą sterującą oraz monitorem LCD do prowadzenia stymulacji programowej po stronie sterowni, przeznaczony do stymulacji programowej, posiadający interfejs do oferowanego systemu elektrofizjologicznego.	TAK
VII	WYPOSAŻENIE DODATKOWE
	4 monitory LCD o przekątnej min. 19” zainstalowane na sali zabiegowej na obrotowym wysięgniku dwuramiennym, umożliwiającym regulację wysokości i położenia nad polem zabiegowym.	TAK / podać
	Okablowanie umożliwiające doprowadzenie do monitorów na zawieszeniu sufitowym następujących sygnałów wizyjnych: / - obraz z monitorów elektrofizjografu / - obraz z innych urządzeń zewnętrznych, generujących zarówno analogowy (min. SVGA, S-Video i Composite video), jak i cyfrowy sygnał wizyjny (DVI-D) wraz z panelem gniazd przyłączeniowych w sali zabiegowej	TAK / podać
	Stanowisko komputerowe z monitorem o przekątnej min.19” w sterowni podłączone i skonfigurowane do posiadanego przez Szpital systemu HIS firmy Asseco (Szpital nie posiada stosownej licencji).	TAK / podać

Sala Zabiegowa Hybrydowa
1. Angiograf
2. Lampy operacyjne
3. Kolumna chirurgiczna
4. Kolumna anestezjologiczna
5. Aparat do znieczulenia ogólnego
6. Diatermia
7. Wyposażenie dodatkowe
	Opis parametru	Warunek graniczny	Parametr oferowany
I	ANGIOGRAF – 1 KPL
	Cechy ogólne
	Cyfrowy angiograf do badań serca i naczyń z wyposażeniem. / Fabrycznie nowy, nierekondycjonowany, nie powystawowy, rok produkcji 2019 / Producent / Model / Kraj pochodzenia	TAK / podać
	Jednopłaszczyznowy system rentgenowski o zmotoryzowanych ruchach do wykonywania procedur interwencyjnych i diagnostycznych	TAK
	System przystosowany do warunków architektonicznych pomieszczeń posiadanych przez Zamawiającego, przeznaczonych dla potrzeb sali operacyjnej hybrydowej	TAK
	Statyw
	Mocowanie statywu do sufitu	TAK
	Silnikowe ustawianie statywu umożliwiające wykonywanie zabiegów w całym obszarze ciała pacjenta (statyw za głową pacjenta oraz statyw z obu boków stołu pacjenta) – bez konieczności przekładania pacjenta i obrotu stołu	TAK
	Silnikowe ustawianie statywu w pozycji parkingowej (z tyłu/ z boku za głową pacjenta) umożliwiającej dostęp do pacjenta na stole ze wszystkich stron bez konieczności obrotu stołu	TAK
	Pamięć pozycji statywu – co najmniej 50 pozycji	TAK / podać
	System zabezpieczenia pacjenta przed kolizją z elementami aparatu i zaoferowanym stołem pacjenta	TAK / opisać
	Pulpit sterowniczy ruchów statywu w sali zabiegowej na wózku jezdnym	TAK
	Generator wysokich częstotliwości
	Moc wyjściowa nie mniejsza niż 100 kW	TAK / podać
	Min. czas ekspozycji max 1 ms	TAK / podać
	Max. obciążenie generatora mocą ciągłą (dla obciążenia trwającego 30 minut) min. 2000 W	TAK / podać
	Zakres napięcia dla fluoroskopii min. 50-120 kV	TAK / podać
	Włącznik ekspozycji w sali badań (fluoroskopia, akwizycja zdjęciowa)	TAK
	Włącznik ekspozycji (min. akwizycja zdjęciowa) w sterowni	TAK
	Lampa RTG / przysłony
	Typ lampy	Podać
	Lampa min. 2-ogniskowa	TAK / podać liczbę ognisk
	Wielkość najmniejszego ogniska, max. 0.4 mm	TAK / podać
	Wielkość kolejnego ogniska po najmniejszym, max. 1.0 mm	TAK / podać
	Pojemność cieplna anody min. 2,4 MHU	TAK / podać
	Pojemność cieplna kołpaka min. 2,9 MHU	TAK / podać
	Lampa sterowana siatką	TAK
	Przesłony prostokątne	TAK
	Filtry półprzepuszczalne (klinowe)	TAK
	Możliwość ustawienia przesłon półprzepuszczalnych i prostokątnych bez promieniowania	TAK
	Dodatkowa filtracja promieniowania w postaci filtrów miedziowych lub ich odpowiedników o tłumieniu promieniowania nie mniejszym niż równoważnik 0,3 mm Cu (min. 3 poziomy filtracji)	TAK / podać
	Pomiar dawki promieniowania na wyjściu z lampy RTG umożliwiający wyznaczenie dawki na skórę pacjenta (pomiar parametru DAP) lub pomiar dawki na skórę pacjenta wraz z informacją o dawce sumarycznej na monitorze/wyświetlaczu w sali zabiegowej z automatycznym zapisem dawki w nagłówku DICOM obrazu	TAK / podać nazwę zaoferowanego rozwiązania realizującego tę funkcję
	Detektor
	Płaski detektor cyfrowy min 30x40 cm w trybie obrazowania 30-38 cm (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego oraz z Polskimi zaleceniami wewnątrznaczyniowego leczenia chorób tętnic obwodowych i aorty 2009	TAK / podać wymiary
	Wartość typowa DQE dla płaskiego detektora cyfrowego, min. 75%	TAK / podać
	Rozmiar elementarnego piksela nie większy niż 200 µm	TAK / podać
	Rozdzielczość przestrzenna detektora (tzw. częstotliwość Nyquista) min 2,5 lp/mm	TAK / podać
	Ilość pól widzenia (FOV - field of view) nie mniej niż 4	TAK / podać
	Głębia bitowa detektora min. 14 bit	TAK / podać
	Monitory obrazowe
	4 monitory LCD o przekątnej min. 19” zawieszone parami na obrotowym wysięgniku dwuramiennym umożliwiającym regulację wysokości i położenia, z możliwością ustawienia czterech monitorów poziomo obok siebie oraz parami pionowo.	TAK / podać
	Okablowanie umożliwiające doprowadzenie do monitorów na zawieszeniu sufitowym następujących sygnałów wizyjnych: / obraz live, / obraz referencyjny, / obraz ze stacji rekonstrukcji 3D, / obraz z kamery HD umieszczonej w lampie operacyjnej, / obraz wywołany z systemu PACS / obraz z innych urządzeń zewnętrznych, generujących zarówno analogowy (min. SVGA, S-Video i Composite video), jak i cyfrowy sygnał wizyjny (DVI-D) wraz z panelem gniazd umożliwiających przyłączanie takich urządzeń w sali badań. / Wymagane zapewnienie odpowiedniej separacji galwanicznej między angiografem a urządzeniami zewnętrznymi. Wybór sygnałów źródłowych i docelowych monitorów z pulpitu sterowniczego w sterowni.	TAK
	4 monitory LCD o identycznych parametrach i zawieszone w sposób opisany w punkcie A.I.40, do wyświetlania tych samych sygnałów (opisanych w pkt. A.I.41) dla operatorów stojących po przeciwnej stronie stołu pacjenta.	TAK / podać
	Min. 2 monitory LCD o przekątnej min.19" w sterowni z możliwością wyświetlania obrazów w czasie rzeczywistym i referencyjnego	TAK / podać
	Monitor LCD o przekątnej min. 40” zainstalowany na ścianie do prezentacji obrazu live z angiografu (nie jest wymagany monitor medyczny)	TAK / podać
	System cyfrowy
	Pakiet specjalizowanych, najnowocześniejszych i najbardziej wydajnych dla danego producenta algorytmów działających w czasie rzeczywistym, poprawiających jakość uzyskiwanego obrazu i umożliwiających obrazowanie z obniżoną dawką (np. DoseRite, CARE+CLEAR, Clarity IQ – odpowiednio do nomenklatury producenta).	TAK / podać nazwę zaoferowanego rozwiązania
	Filtracja on-line zbieranych danych obrazowych przez system cyfrowy przed ich prezentacją na monitorze obrazowym	TAK
	Cyfrowa fluoroskopia pulsacyjna w zakresie min. 4-30 kl./s	TAK / podać
	Fluoroskopia niskodawkowa z obniżoną dawką na impuls względem standardowej fluoroskopii	TAK
	Zapis ostatniej fluoroskopii na dysku twardym - min. 20 s	TAK / podać
	Funkcja LIH (zamrożenie ostatniego obrazu)	TAK
	Funkcja nakładania odwróconego obrazu referencyjnego na obraz live	TAK
	DSA online i offline	TAK
	Akwizycja przebiegu EKG, prezentacja na monitorach obrazowych w sali zabiegowej i w sterowni	TAK
	Akwizycja kardiologiczna w zakresie min. 10-30 kl./s w matrycy min. 1024 x 1024 i min. 12-bitowej głębi szarości	TAK / podać
	Akwizycja niskodawkowa z obniżoną dawką na impuls względem standardowej akwizycji opisanej w punkcie powyżej	TAK
	Akwizycja obrazów w trybie radiografii cyfrowej (DR) i trybie angiografii subtrakcyjnej (DSA) w zakresie min. 0,5-7,5 kl/s w matrycy min. 1024 x 1024 i min. 12-bitowej głębi szarości	TAK / podać
	Protokoły do obrazowania w trybie angiografii subtrakcyjnej (DSA) z użyciem CO2 jako środka kontrastowego	TAK
	Automatyczny i manualny pixelshift	TAK
	Automatyczny pixel-shift w czasie rzeczywistym w trakcie akwizycji obrazów w trybie angiografii subtrakcyjnej (DSA) i roadmapu	TAK
	Możliwość wykorzystania uprzednio zarejestrowanego obrazu subtrakcyjnego (DSA) jako maski dla roadmapu	TAK
	Angiografia rotacyjna w trybie radiografii cyfrowej (DR) i trybie angiografii subtrakcyjnej (DSA), umożliwiająca wykonywanie rekonstrukcji obrazów 3D	TAK
	Ustawianie położenia przysłon prostokątnych znacznikami graficznymi na zatrzymanym obrazie – bez promieniowania	TAK
	Pojemność dysku twardego (bez kompresji) – min. 25 000 obrazów w matrycy 1024x1024x12 bitów	TAK / podać
	Zoom w postprocessingu	TAK
	Roadmap 2D w cyfrowym systemie obróbki obrazu / Roadmap 3D dynamiczny realizowany w cyfrowym systemie obróbki obrazu lub w stacji postprocessingowej	TAK
	Oprogramowanie do poprawy wizualizacji stentów w naczyniach wieńcowych	TAK
	Automatyczna subtrakcja danych uzyskiwanych w angiografii rotacyjnej, tj. rozpoczynająca się bez ingerencji obsługi natychmiast po akwizycji obrazów z kontrastem, a kończąca się dynamiczną prezentacją sceny (po subtrakcji)	TAK
	Specjalizowane oprogramowanie do analizy klinicznej naczyń wieńcowych i obwodowych (min.: automatyczne rozpoznawanie kształtów; określanie stopnia stenozy; automatyczna i manualna kalibracja, obliczanie rezerwy wieńcowej, pomiary odległości i kątów).	TAK
	Pulpit sterowniczy systemu cyfrowego w sali badań	TAK
	Pulpit sterowniczy systemu cyfrowego w sterowni	TAK
	Interfejs sieciowy DICOM 3.0, min. usługi: - Send, - Storage Commitment, - Query/Retrieve - Worklist - MPPS	TAK
	Funkcja wykonywania automatycznej, odbywającej się w tle archiwizacji danych obrazowych w standardzie DICOM do zdefiniowanego węzła sieciowego w miarę akwizycji kolejnych scen – funkcja ,,auto-send”	TAK
	Archiwizacja obrazów na płytach CD-R i DVD w standardzie DICOM z dogrywaniem viewera umożliwiającego odtwarzanie nagranych płyt na innych komputerach	TAK
	Stacja postprocessingowa do m. in. rekonstrukcji 3D z danych uzyskiwanych w angiografii rotacyjnej	TAK
	Dodatkowa, niezależna konsola do obróbki obrazów angiograficznych, niezależna od konsoli operatorskiej aparatu angiograficznego	TAK
	Pulpit obsługi stacji rekonstrukcji 3D w sterowni	TAK
	Wyprowadzenie sygnału obrazowego ze stacji na monitor w sali hybrydowej	TAK
	Monitor stacji postprocessingowej (min 19”, TFT/LCD, kolorowy) w sterowni	TAK / podać
	Wyświetlanie / przeglądanie / archiwizacja obrazów pochodzących z angiografu i innych urządzeń diagnostyki obrazowej (standard DICOM 3.0)	TAK
	DICOM 3.0, min. usługi / DICOM Send/Receive / DICOM Query/Retrieve / DICOM Print	TAK
	Standardowa, niededykowana nagrywarka do archiwizacji obrazów na CD-R i DVD w standardzie DICOM 3.0 z dogrywaniem viewera umożliwiającego odtwarzanie nagranych płyt na komputerach osobistych	TAK
	Eksport danych umożliwiający pracę w systemie operacyjnym Windows (obrazy statyczne i dynamiczne)	TAK
	Oprogramowanie do rekonstrukcji wysokokontrastowej 3D z danych uzyskanych z akwizycji w szybkiej angiografii rotacyjnej w trybie DR i DSA	TAK
	Oprogramowanie do rekonstrukcji niskokontrastowej 3D z danych uzyskanych z akwizycji w szybkiej angiografii rotacyjnej	TAK
	Pomiary objętości na zrekonstruowanym obiekcie 3D	TAK
	Obrazowanie struktur w 3D z możliwością nałożenia mapy 3D na obraz rzeczywisty	TAK
	Ilościowa analiza stenoz na zrekonstruowanym obiekcie 3D obejmująca min. automatyczne rozpoznawanie kształtów oraz określanie stopnia stenozy	TAK
	MIP	TAK
	MPR	TAK
	VRT	TAK
	Prezentacja naczyń zrekonstruowanych z rotacyjnej angiografii wysokokontrastowej w formie uwidocznionych krawędzi naczyń z “pustym” środkiem - Transparency View	TAK
	Różnicowanie na jednym obrazie dwóch obiektów wysokokontrastowych o prawie takiej samej gęstości lub prezentacja niskokontrastowego obiektu 3D wraz z wysokokontrastowym obiektem 3D na jednym obrazie (np. Dual Volume Display, Calciview, iDentify lub odpowiednio do nomenklatury producenta)	TAK / podać nazwę zaoferowanego rozwiązania
	Roadmap 3D z automatyczną korektą położenia obiektu 3D względem nałożonego obrazu 2D z prześwietlenia, uwzględniającą zmiany położenia statywu, stołu, powiększenia i odległości SID	TAK
	Nakładanie (fuzja) obrazów 3D z CT i MR na obraz 2D z prześwietlenia oraz na obraz 3D uzyskany z rekonstrukcji danych z angiografii rotacyjnej – w obu przypadkach wraz z zastosowaniem takiego obrazu jako maski do roadmapu 3D z uwzględnieniem pozycji stołu i statywu	TAK
	Oprogramowanie do wspomagania zabiegów leczenia wad strukturalnych serca, pozwalające na wspólną rejestrację obrazów USG przezprzełykowego i angiograficznego, umożliwiające co najmniej: / - umieszczanie znaczników na obrazie echa przezprzełykowego i rejestrację ich pozycji w przestrzeni obrazowania ramienia angiografu w sposób umożliwiający ich wizualizację przy dowolnych zmianach projekcji rentgenowskich / - nałożenie obrazów 3D z USG przezprzełykowego oraz angiografu / - zmianę widoków oraz wybór płaszczyzny na obrazie z USG przezprzełykowego do nałożenia w czasie rzeczywistym na obraz angio / - automatyczne obracanie widoku USG przezprzełykowego do płaszczyzny obrazowania angiografu w trakcie wykonywania zabiegu. / Wymienić przykładowe aparaty USG dostępne na rynku polskim spełniające opisaną funkcjonalność i współpracujące z zaoferowanym angiografem.	TAK/NIE / TAK, funkcjonalność działająca w czasie rzeczywistym „na żywo” - 30 pkt / TAK, funkcjonalność nie działająca w czasie rzeczywistym / - 5 pkt / NIE – 0 pkt
	Automatyczne ustawianie statywu w pozycji odpowiadającej obróconemu obiektowi 3D	TAK
	Stół operacyjny – 1szt.	TAK
	Stół operacyjny fabrycznie nowy, min. 2019 rok produkcji / Producent / Model/typ / Kraj pochodzenia	TAK / podać
	Stół operacyjny zsynchronizowany z angiografem na poziomie oprogramowania.	TAK
	Stół operacyjny pracujący w systemie wymiennych blatów składający się z: / kolumna stacjonarna – 1szt. / transporter – 1szt. / blat naczyniowy ( pływający) z włókna węglowego – 1 szt. / wyposażenie dodatkowe	TAK / podać
	Kolumna stacjonarna	TAK
	Kolumna stacjonarna, wbudowana w podłogę z możliwością obrotu, do obsługi wymiennych blatów	TAK
	Kolumna pokryta panelami ze stali. Dopuszcza się osłonę z tworzywa sztucznego w górnej części kolumny	TAK
	Automatyczna detekcja położenia blatu stołu na kolumnie i odpowiednie przypisanie do niej przycisków sterujących blatem.	TAK
	Możliwość najazdu wózkiem z dwóch stron ( od strony głowy lub od strony nóg)	TAK
	Maksymalne dopuszczalne obciążenie całkowite kolumny: >= 380kg	TAK / podać
	Stół wyposażony w zasilanie akumulatorowe i sieciowe.	TAK
	Automatyczna detekcja położenia na kolumnie blatu naczyniowego zaoferowanego w pkt A.I.116, blatu modularnego zaoferowanego do stołu operacyjnego w sali operacyjnej kardiochirurgicznej (pkt B.I.17)	TAK
	Automatyczna detekcja położenia posiadanych przez Zamawiającego blatów stołu Saturn System prod. Trumpf Medizin System	TAK/NIE / TAK – 10 pkt. / NIE – 0 pkt
	Transporter	TAK
	Przystosowany do transferu pacjenta razem z blatem. Możliwość dobrania różnego typu blatów do dedykowanych typów zabiegów.	TAK
	Transporter z regulacją wysokości i pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga w zakresie min. +/- 15˚	TAK / podać
	Transporter z 5 kołem kierunkowym ułatwiającym jazdę na wprost	TAK
	Maksymalne dopuszczalne obciążenie całkowite transportera: ≥ 380 kg	TAK / podać
	Blat naczyniowy (pływający)	TAK
	Naczyniowy blat stołu złożony z następujących segmentów: / jednolity segment karbonowy, długości min. 2250mm bez zagłówka, / segment przedłużający jednolity segment karbonowy - długości: min 300 mm lub zagłówek carbonowy / taca na cewniki o długości min. 100 cm (dołączana do blatu od strony nóg)	TAK / podać
	Blat przezierny dla promieni RTG w zakresie 360˚ na długości min. 1800 mm dający możliwość prześwietlenia całego ciała pacjenta bez repozycjonowania go w trakcie zabiegu	TAK / podać
	Dopuszczalne maksymalne obciążenie blatu z zainstalowanym podgłówkiem min.150 kg	TAK / podać
	Funkcje regulowane pilotem sterującym (dla blatu naczyniowego) (min.): / regulacja wysokości położenia blatu w zakresie min. 550 mm mierzone od najniższego położenia blatu do najwyższego położenia blatu / regulacja pozycji Trendelenburga/anty-Trendelenburga w zakresie min.+/-30˚ / regulacja przechyłów bocznych w zakresie min. +/-25˚ / przesuw wzdłużny w zakresie min. 600 mm / przesuw poprzeczny w zakresie min. 200 mm	TAK / podać
	Możliwość sterowania funkcjami blatu za pomocą: / uchwytu/joysticka / panelu sterującego na kolumnie / pilota sterującego / z konsoli sterowniczej angiografu	TAK
	Synchronizacja stołu z systemem antykolizyjnym angiografu. System antykolizyjny pozwalający na automatyczne zatrzymanie ruchu i funkcji stołu przy wykryciu kolizji. System antykolizyjny działający z obu stron blatu stołu (strona głowy i strona nóg), system działający softwarowo	TAK
	Sterowanie przesuwem blatu w płaszczyźnie XY za pomocą joysticka z zachowaniem płynności przesuwu oraz z systemem zabezpieczającym przed gwałtownym szarpnięciem w momencie aktywowania funkcji	TAK
	Wyposażenie dodatkowe
	Podpora pod rękę, anestezjologiczna, płaska lub lekko wyprofilowana z możliwością dowolnego ułożenia ręki względem stołu, podpora mocowana do szyny bocznej; wyposażona w zacisk do montażu; podpora wyposażona w pasy mocujące rękę – 2 szt.	TAK
	Pas do mocowania pacjenta – 2 szt.	TAK
	Ekran anestetyczny – 1 szt.	TAK
	Wieszak na kroplówkę – 1 szt.	TAK
	Podpora ręki do fluoroskopii wsuwana pod materac blatu – 1szt.	TAK
	Uchwyt przewodów anestetycznych – 1szt.	TAK
	Akrylowa, przezierna podpora ręki pacjenta utrzymująca ramię wzdłuż tułowia – 1szt.	TAK
	Joystick blatu naczyniowego – 1szt.	TAK
	Pilot bezprzewodowy IR- 1szt.	TAK
	Ładowarka pilota IR – 1szt.	TAK
	Pilot przewodowy - 1szt.	TAK
	Taca na cewniki dł. min. 800 mm – 1szt.	TAK
	Zacisk uniwersalny do montażu akcesoriów na szynach bocznych stołu – 4 szt.	TAK
	Wózek na akcesoria z dwoma koszami – 1szt.	TAK
	Pozostałe wymagania
	UPS umożliwiający zakończenie badania poprzez zapewnienie zasilania systemu aparatu przez min. 5 minut i udostępnienie w tym czasie obrazowania w trybie fluoroskopii.	TAK
	Angiograficzny, automatyczny wstrzykiwacz środka kontrastowego zintegrowany z oferowanym angiografem. / Pakiet startowy sprzętu jednorazowego użytku pozwalający na wykonanie 20 badań z użyciem dostarczonej strzykawki automatycznej	TAK
	Osłony przed promieniowaniem na dolne partie ciała (dla personelu) w postaci fartucha z gumy ołowiowej mocowanego z boku do obu stron stołu – 2 szt. (po jednej na każdą stronę.)	TAK
	Osłona przed promieniowaniem na górne części ciała w postaci szyby ołowiowej mocowanej na suficie.	TAK
	Interkom do dwukierunkowej komunikacji pomiędzy sterownią i salą zabiegową	TAK
	Wyłącznik bezpieczeństwa w sterowni oraz na sali badań	TAK
	Podłączenie, uruchomienie oraz integracja z systemem PACS/RIS firmy Alteris wraz z automatycznym pobieraniem danych pacjenta z rejestracji i automatyczną archiwizacją obrazów na PACS w formacie umożliwiającym pobieranie, obróbkę obrazu na posiadanej stacji.	TAK
II	LAMPY OPERACYJNE – 1 KPL
	Urządzenia fabrycznie nowe, 2019 rok produkcji / Producent / Model/typ / Kraj pochodzenia	TAK / podać
	Lampa operacyjna dwuczaszowa
	Dwuczaszowa diodowa lampa operacyjna z diodami LED emitującymi światło białe, o wysokiej bezcieniowości, dedykowana do sali operacyjnej, przeznaczona do oświetlenia pola operacyjnego: płytkiego, głębokiego, rozległego.	TAK
	Czasze mocowane do sufitu na obrotowych wysięgnikach dwuramiennych. Każdy wysięgnik wyposażony w co najmniej jedno ramię uchylne, umożliwiające regulację wysokości. Każda czasza wyposażona w podwójny przegub umożliwiający manewrowanie w trzech prostopadłych osiach.	TAK
	Dolna krawędź uchwytów sterylnych, zainstalowanych w osiach geometrycznych czasz, po maksymalnym uniesieniu czaszy w górę (czasza ustawiona nad polem operacyjnym, poniżej szyn aparatu sufitowego, czasza w pozycji horyzontalnej) musi znajdować się na wysokości min. 2000mm (licząc od dolnej krawędzi uchwytu do podłogi sali operacyjnej) aby umożliwić swobodę manewrowania czaszami i poruszania się personelu oraz zapewnić bezpieczeństwo dla personelu uniemożliwiając uderzanie głową w uchwyt sterylny lub w czaszę lampy.	TAK
	Kopuła główna i satelitarna o takich samych wymiarach i parametrach świetlnych.	TAK
	Natężenie światła Ec max z odległości 1 m dla każdej z czasz min. 160 000 lux	TAK / podać
	Współczynnik odwzorowania barwy światła słonecznego Ra min. 95	TAK / podać
	Głębokość oświetlenia (L1+L2) dla Ec 20%: min. 1100 mm	TAK / podać
	Temperatura barwowa 4000K +/- 5%	TAK / podać
	Regulacja natężenia oświetlenia w zakresie min. 30 – 100%	TAK / podać
	Minimalna średnica pola operacyjnego nie mniejsza niż 16 cm	TAK / podać
	Powierzchnia czasz gładka, bez widocznych szczelin, śrub lub nitów mocujących, wykonana z materiałów odpornych na zarysowanie i działanie środków dezynfekcyjnych, o konstrukcji zapobiegającej dostawaniu się do środka wilgoci oraz płynów podczas używania środków czyszczących.	TAK
	Lampa przystosowana do montażu i współpracy z nawiewem laminarnym	TAK
	Pozycjonowanie każdej z czasz wielorazowym sterylizowanym uchwytem	TAK
	Dodatkowe wielorazowe uchwyty z możliwością sterylizacji parowej w temp. 134 C – 2 szt. na każdą z czasz	TAK
	Żywotność źródeł światła min. 40 000 godz.	TAK / podać
	Panele sterowania lamp umieszczone przy kopułach obu lamp, zawierające min. włącznik lampy i regulator natężenia światła;	TAK
	Jedna z czasz wyposażona w kolorową kamerę medyczną HD, / instalowaną centralnie w miejscu uchwytu sterylnego do manewrowania lampą bez konieczności użycia dodatkowych narzędzi	TAK
	Kamera medyczna HD o następujących parametrach: 1/3" Cmos, rozdzielczość: min. 2 mln pikseli, zoom cyfrowy: min. 10x, zoom optyczny: min. 10x, balans bieli: ręczny/automatyczny, fokus: ręczny/automatyczny, zamrożenie obrazu. Wyjścia sygnałowe video min: DVI, HD-SDI, LAN	TAK / podać
	Przesyłanie obrazu z kamery „na żywo” na jeden z monitorów opisanych w punkcie A.I.40 Sali hybrydowej; na monitor opisany w punkcie B.VII.2 sali kardiochirurgicznej oraz do sterowni. Możliwość nagrania wybranych fragmentów.	TAK / opisać
	Lampa operacyjna jednoczaszowa
	Pomocnicza lampa operacyjna montowana od strony nóg o minimalnych parametrach: / - diody LED emitujące światło białe, / - natężenie oświetlenia min. 120 000 lux, / - temperatura barwowa 4500K +/- 10% / - wgłębność L1+L2 min 830 mm, / - współczynnik Ra min. 94	TAK / podać
	Zasięg ramion dostosowany do współpracy z sufitowym angiografem poruszającym się na szynach i innym sprzętem medycznym zamontowanym na zawieszeniu sufitowym	TAK
	Rozmieszczenie w/w lamp do uzgodnienia i po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego. Schemat rozmieszczenia przedstawiony Zamawiającemu w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy.	TAK
III	KOLUMNA CHIRURGICZNA – 1 szt.
	Kolumna chirurgiczna fabrycznie nowa, min. 2019 rok produkcji / Producent / Model/typ / Kraj pochodzenia	TAK / podać
	Kolumna mocowana do sufitu, wyposażona w zestaw przyłączy elektryczno-gazowych. Przewody gazowe z instalacji szpitalnej przyłączane do listwy z zaworami. Przewody elektryczne prowadzone wewnątrz kolumny w rurach osłonowych. / Niezbędne złącza i zawory umożliwiające odcięcie kolumny od każdego z doprowadzanych mediów w przypadku ewentualnej usterki lub w celach serwisowych	TAK
	Kolumna wyposażona maskownicę sufitową	TAK
	Kolumna jednoramienna z ramieniem dwuczęściowym, łamane ramię nośne o całkowitym zasięgu poziomym w osiach łożysk: min. 1800 mm .	TAK / podać
	Druga część ramienia uchylna ; pionowa regulacja ramienia w zakresie: min 500 mm	TAK / podać
	Ruch pionowy realizowany za pomocą silnika elektrycznego	TAK
	Rotacja ramion oraz głowicy ( konsoli ) w poziomie: min. 330 stopni, możliwość ograniczania kąta obrotu ramion co 12-150	TAK / podać
	Podwójny system hamulców w ułożyskowanych przegubach kolumn. Blokowane min. 2 przeguby. System hamulców ciernych i system hamulców (elektro-pneumatycznych lub pneumatycznych) lub system hamulców ciernych i elektromagnetycznych. Konstrukcja hamulców musi zapewnić stabilne zatrzymanie kolumny w przypadku braku sprężonego powietrza, musi także umożliwić poruszanie kolumną w takiej sytuacji przy użyciu zwiększonej siły manewrowania	TAK
	Nośność netto kolumny (rozumiana jako waga zewnętrznej aparatury medycznej jaką można posadowić na głowicy): min 100 kg	TAK / podać
	Głowica bez dołączanych z boku modułów, wyposażona w: / 2 x półka o wym. szerokość: min 485mm x głębokość: min 450 mm i nośności min. 50 kg, / 1 x pojedynczy lub podwójny uchwyt do pozycjonowania kolumny (umiejscowiony na frontowej stronie jednej z półek) wyposażony w system sterujący hamulcami / 2 x szyna sprzętowa: 25mm x 10mm do zawieszenia sprzętu dodatkowego, zainstalowana na tylnej ścianie głowicy, dł. min 400mm / 1 x szuflada o wysokości min 90 mm mocowana pod dolną półką / 2 x schowek na nadmiar przewodów	TAK / podać
	Wyposażenie głowicy takie jak półki, szyny sprzętowe instalowane do pionowych szyn/prowadnic umieszczonych min. na froncie głowicy. / Możliwość regulacji wysokości zainstalowanego wyposażenia przez użytkownika bez konieczności wzywania serwisu	TAK
	System sterujący hamulcami zainstalowany na froncie półki	TAK
	Głowica kolumny wyposażona w gniazda elektryczne: / min 10 x gniazdo elektryczne 230 V/50Hz z bolcem uziemienia / min 10 x gniazdo ekwipotencjalne / min 2 x przygotowanie do montażu gniazd teleinformatycznych / min 2 x gniazdo teletechniczne RJ45	TAK / podać
	Głowica kolumny wyposażona w gniazda gazowe typu AGA: / 3 x sprężone powietrze, / 3 x próżnia / 1x dwutlenek węgla medyczny / Wszystkie gniazda gazowe zaopatrzone w czytelne opisy, oznaczone różnymi kolorami i zaopatrzone w wejścia o różnym kształcie zabezpieczającym przed niewłaściwym podłączeniem	TAK / podać
	Kolumna łatwa w utrzymaniu czystości - gładkie powierzchnie, kształty zaokrąglone, bez ostrych krawędzi i kantów oraz wystających łbów śrub, nitów.	TAK
	Możliwość rozbudowy, instalowania dodatkowego wyposażenia (półek, wysięgników, uchwytów, itp.)	TAK
	Rozmieszczenie kolumn do uzgodnienia i po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego. Schemat rozmieszczenia przedstawiony Zamawiającemu w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy.	TAK
IV	KOLUMNA ANESTEZJOLOGICZNA – 1 szt.
	Kolumna anestezjologiczna fabrycznie nowa, min. 2019 rok produkcji / Producent / Model/typ / Kraj pochodzenia	TAK / podać
	Kolumna mocowana do sufitu, wyposażona w zestaw przyłączy elektryczno-gazowych. Przewody gazowe z instalacji szpitalnej przyłączane do listwy z zaworami. Przewody elektryczne prowadzone wewnątrz kolumny w rurach osłonowych. / Niezbędne złącza i zawory umożliwiające odcięcie kolumny od każdego z doprowadzanych mediów w przypadku ewentualnej usterki lub w celach serwisowych.	TAK
	Kolumna wyposażona w maskownicę sufitową.	TAK
	Kolumna jednoramienna z ramieniem dwuczęściowym, łamane ramię nośne o całkowitym zasięgu poziomym w osiach łożysk: min. 1700 mm .	TAK / podać
	Konstrukcja ramion pozwalająca na utrzymanie w czystości, nie dopuszcza się ramion gdzie którakolwiek z powierzchni ramienia posiada jakiekolwiek wgłębienie jako utrudniające czyszczenie. Wszystkie powierzchnie gładkie bez wystających elementów.	TAK
	Średnica wewnętrzna w ramionach ( w najwęższym miejscu całego układu nośnego) min. 100 mm w celu zapewnienia przestrzeni na dodatkowe przewody gazowe i elektryczne dla ewentualnej rozbudowy kolumny	TAK / podać
	Rotacja ramion oraz głowicy ( konsoli ) w poziomie: min. 330 stopni, możliwość ograniczania kąta obrotu ramion co 12-150	TAK / podać
	Podwójny system hamulców w ułożyskowanych przegubach kolumn. Blokowane min. 2 przeguby. / System hamulców ciernych i system hamulców ( elektro-pneumatycznych lub pneumatycznych ) lub system hamulców ciernych i elektromagnetycznych. Hamulce cierne zapewniające stabilne utrzymanie kolumny w pozycji w przypadku awarii układów elektro-pneumatycznych lub elektro-magnetycznych / Konstrukcja hamulców musi zapewnić stabilne utrzymanie głowicy (konsoli) w żądanej pozycji.	TAK
	Nośność netto kolumny (rozumiana jako waga zewnętrznej aparatury medycznej jaką można posadowić na głowicy): min 220 kg. / Wytrzymałość i nośność – kolumna i przeguby ramion testowana na wytrzymałość obciążeniową zgodnie z normą IEC 60601-1 lub normą równoważną.	TAK / podać
	Głowica wyposażona w: / a) Uchwyt/uchwyty do pozycjonowania kolumny i sterowania hamulcami. / b) 1 x szyna sprzętowa: 25 mm x 10mm do zawieszenia sprzętu dodatkowego, długości min 400 mm, zamontowana na tylnej bądź bocznej ścianie głowicy / c) 1 x wieszak na płyny infuzyjne z regulacją wysokości, zamontowany na dwóch podwójnych ramionach do bocznej lub przedniej ściany głowicy / d) 1 x winda umożliwiająca podczepienie i uniesienie zaoferowanego aparatu do znieczulenia ogólnego. Winda mocowana do głowicy. Podczas podnoszenia czy opuszczania aparatu do znieczuleń głowica zasilająca musi znajdować się na stałej wysokości – gniazda pozostają na tej samej wysokości. Możliwość zdemontowania windy. / e) 2 x półka o wym. szerokość: min 485 mm x głębokość: min 450 mm) o nośności min. 50 kg,	TAK / podać
	Wyposażenie głowicy takie jak uchwyty do pozycjonowania głowicy, półki, szyny sprzętowe instalowane do pionowych szyn/prowadnic umieszczonych min. na froncie głowicy lub z tyłu głowicy. / Możliwość regulacji wysokości zainstalowanego wyposażenia przez użytkownika bez konieczności wzywania serwisu	TAK
	System sterujący hamulcami zainstalowany na froncie półki	TAK
	Głowica kolumny wyposażona w gniazda gazowe typu AGA: / 2 x sprężone powietrze, / 2 x próżnia / 2 x tlen / 1 x podtlenek azotu / 1 x odciąg gazów anestetycznych / Głowica kolumny wyposażona w gniazda gazowe na stałej wysokości względem podłogi (nawet w trakcie przemieszczania windy) / Wszystkie gniazda gazowe zaopatrzone w czytelne opisy, oznaczone różnymi kolorami i zaopatrzone w wejścia o różnym kształcie zabezpieczającym przed niewłaściwym podłączeniem.	TAK / podać
	Głowica kolumny wyposażona w gniazda teletechniczne: / 1 x gniazdo podwójne RJ 45 / 2 x przygotowanie do montażu gniazd teleinformatycznych / 1 x sterownik podnośnika aparatu do znieczuleń lub panel do sterowania umieszczony na ścianie głowicy	TAK / podać
	Głowica kolumny wyposażona w gniazda elektryczne: / 8 x gniazdo elektryczne 230 V/50Hz z bolcem uziemienia / 8 x gniazdo ekwipotencjalne	TAK / podać
	Kolumna łatwa w utrzymaniu czystości - gładkie powierzchnie, kształty zaokrąglone, bez ostrych krawędzi i kantów oraz wystających łbów śrub, nitów. / Głowica o budowie zwartej, zamkniętej tj. bez fizycznych przerw, prześwitów.	TAK
	Możliwość rozbudowy, instalowania dodatkowego wyposażenia (półek, wysięgników, uchwytów, itp.)	TAK
	Rozmieszczenie kolumn do uzgodnienia i po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego. Schemat rozmieszczenia przedstawiony Zamawiającemu w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy.	TAK
V	APARAT DO ZNIECZULANIA – 1szt.
	Aparat fabrycznie nowy, min. 2019 rok produkcji / Producent / Model/typ / Kraj pochodzenia	TAK / podać
	Aparat do znieczulenia ogólnego dla dzieci i dorosłych	TAK
	Aparat na podstawie jezdnej, wyposażony w 4 koła, hamulec minimum dwóch kół. Koła nierysujące wykładziny sali operacyjnej. / Aparat dostosowany do zawieszenia aparatu na zaoferowanej kolumnie anestezjologicznej	TAK
	Parametry ogólne
	Masa aparatu max 160 kg.	TAK / podać
	Zasilanie dostosowane do 230V 50 Hz, wbudowane fabrycznie gniazda elektryczne 230 V (minimum 3 gniazda).	TAK
	Zasilanie awaryjne zapewniające pracę aparatu przy zaniku napięcia sieci elektroenergetycznej przez co najmniej 30 min.	TAK
	Wyposażony w blat do pisania i minimum jedną szufladę na akcesoria.	TAK
	Oświetlenie blatu typu LED z regulacją natężenia światła.	TAK
	Zasilanie gazowe (O2, powietrze, N2O) z centralnej sieci szpitalnej	TAK
	Węże wysokociśnieniowe (O2, powietrze, N2O) kodowane odpowiednimi kolorami, podłączenia do sieci w standardzie typu AGA	TAK
	Aparat dostosowany do awaryjnego zasilania gazowego z 2,0 l butli, reduktor O2 (bez butli) w komplecie.	TAK
	System automatycznego utrzymywania stężenia tlenu w mieszaninie z podtlenkiem azotu na poziomie min. 25%.	TAK
	Automatyczne odcięcie podtlenku azotu przy braku zasilania w tlen.	TAK
	Układ oddechowy
	Kompaktowy układ oddechowy okrężny o niskiej podatności do wentylacji dorosłych i dzieci.	TAK
	Układ oddechowy o prostej budowie, łatwy do wymiany i sterylizacji w autoklawie, pozbawiony lateksu.	TAK
	Obejście tlenowe o dużej wydajności minimum do 50 l/min.	TAK / podać
	Wielorazowy pochłaniacz dwutlenku węgla o obudowie przeziernej i pojemności max. 1,5 l.	TAK
	Pochłaniacze dwutlenku węgla jednorazowe o budowie przeziernej i pojemności maksymalnej 1,5 l – po 2 szt. na aparat	TAK
	Możliwość stosowania zamiennego pochłaniaczy wielorazowych na jednorazowe i jednorazowych na wielorazowe podczas znieczulenia bez rozszczelnienia układu, stosowania dodatkowych elementów i narzędzi	TAK
	Pochłaniacz CO2 ze zbiornikiem na skroploną parę wodną	TAK
	Funkcja optymalnego doboru przepływu świeżych gazów i oszczędzania środków wziewnych, tzw. ekonomizer znieczulania	TAK
	Zintegrowany lub wbudowany przepływomierz tlenowy, niezależny od układu okrężnego, do stosowania podczas znieczuleń przewodowych z regulowanym przepływem tlenu minimum do 10 l/min.	TAK
	Usuwanie gazów anestetycznych poza salę operacyjną dostosowane do systemu odciągu gazów w Szpitalu	TAK
	Respirator anestetyczny
	Przepływomierze umożliwiające podaż gazów w systemie anestezji z niskimi i minimalnymi przepływami	TAK
	Precyzyjne, elektroniczne przepływomierze dla tlenu, podtlenku azotu i powietrza.	TAK
	Wyświetlanie przepływu gazów przy pomocy wirtualnych przepływomierzy na ekranie wentylatora.	TAK
	Płynna regulacja stężeń O2 i przepływu świeżych gazów	TAK
	Mieszalnik świeżych gazów zapewniający stałe stężenie tlenu przy zmianie wielkości przepływu świeżych gazów; mieszalnik sterowany elektronicznie.	TAK
	Wbudowany zapasowy awaryjny mechaniczny przepływomierz tlenowy układu okrężnego z przepływem tlenu minimum 10 l/min.	TAK
	Tryb wentylacji ciśnieniowo - zmienny (PC)	TAK
	Tryb wentylacji objętościowo - zmienny (VC)	TAK
	Tryb wentylacji ciśnieniowej z gwarantowaną objętością: AutoFlow albo PRVC albo PCV -VG	TAK
	Synchronizowana przerywana wentylacja wymuszona (SIMV) w trybie objętościowym i ciśnieniowym	TAK
	Tryb wentylacji wspomaganej ciśnieniem (Pressure Support). / Czułość wyzwalania przepływowego min. 0,3-10 l/min.	TAK / podać
	Tryb wentylacji wspomaganej ciśnieniem (Pressure Support) z automatycznym włączeniem wentylacji zapasowej po wystąpieniu alarmu bezdechu respiratora	TAK
	Tryb wentylacji CPAP + PSV	TAK
	Tryb wentylacji ręczny	TAK
	Automatyczna wielostopniowa rekrutacja pęcherzyków płucnych programowana i obrazowana na ekranie respiratora.	TAK
	Wentylacja ręczna w krążeniu pozaustrojowym z zawieszeniem alarmów objętości, bezdechu, częstości oddechów i CO2	TAK
	Wentylacja mechaniczna w krążeniu pozaustrojowym z zawieszeniem alarmów objętości, bezdechu, częstości oddechów, CO2 i niskiego ciśnienia w drogach oddechowych	TAK
	Regulacje:
	Zakres regulacji stosunku wdechu do wydechu: minimum 2: 1 do 1: 4	TAK / podać
	Zakres regulacji częstości oddechu w trybie wentylacji ciśnieniowo-zmiennej i objętościowo-zmiennej: minimum od 4 do 100 /min	TAK / podać
	Zakres regulacji objętości oddechowej: minimum 20 ÷ 1400 ml	TAK / podać
	Zakres regulacji pauzy wdechowej: minimum 5 ÷ 60 % czasu wdechu	TAK / podać
	Zakres regulacji dodatniego ciśnienia końcowo-wydechowego (PEEP): minimum 4÷25 cm H2O	TAK / podać
	System alarmów
	Alarm niskiej objętości minutowej (MV) lub objętości oddechowej (TV).	TAK
	Alarmy TV z regulowanymi progami (górnym i dolnym)	TAK
	Alarm minimalnego i maksymalnego ciśnienia wdechowego	TAK
	Alarm Apnea	TAK
	Alarm braku zasilania w energię elektryczną	TAK
	Alarm niskiego ciśnienia lub braku zasilania w gazy: O2, powietrze, N2O	TAK
	Pomiary i obrazowanie
	Pomiar stężenia tlenu w gazach oddechowych	TAK
	Pomiar objętości oddechowej (TV)	TAK
	Pomiar pojemności minutowej (MV)	TAK
	Pomiar częstości oddechu	TAK
	Pomiar ciśnienia szczytowego	TAK
	Pomiar ciśnienia średniego	TAK
	Pomiar ciśnienia PEEP	TAK
	Pomiar stężenia wdechowego i wydechowego tlenu w gazach oddechowych metodą paramagnetyczną (bez zużywalnych czujników galwanicznych)	TAK
	Pomiar stężenia gazów i środków anestetycznych (podtlenku azotu, sevofluranu, desfluranu, isofluranu) w mieszaninie wdechowej i wydechowej.	TAK
	Automatyczna identyfikacja anestetyku wziewnego i analiza MAC skorelowana z wiekiem pacjenta	TAK
	Prezentacja graficzna
	Ekran kolorowy dotykowy do prezentacji parametrów wentylacji i krzywych o przekątnej minimum 15”. Rozdzielczość minimum 1024x768 pikseli. Ekran główny respiratora niewbudowany w korpus aparatu do znieczulenia	TAK / podać
	Ekran główny respiratora umieszczony na ruchomym wysięgniku z regulacją wysokości, przesuwu w poziomie i kąta pochylania	TAK
	Sterowanie poprzez pokrętło, przyciski i ekran dotykowy	TAK
	Możliwość konfigurowania minimum trzech niezależnych stron ekranu respiratora	TAK
	Prezentacja krzywej ciśnienia w drogach oddechowych	TAK
	Prezentacja krzywej przepływu w drogach oddechowych.	TAK
	Prezentacja wartości numerycznych i krzywej dynamicznej prężności CO2 w strumieniu wdechowym i wydechowym	TAK
	Prezentacja koncentracji anestetyku wziewnego na wdechu i wydechu	TAK
	Prezentacja podatności układu oddechowego w drogach oddechowych.	TAK
	Prezentacja pętli: / - ciśnienie – objętość / - przepływ – objętość / Możliwość zapisania wzorcowej pętli spirometrycznej.	TAK
	Prezentacja wartości ciśnienia gazów w instalacji szpitalnej i w butli awaryjnej O2 na ekranie respiratora.	TAK
	Automatyczna kalkulacja parametrów wentylacji po wprowadzeniu minimum masy pacjenta.	TAK
	Parownik
	Możliwość podłączenia parowników do sevofluranu, desfluranu i isofluranu / Uchwyt do dwóch parowników mocowanych jednocześnie, typ Selectatec	TAK
	Inne
	Aparat wyposażony w wbudowany ssak inżektorowy, z regulacją podciśnienia, z wielorazowymi pojemnikami min. 1,0 l do stosowania wymiennych wkładów. Wymienne wkłady: minimum 5 szt. /aparat (zestaw startowy).	TAK
	Automatyczny lub automatyczny z interakcją z personelem test kontrolny aparatu, sprawdzający jego działanie.	TAK
	Dziennik testów kontrolnych prezentowany na ekranie aparatu.	TAK
	Komunikacja użytkownika z aparatem w języku polskim	TAK
	Jednorazowe linie do pomiaru kapnografii – po 20 szt. na każdy aparat (zestaw startowy)	TAK
	Konstrukcja aparatu umożliwiająca zainstalowanie kardiomonitora w ergonomicznej dla personelu medycznego pozycji.	TAK
	Kardiomonitor pacjenta	TAK
	Aparat fabrycznie nowy, min. 2019 rok produkcji / Producent / Model/typ / Kraj pochodzenia	TAK / podać
	Kardiomonitor pacjenta o budowie modułowej, moduły pomiarowe jedno i / lub wieloparametrowe wymienne pomiędzy kardiomonitorami zaoferowanymi na salę hybrydową i kardiochirurgiczną bez udziału serwisu, szuflada modułów pomiarowych z min. 4 gniazdami na moduły, system mocujący do aparatu do znieczulania	TAK / opisać
	Konstrukcja zapewniająca bezgłośną pracę, chłodzenie konwekcyjne, bez wewnętrznych wentylatorów	TAK
	Zasilanie sieciowe – napięcie od 100 do 240 V, częstotliwość 50/60 Hz	TAK
	Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim (menu, komunikaty, opisy elementów sterujących); sterowanie za pomocą ekranu dotykowego, przycisków szybkiego dostępu oraz pilota zdalnego sterowania	TAK
	Kardiomonitor wyposażony w odłączany wieloparametrowy moduł pomiarowy, niezależnie zasilany akumulatorowo, min. 4 h ciągłej pracy, z automatycznym ładowaniem akumulatora po podłączeniu do kardiomonitora, zapewniający monitorowanie funkcji życiowych: EKG, RR, SpO2, NiBP, IBP i Temperatury; zapewniający prezentację parametrów życiowych: danych liczbowych i wykresów na własnym ekranie o przekątnej 6 - 7’’ oraz sygnalizację dźwiękową i wizualną alarmów z możliwością zmiany limitów alarmowych, ekran modułu widoczny dla operatorów po podłączeniu do kardiomonitora; sterowanie za pomocą ekranu dotykowego i przycisków szybkiego dostępu; waga < 2 kg, odporny na wstrząsy, uderzenia i upadek	TAK / podać
	Ekran kolorowy LCD/TFT o rozdzielczości min. 1680 x 1050; przekątna ekranu min. 19"; jednoczesna prezentacja min. 8 krzywych dynamicznych różnych funkcji życiowych z możliwością rozbudowy o funkcję prezentacji 12 krzywych dynamicznych różnych funkcji życiowych	TAK / podać
	Krzywe dynamiczne automatycznie wypełniające całą dostępną wielkość sektora ekranu przeznaczonego do prezentacji krzywych	TAK
	Min. 3 stopniowa hierarchia alarmów (wizualnych i akustycznych), rozróżnialnych kolorem oraz tonem dla wszystkich mierzonych parametrów z możliwością ustawiania granicy alarmów przez użytkownika	TAK
	Dodatkowy ekran podglądowy w standardzie medycznym o przekątnej min. 19” z mocowaniem na ramieniu ściennym z regulacją kąta obrotu	TAK / podać
	Pamięć trendów mierzonych parametrów z ostatnich min. 72 h z prezentacją trendów ekranowych w formie graficznej, tabelarycznej, histogramu i horyzontalnej	TAK / podać
	Pamięć co najmniej 300 ostatnich komunikatów alarmowych oraz min.. 50 zdarzeń	TAK / podać
	Monitorowanie EKG
	Wieloodprowadzeniowe monitorowanie EKG	TAK
	Pomiar częstości rytmu serca w zakresie: min. 15-350 bpm	TAK / podać
	Analiza odchylenia odcinka ST w zakresie min. od -20 do +20 mm z prezentacją graficzną zmian	TAK / podać
	Analiza odcinka QT i QTc z ustawianymi progami alarmów	TAK
	Analiza zaburzeń rytmu EKG, rozpoznawanie min. 22 rodzajów zaburzeń z alarmami (w tym migotanie przedsionków), funkcja nauki arytmii	TAK / podać
	Wyjście sygnału EKG do synchronizacji defibrylatora	TAK
	Monitorowanie RR
	Monitorowanie ilości oddechów metodą impedancyjną w zakresie min. 0 - 170 rpm, wyświetlanie krzywej oddechowej oraz wartości cyfrowej częstości oddechów, wybór min. 2 układów odprowadzeń do monitorowania	TAK / podać
	Monitorowanie SpO2
	Monitorowanie SpO2 w zakresie min. 0 - 100 % w technologii Masimo, Nelcor, lub Philips FAST, z prezentacją krzywej pletyzmograficznej, wartości SpO2 oraz tętna, liczbowego i graficznego wskaźnika perfuzji	TAK
	Monitorowanie NiBP
	Nieinwazyjne monitorowanie ciśnienia tętniczego metodą oscylometryczną w zakresie min. 10 – 260 mmHg wraz z funkcją tzw. stazy żylnej w trybach ręcznym, automatycznym i sekwencji pomiarów	TAK / podać
	Monitorowanie IBP
	Monitorowanie w 3 kanałach pomiarowych z możliwością rozbudowy do min. 5 kanałów w zakresie pomiarowym: min. – 40 ÷360 mmHg	TAK / podać
	2 moduły pomiarowe IBP z funkcją przesyłania analogowego sygnału IBP do jednostki IABP (kontrapulsacja wewnątrzaortalna)	TAK
	Monitorowanie Temp.
	Monitorowanie temperatury w dwóch kanałach pomiarowych w zakresie pomiarowym min. 0 - 45 ºC z obliczaniem różnicy temperatur oraz z możliwością rozbudowy do 4 kanałów	TAK / podać
	Monitorowanie CO
	Pomiar rzutu minutowego serca metodami termodylucji w prawym sercu i termodylucji przezpłucnej (PiCCO) oraz ciągłego rzutu minutowego serca metodą PiCCO	TAK
	Monitorowanie NMT
	Pomiar przewodnictwa nerwowo-mięśniowego z wyborem min. 4 trybów stymulacji	TAK
	Minimalne wyposażenie modułu: przewód pacjenta, adapter ręki pozycjonujący czujnik przyspieszenia – min. 10 szt.	TAK
	Akcesoria pomiarowe:	TAK
	Przewód zbiorczy EKG umożliwiający podłączenie zestawu trzech lub pięciu przewodów elektrod EKG	TAK
	Zestaw pięciu odprowadzeń EKG pacjenta, ekranowany, przeznaczony do stosowania na salach operacyjnych	TAK
	Czujnik SpO2 wielokrotnego użytku na palec dla dorosłych, długość min. 3 m	TAK
	Czujnik SpO2 wielokrotnego użytku na ucho, długość min. 1 m	TAK
	Przewód przedłużający do czujników SpO2 wielokrotnego użytku	TAK
	Wielorazowe mankiety pomiarowe NiBP dla dorosłych: średni – 2 szt., duży - 1 szt., extra duży - 1 szt.	TAK
	Przewód powietrzny NiBP	TAK
	Czujnik wielorazowy do pomiaru temperatury powierzchniowej	TAK
	Czujnik wielorazowy do pomiaru temperatury głębokiej	TAK
	Przewód połączeniowy do jednorazowych zestawów pomiarowych IBP – 2 szt.	TAK
VI	DIATERMIA – 1szt.
	Aparat fabrycznie nowy, min. 2019 rok produkcji / Producent / Model/typ / Kraj pochodzenia	TAK
	Zestaw do elektrochirurgii mono- i bipolarnej	TAK
	Kolorowy ekran dotykowy do komunikacji z użytkownikiem o przekątnej min 10 cali	TAK / podać
	Oprogramowanie w języku polskim	TAK
	Możliwość zapamiętania minimum 50 programów i zapisania ich pod nazwą użytkownika lub procedury	TAK / podać
	Sterowanie urządzenia za pomocą efektów tkankowych. Urządzenie powinno dozować moc i inne parametry prądu w całkowicie automatyczny sposób tak aby był zachowany nastawiony efekt tkankowy. Nie dopuszcza się możliwości regulacji aparatu przez nastawianie mocy wyjściowej.	TAK
	Możliwość zmiany przez operatora w czasie zabiegu min. 6 wcześniej zaprogramowanych nastaw za pomocą standardowego (dwuprzyciskowego) uchwytu monopolarnego oraz wyłącznika nożnego i z ekranu urządzenia.	TAK
	Moc cięcia monopolarnego min. 400W	TAK / podać
	Moc koagulacji monopolarnej min. 240 W (z możliwością nastawienia min 10 efektów tkankowych.)	TAK / podać
	Moc cięcia bipolarnego min. 300W	TAK / podać
	Moc koagulacji bipolarnej min. 200 W	TAK / podać
	Program zamykania dużych naczyń z mocą min. 360W, z automatycznym startem po prawidłowej aplikacji instrumentu z regulowanym czasem zwłoki oraz automatycznym wyłączeniem po osiągnięciu zamknięcia naczyń.	TAK / podać
	Minimum 5 rodzajów cięcia monopolarnego (w tym min. 1 rodzaj wykorzystujący zjawisko plazmy tworzącej się pomiędzy elektrodą a tkanką), min 5 rodzajów koagulacji monopolarnej, min 2 rodzaje cięcia bipolarnego i min 2 rodzaje koagulacji bipolarnej; każdy z tych prądów powinien posiadać możliwość nastawienia min 10 elektów tkankowych.	TAK / podać
	Minimum 4 gniazda umożliwiające podłączanie instrumentów mono i bipolarnych oraz 1 gniazdo elektrody neutralnej.	TAK / podać
	Możliwość współpracy z odsysaczem dymu i przystawką argonową obsługiwanymi z ekranu diatermii	TAK
	Możliwość używania jednocześnie 2 instrumentów monopolarnych	TAK
	Wizualna i akustyczna sygnalizacja nieprawidłowego działania urządzenia	TAK
	Uchwyt monopolarny jednorazowy z przyciskami cięcia i koagulacji, z kablem przyłączeniowym dł. 3m i elektrodą szpatułkową - 50 szt.	TAK
	Elektrody neutralne dzielone z pierścieniem ekwipotencjalnym, z wyprowadzeniem na klips – 50 szt.	TAK
	Kabel do elektrod neutralnych dł. 4m – po 2 szt.	TAK
	W zestawie niezbędne elementy do montażu na oferowanej chirurgicznej kolumnie sufitowej	TAK
VII	WYPOSAŻENIE DODATKOWE
1.	Komputer wbudowany w panele ścienne (zlicowany), przeznaczony do pracy w warunkach sali operacyjnej, podłączony i skonfigurowany do posiadanego przez Szpital systemu PACS firmy Alteris w celu pobierania i przeglądania obrazów medycznych oraz systemu HIS firmy Asseco (Szpital nie posiada stosownych licencji). / Monitor o przekątnej min. 21”, chroniony szybą z antyrefleksem; składana, łatwa do dezynfekcji, klawiatura medyczna; dezynfekowalna, silikonowa mysz medyczna.	TAK / opisać

B. Sala Zabiegowa Kardiochirurgiczna
1. Stół operacyjny
2. Lampy operacyjne
3. Kolumna chirurgiczna
4. Kolumna anestezjologiczna
5. Aparat do znieczulenia ogólnego
6. Diatermia
7. Wyposażenie dodatkowe
Lp.	Opis parametru	Warunek graniczny	Parametr oferowany
I.	STÓŁ OPERACYJNY – 1szt.
	Stół operacyjny fabrycznie nowy, min. 2019 rok produkcji / Producent / Model/typ / Kraj pochodzenia	TAK / podać
	Stół operacyjny pracujący w systemie wymiennych blatów składający się z: / kolumna stacjonarna – sztuk 1 / transporter – sztuk: 1 / blat modularny – sztuk: 1 / wyposażenie dodatkowe	TAK
	Kolumna stacjonarna	TAK
	Kolumna stacjonarna, wbudowana w podłogę z możliwością obrotu, do obsługi wymiennych blatów	TAK
	Możliwość najazdu wózkiem z dwóch stron ( od strony głowy lub od strony nóg)	TAK
	Kolumna pokryta panelami ze stali. Dopuszcza się osłonę z tworzywa sztucznego w górnej części kolumny	TAK
	Maksymalne dopuszczalne obciążenie całkowite kolumny: ≥ 380 kg	TAK / podać
	Stół wyposażony w zasilanie akumulatorowe i sieciowe	TAK
	Możliwość obsługi stołu z panelu sterującego umieszczonego na kolumnie stołu i pilota.	TAK
	Funkcje obsługiwane przez dodatkowy panel sterujący (min.): / regulacja wysokości / regulacja pozycji Trendelenburga/anty-Trendelenburga / regulacja przechyłów bocznych	TAK
	Automatyczna detekcja położenia na kolumnie blatu modularnego zaoferowanego w pkt B.I.17 i blatu naczyniowego zaoferowanego do stołu operacyjnego sali operacyjnej hybrydowej pkt. A.I.116 i odpowiednie przypisanie do niej przycisków sterujących blatem	TAK
	Transporter	TAK
	Przystosowany do transferu pacjenta razem z blatem. Możliwość dobrania różnego typu blatów do dedykowanych typów zabiegów.	TAK
	Transporter z regulacją wysokości i pozycji Trendelenburga i anty w zakresie min. +/- 15 stopni	TAK / podać
	Transporter z 5 kołem kierunkowym ułatwiającym jazdę na wprost	TAK
	Maksymalne dopuszczalne obciążenie całkowite transportera: ≥ 380 kg	TAK / podać
	Blat modularny	TAK
	Modularny blat stołu złożony z min. 4 segmentów	TAK / podać
	Długość blatu min 2100 mm	TAK / podać
	Stół wyposażony w demontowane materace, antystatyczne, o właściwościach przeciwodleżynowych, grubość min. 80 mm, odporne na działanie środków dezynfekcyjnych.	TAK / podać
	Segmenty blatu przezierne w projekcji AP bez poprzecznych wzmocnień/poprzeczek utrudniających uzyskanie czystego obrazu RTG	TAK
	Segmenty blatu łączone za pomocą „szybkozłączek”- haków bez jakichkolwiek elementów śrubowych czy wsuwanych czopów.	TAK
	Funkcje regulowane pilotem sterującym (dla blatu modularnego) (min.): / a) regulacja wysokości położenia blatu w zakresie min. 550 mm mierzona od najniższego położenia blatu do najwyższego położenia blatu / b) regulacja pozycji Trendelenburga/anty-Trendelenburga w zakresie min.+/-45˚ / c) regulacja przechyłów bocznych w zakresie min. +/-30˚ / d) przesuw wzdłużny w zakresie ≥ 350 mm / e) regulacja płyty plecowej w zakresie od min. – 50˚ do min. + 90˚ / f) regulacja podnóżków, oddzielnie każdy podnóżek – 90˚ do min. + 80˚ / g) pozycja „0” za pomocą jednego przycisku. / h) pozycja flex/reflex / i) możliwość uzyskania pozycji półsiedzącej / j) zapis dowolnych pozycji stołu dla użytkownika z możliwością przywołania pozycji stołu zapisanych w pamięci	TAK / podać
	Regulacja wysokości blatu modularnego min. 550mm	TAK / podać
	Przesuw wzdłużny blatu modularnego min. 350mm	TAK / podać
	Regulacja przechyłów bocznych blatu modularnego min. +/-300	TAK / podać
	Wyposażenie dodatkowe	TAK
	Podpora pod rękę, anestezjologiczna, płaska lub lekko wyprofilowana z możliwością dowolnego ułożenia ręki względem stołu, podpora mocowana do szyny bocznej; wyposażona w zacisk do montażu; podpora wyposażona w pasy mocujące rękę – 2 szt.	TAK
	Pas do mocowania pacjenta – 2 szt.	TAK
	Ekran anestetyczny – 1 szt.	TAK
	Wieszak na kroplówkę – 1 szt.	TAK
	Uchwyt przewodów anestetycznych – 1szt.	TAK
	Materac pozycjonujący głowę – 2szt.	TAK
	Pilot bezprzewodowy IR- 1szt.	TAK
	Ładowarka pilota IR – 1szt.	TAK
	Pilot przewodowy - 1szt.	TAK
	Zacisk uniwersalny do montażu akcesoriów na szynach bocznych stołu – 4 szt.	TAK
	Dolna osłona radiologiczna mocowana do szyny bocznej blatu – 1szt.	TAK
	Wózek na akcesoria z dwoma koszami – 1szt.	TAK
II	LAMPY OPERACYJNE – 1 kpl.
	Urządzenia fabrycznie nowe, 2019 rok produkcji / Producent / Model/typ / Kraj pochodzenia	TAK / podać
	LAMPA OPERACYJNA DWUCZASZOWA	TAK
	Dwuczaszowa diodowa lampa operacyjna z diodami LED emitującymi światło białe, o wysokiej bezcieniowości, dedykowana do sali operacyjnej, przeznaczona do oświetlenia pola operacyjnego: płytkiego, głębokiego, rozległego.	TAK
	Czasze mocowane do sufitu na obrotowych wysięgnikach dwuramiennych. / Każdy wysięgnik wyposażony w co najmniej jedno ramię uchylne, umożliwiające regulację wysokości. Każda czasza wyposażona w podwójny przegub umożliwiający manewrowanie w trzech prostopadłych osiach.	TAK
	Dolna krawędź uchwytów sterylnych, zainstalowanych w osiach geometrycznych czasz, po maksymalnym uniesieniu czaszy w górę (czasza ustawiona nad polem operacyjnym w pozycji horyzontalnej) musi znajdować się na wysokości min. 2000mm (licząc od dolnej krawędzi uchwytu do podłogi sali operacyjnej) aby umożliwić swobodę manewrowania czaszami i poruszania się personelu oraz zapewnić bezpieczeństwo dla personelu uniemożliwiając uderzanie głową w uchwyt sterylny lub w czaszę lampy.	TAK
	Kopuła główna i satelitarna o takich samych wymiarach i parametrach świetlnych.	TAK
	Natężenie światła Ec max z odległości 1 m dla każdej z czasz min. 160 000 lux	TAK / podać
	Współczynnik odwzorowania barwy światła słonecznego Ra min. 95	TAK / podać
	Głębokość oświetlenia (L1+L2) dla Ec 20%: min. 1100 mm	TAK / podać
	Temperatura barwowa 4000K +/- 5%	TAK / podać
	Regulacja natężenia oświetlenia w zakresie min. 30 – 100%	TAK / podać
	Minimalna średnica pola operacyjnego nie mniejsza niż 16 cm	TAK / podać
	Powierzchnia czasz gładka, bez widocznych szczelin, śrub lub nitów mocujących, wykonana z materiałów odpornych na zarysowanie i działanie środków dezynfekcyjnych, o konstrukcji zapobiegającej dostawaniu się do środka wilgoci oraz płynów podczas używania środków czyszczących.	TAK
	Lampa przystosowana do montażu i współpracy z nawiewem laminarnym	TAK
	Pozycjonowanie każdej z czasz wielorazowym sterylizowanym uchwytem	TAK
	Dodatkowe wielorazowe uchwyty z możliwością sterylizacji parowej w temp. 134 C – 2 szt. na każdą z czasz	TAK
	Żywotność źródeł światła min. 40 000 godz.	TAK / podać
	Panele sterowania lamp umieszczone na/przy kopułach obu lamp, zawierające min. włącznik lampy i regulator natężenia światła;	TAK
	Jedna z czasz wyposażona w kolorową kamerę medyczną HD, / instalowaną centralnie w miejscu uchwytu sterylnego do manewrowania lampą bez konieczności użycia dodatkowych narzędzi	TAK
	Kamera medyczna HD o następujących parametrach: 1/3" Cmos, rozdzielczość: min. 2 mln pikseli, zoom cyfrowy: min. 10x, zoom optyczny: min. 10x, balans bieli: ręczny/automatyczny, fokus: ręczny/automatyczny, zamrożenie obrazu. Wyjścia sygnałowe video min: DVI, HD-SDI, LAN	TAK / podać
	Przesyłanie obrazu z kamery „na żywo” na monitor opisany w punkcie B.VII.2 Sali kardiochirurgicznej; na jeden z monitorów opisanych w punkcie A.I.40. sali hybrydowej oraz do sterowni. Możliwość nagrania wybranych fragmentów.	TAK / opisać
	LAMPA OPERACYJNA JEDNOCZASZOWA	TAK
	Pomocnicza lampa operacyjna montowana od strony nóg o minimalnych parametrach: / - diody LED emitujące światło białe, / - natężenie oświetlenia min. 120 000 lux, / - temperatura barwowa 4500K +/- 10% / - wgłębność L1+L2 min 830 mm, / - współczynnik Ra min. 94	TAK / podać
	Zasięg ramion lamp dostosowany do współpracy z zaoferowanym sprzętem medycznym, w szczególności zamontowanym na zawieszeniu sufitowym	TAK
	Rozmieszczenie w/w lamp do uzgodnienia i po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego. Schemat rozmieszczenia przedstawiony Zamawiającemu w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy.	TAK
III	KOLUMNA CHIRURGICZNA – 1 szt.
	Kolumna chirurgiczna fabrycznie nowa, min. 2019 rok produkcji / Producent / Model/typ / Kraj pochodzenia	TAK / podać
	Kolumna mocowana do sufitu, wyposażona w zestaw przyłączy elektryczno-gazowych. Przewody gazowe z instalacji szpitalnej przyłączane do listwy z zaworami. Przewody elektryczne prowadzone wewnątrz kolumny w rurach osłonowych. Niezbędne złącza i zawory umożliwiające odcięcie kolumny od każdego z doprowadzanych mediów w przypadku ewentualnej usterki lub w celach serwisowych	TAK
	Kolumna wyposażona maskownicę sufitową	TAK
	Kolumna jednoramienna z ramieniem dwuczęściowym, łamane ramię nośne o całkowitym zasięgu poziomym w osiach łożysk: min. 1800 mm .	TAK / podać
	Druga część ramienia uchylna ; pionowa regulacja ramienia w zakresie: min 500 mm	TAK / podać
	Ruch pionowy realizowany za pomocą silnika elektrycznego	TAK
	Rotacja ramion oraz głowicy ( konsoli ) w poziomie: min. 330 stopni, możliwość ograniczania kąta obrotu ramion co 12-150	TAK / podać
	Podwójny system hamulców w ułożyskowanych przegubach kolumn. Blokowane min. 2 przeguby. System hamulców ciernych i system hamulców (elektro-pneumatycznych lub pneumatycznych) lub system hamulców ciernych i elektromagnetycznych. Konstrukcja hamulców musi zapewnić stabilne zatrzymanie kolumny w przypadku braku sprężonego powietrza, musi także umożliwić poruszanie kolumną w takiej sytuacji przy użyciu zwiększonej siły manewrowania	TAK
	Nośność netto kolumny (rozumiana jako waga zewnętrznej aparatury medycznej jaką można posadowić na głowicy): min 100 kg.	TAK / podać
	Głowica bez dołączanych z boku modułów, wyposażona w: / a) 2 x półka o wym. szerokość: min 485 mm x głębokość: min 450 mm i nośności min. 50 kg, / b) 1 x pojedynczy lub podwójny uchwyt do pozycjonowania kolumny (umiejscowiony na frontowej stronie jednej z półek) wyposażony w system sterujący hamulcami / c) 2 x szyna sprzętowa: 25mm x 10mm do zawieszenia sprzętu dodatkowego, zainstalowana na tylnej ścianie głowicy, dł. min 400mm / d) 1 x szuflada o wysokości min 90 mm mocowana pod dolną półką / e) 2 x schowek na nadmiar przewodów	TAK / podać
	Wyposażenie głowicy takie jak półki, szyny sprzętowe instalowane do pionowych szyn/prowadnic umieszczonych min. na froncie głowicy. / Możliwość regulacji wysokości zainstalowanego wyposażenia przez użytkownika bez konieczności wzywania serwisu	TAK
	System sterujący hamulcami zainstalowany na froncie półki	TAK
	Głowica kolumny wyposażona w gniazda elektryczne: / min. 10 x gniazdo elektryczne 230 v/50hz z bolcem uziemienia / min. 10 x gniazdo ekwipotencjalne / min. 2 x przygotowanie do montażu gniazd teleinformatycznych / min. 2 x gniazdo teletechniczne RJ45	TAK / podać
	Głowica kolumny wyposażona w gniazda gazowe typu AGA: / 3 x sprężone powietrze, / 3 x próżnia / 1x dwutlenek węgla medyczny / Wszystkie gniazda gazowe zaopatrzone w czytelne opisy, oznaczone różnymi kolorami i zaopatrzone w wejścia o różnym kształcie zabezpieczającym przed niewłaściwym podłączeniem	TAK / podać
	Kolumna łatwa w utrzymaniu czystości - gładkie powierzchnie, kształty zaokrąglone, bez ostrych krawędzi i kantów oraz wystających łbów śrub, nitów.	TAK
	Możliwość rozbudowy, instalowania dodatkowego wyposażenia (półek, wysięgników, uchwytów, itp.)	TAK
	Zasięg ramion dostosowany do współpracy z zaoferowanym sprzętem medycznym, w szczególności zamontowanym na zawieszeniu sufitowym	TAK
	Rozmieszczenie kolumn do uzgodnienia i po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego. Schemat rozmieszczenia przedstawiony Zamawiającemu w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy.	TAK
IV	KOLUMNA ANESTEZJOLOGICZNA – 1szt.	TAK
	Kolumna anestezjologiczna fabrycznie nowa, min. 2019 rok produkcji / Producent / Model/typ / Kraj pochodzenia	TAK / podać
	Kolumna mocowana do sufitu, wyposażona w zestaw przyłączy elektryczno-gazowych. Przewody gazowe z instalacji szpitalnej przyłączane do listwy z zaworami. Przewody elektryczne prowadzone wewnątrz kolumny w rurach osłonowych. Niezbędne złącza i zawory umożliwiające odcięcie kolumny od każdego z doprowadzanych mediów w przypadku ewentualnej usterki lub w celach serwisowych.	TAK
	Kolumna wyposażona w maskownicę sufitową.	TAK
	Kolumna jednoramienna z ramieniem dwuczęściowym, łamane ramię nośne o całkowitym zasięgu poziomym w osiach łożysk: min. 1700 mm .	TAK / podać
	Konstrukcja ramion pozwalająca na utrzymanie w czystości, nie dopuszcza się ramion gdzie którakolwiek z powierzchni ramienia posiada jakiekolwiek wgłębienie jako utrudniające czyszczenie. Wszystkie powierzchnie gładkie bez wystających elementów.	TAK
	Średnica wewnętrzna w ramionach ( w najwęższym miejscu całego układu nośnego ) min. 100 mm w celu zapewnienia przestrzeni na dodatkowe przewody gazowe i elektryczne dla ewentualnej rozbudowy kolumny	TAK / podać
	Rotacja ramion oraz głowicy ( konsoli ) w poziomie: min. 330 stopni, możliwość ograniczania kąta obrotu ramion co 12-150	TAK / podać
	Podwójny system hamulców w ułożyskowanych przegubach kolumn. Blokowane min. 2 przeguby. System hamulców ciernych i system hamulców ( elektro-pneumatycznych lub pneumatycznych ) lub system hamulców ciernych i elektromagnetycznych. Hamulce cierne zapewniające stabilne utrzymanie kolumny w pozycji w przypadku awarii układów elektro-pneumatycznych lub elektro-magnetycznych. Konstrukcja hamulców musi zapewnić stabilne utrzymanie głowicy ( konsoli ) w żądanej pozycji.	TAK
	Nośność netto kolumny (rozumiana jako waga zewnętrznej aparatury medycznej jaką można posadowić na głowicy): min 220 kg. / Wytrzymałość i nośność – kolumna i przeguby ramion testowana na wytrzymałość obciążeniową zgodnie z normą IEC 60601-1	TAK / podać
	Głowica wyposażona w: / a) uchwyt/uchwyty do pozycjonowania kolumny i sterowania hamulcami. / b) 1 x szyna sprzętowa: 25mm x 10mm do zawieszenia sprzętu dodatkowego, długości min 400 mm, zamontowana na tylnej bądź bocznej ścianie głowicy / c) 1 x wieszak na płyny infuzyjne z regulacją wysokości, zamontowany na dwóch podwójnych ramionach do bocznej lub przedniej ściany głowicy / d) 1 x winda umożliwiająca podczepienie i uniesienie zaoferowanego aparatu do znieczulenia ogólnego. Winda mocowana do głowicy. Podczas podnoszenia czy opuszczania aparatu do znieczuleń głowica zasilająca musi znajdować się na stałej wysokości – gniazda pozostają na tej samej wysokości. Możliwość zdemontowania windy. / e) 2 x półka o wym. szerokość: min 485mm x głębokość: min 450 mm) o nośności min. 50 kg,	TAK / podać
	Wyposażenie głowicy takie jak uchwyty do pozycjonowania głowicy, półki, szyny sprzętowe instalowane do pionowych szyn/prowadnic umieszczonych min. na froncie głowicy lub z tyłu głowicy. / Możliwość regulacji wysokości zainstalowanego wyposażenia przez użytkownika bez konieczności wzywania serwisu	TAK
	System sterujący hamulcami zainstalowany na froncie półki	TAK
	Głowica kolumny wyposażona w gniazda gazowe typu AGA / 2 x sprężone powietrze, / 2 x próżnia / 2 x tlen / 1 x podtlenek azotu / 1 x odciąg gazów anestetycznych / Głowica kolumny wyposażona w gniazda gazowe na stałej wysokości względem podłogi (nawet w trakcie przemieszczania windy) / Wszystkie gniazda gazowe zaopatrzone w czytelne opisy, oznaczone różnymi kolorami i zaopatrzone w wejścia o różnym kształcie zabezpieczającym przed niewłaściwym podłączeniem.	TAK / podać
	Głowica kolumny wyposażona w gniazda teletechniczne. / Ilość gniazd: / 1 x gniazdo podwójne RJ 45 / 2 x przygotowanie do montażu gniazd teleinformatycznych / 1 x sterownik podnośnika aparatu do znieczuleń lub panel do sterowania umieszczony na ścianie głowicy	TAK / podać
	Głowica kolumny wyposażona w gniazda elektryczne. / 8 x gniazdo elektryczne 230 V/50Hz z bolcem uziemienia / 8 x gniazdo ekwipotencjalne	TAK / podać
	Kolumna łatwa w utrzymaniu czystości - gładkie powierzchnie, kształty zaokrąglone, bez ostrych krawędzi i kantów oraz wystających łbów śrub, nitów. / Głowica o budowie zwartej, zamkniętej tj. bez fizycznych przerw, prześwitów.	TAK
	Możliwość rozbudowy, instalowania dodatkowego wyposażenia (półek, wysięgników, uchwytów, itp.)	TAK
	Zasięg ramion dostosowany do współpracy z zaoferowanym sprzętem medycznym, w szczególności zamontowanym na zawieszeniu sufitowym	TAK
	Rozmieszczenie kolumn do uzgodnienia i po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego. Schemat rozmieszczenia przedstawiony Zamawiającemu w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy.	TAK
V	APARAT DO ZNIECZULANIA – 1szt.
	Aparat fabrycznie nowy, min. 2019 rok produkcji / Producent / Model/typ / Kraj pochodzenia	TAK / podać
	Aparat do znieczulenia ogólnego dla dzieci i dorosłych	TAK
	Aparat na podstawie jezdnej, wyposażony w 4 koła, hamulec minimum dwóch kół. Koła nierysujące wykładziny sali operacyjnej. / Aparat dostosowany do zawieszenia aparatu na zaoferowanej kolumnie anestezjologicznej	TAK
	Parametry ogólne
	Masa aparatu max 160 kg.	TAK / podać
	Zasilanie dostosowane do 230V 50 Hz, wbudowane fabrycznie gniazda elektryczne 230 V (minimum 3 gniazda).	TAK / podać
	Zasilanie awaryjne zapewniające pracę aparatu przy zaniku napięcia sieci elektroenergetycznej przez co najmniej 30 min.	TAK
	Wyposażony w blat do pisania i minimum jedną szufladę na akcesoria.	TAK
	Oświetlenie blatu typu LED z regulacją natężenia światła.	TAK
	Zasilanie gazowe (O2, powietrze, N2O) z centralnej sieci szpitalnej	TAK
	Węże wysokociśnieniowe (O2, powietrze, N2O) kodowane odpowiednimi kolorami, podłączenia do sieci w standardzie typu AGA	TAK
	Aparat dostosowany do awaryjnego zasilania gazowego z 2,0 l butli, reduktor O2 (bez butli) w komplecie.	TAK
	System automatycznego utrzymywania stężenia tlenu w mieszaninie z podtlenkiem azotu na poziomie min. 25%.	TAK
	Automatyczne odcięcie podtlenku azotu przy braku zasilania w tlen.	TAK
	Układ oddechowy
	Kompaktowy układ oddechowy okrężny o niskiej podatności do wentylacji dorosłych i dzieci.	TAK
	Układ oddechowy o prostej budowie, łatwy do wymiany i sterylizacji w autoklawie, pozbawiony lateksu.	TAK
	Obejście tlenowe o dużej wydajności minimum do 50 l/min.	TAK / podać
	Wielorazowy pochłaniacz dwutlenku węgla o obudowie przeziernej i pojemności max. 1,5 l.	TAK
	Pochłaniacze dwutlenku węgla jednorazowe o budowie przeziernej i pojemności maksymalnej 1,5 l – po 2 szt. na aparat	TAK
	Możliwość stosowania zamiennego pochłaniaczy wielorazowych na jednorazowe i jednorazowych na wielorazowe podczas znieczulenia bez rozszczelnienia układu, stosowania dodatkowych elementów i narzędzi	TAK
	Pochłaniacz CO2 ze zbiornikiem na skroploną parę wodną	TAK
	Funkcja optymalnego doboru przepływu świeżych gazów i oszczędzania środków wziewnych, tzw. ekonomizer znieczulania	TAK
	Zintegrowany lub wbudowany przepływomierz tlenowy, niezależny od układu okrężnego, do stosowania podczas znieczuleń przewodowych z regulowanym przepływem tlenu minimum do 10 l/min.	TAK
	Usuwanie gazów anestetycznych poza salę operacyjną dostosowane do systemu odciągu gazów w Szpitalu	TAK
	Respirator anestetyczny
	Przepływomierze umożliwiające podaż gazów w systemie anestezji z niskimi i minimalnymi przepływami	TAK
	Precyzyjne, elektroniczne przepływomierze dla tlenu, podtlenku azotu i powietrza.	TAK
	Wyświetlanie przepływu gazów przy pomocy wirtualnych przepływomierzy na ekranie wentylatora.	TAK
	Płynna regulacja stężeń O2 i przepływu świeżych gazów	TAK
	Mieszalnik świeżych gazów zapewniający stałe stężenie tlenu przy zmianie wielkości przepływu świeżych gazów; mieszalnik sterowany elektronicznie.	TAK
	Wbudowany zapasowy awaryjny mechaniczny przepływomierz tlenowy układu okrężnego z przepływem tlenu minimum 10 l/min.	TAK
	Tryb wentylacji ciśnieniowo - zmienny (PC)	TAK
	Tryb wentylacji objętościowo - zmienny (VC)	TAK
	Tryb wentylacji ciśnieniowej z gwarantowaną objętością: AutoFlow albo PRVC albo PCV -VG	TAK
	Synchronizowana przerywana wentylacja wymuszona (SIMV) w trybie objętościowym i ciśnieniowym	TAK
	Tryb wentylacji wspomaganej ciśnieniem (Pressure Support). / Czułość wyzwalania przepływowego min. 0,3-10 l/min.	TAK / podać
	Tryb wentylacji wspomaganej ciśnieniem (Pressure Support) z automatycznym włączeniem wentylacji zapasowej po wystąpieniu alarmu bezdechu respiratora	TAK
	Tryb wentylacji CPAP + PSV	TAK
	Tryb wentylacji ręczny	TAK
	Automatyczna wielostopniowa rekrutacja pęcherzyków płucnych programowana i obrazowana na ekranie respiratora.	TAK
	Wentylacja ręczna w krążeniu pozaustrojowym z zawieszeniem alarmów objętości, bezdechu, częstości oddechów i CO2	TAK
	Wentylacja mechaniczna w krążeniu pozaustrojowym z zawieszeniem alarmów objętości, bezdechu, częstości oddechów, CO2 i niskiego ciśnienia w drogach oddechowych	TAK
	Regulacje
	Zakres regulacji stosunku wdechu do wydechu: minimum 2: 1 do 1: 4	TAK / podać
	Zakres regulacji częstości oddechu w trybie wentylacji ciśnieniowo-zmiennej i objętościowo-zmiennej: minimum od 4 do 100 /min	TAK / podać
	Zakres regulacji objętości oddechowej: minimum 20 ÷ 1400 ml	TAK / podać
	Zakres regulacji pauzy wdechowej: minimum 5 ÷ 60 % czasu wdechu	TAK / podać
	Zakres regulacji dodatniego ciśnienia końcowo-wydechowego (PEEP): minimum 4÷25 cm H2O	TAK / podać
	System alarmów
	Alarm niskiej objętości minutowej (MV) lub objętości oddechowej (TV).	TAK
	Alarmy TV z regulowanymi progami (górnym i dolnym)	TAK
	Alarm minimalnego i maksymalnego ciśnienia wdechowego	TAK
	Alarm Apnea	TAK
	Alarm braku zasilania w energię elektryczną	TAK
	Alarm niskiego ciśnienia lub braku zasilania w gazy: O2, powietrze, N2O	TAK
	Pomiary i obrazowanie
	Pomiar stężenia tlenu w gazach oddechowych	TAK
	Pomiar objętości oddechowej (TV)	TAK
	Pomiar pojemności minutowej (MV)	TAK
	Pomiar częstości oddechu	TAK
	Pomiar ciśnienia szczytowego	TAK
	Pomiar ciśnienia średniego	TAK
	Pomiar ciśnienia PEEP	TAK
	Pomiar stężenia wdechowego i wydechowego tlenu w gazach oddechowych metodą paramagnetyczną (bez zużywalnych czujników galwanicznych)	TAK
	Pomiar stężenia gazów i środków anestetycznych (podtlenku azotu, sevofluranu, desfluranu, isofluranu) w mieszaninie wdechowej i wydechowej.	TAK
	Automatyczna identyfikacja anestetyku wziewnego i analiza MAC skorelowana z wiekiem pacjenta	TAK
	Prezentacja graficzna
	Ekran kolorowy dotykowy do prezentacji parametrów wentylacji i krzywych o przekątnej minimum 15”. Rozdzielczość minimum 1024x768 pikseli. Ekran główny respiratora niewbudowany w korpus aparatu do znieczulenia	TAK / podać
	Ekran główny respiratora umieszczony na ruchomym wysięgniku z regulacją wysokości, przesuwu w poziomie i kąta pochylania	TAK
	Sterowanie poprzez pokrętło, przyciski i ekran dotykowy	TAK
	Możliwość konfigurowania minimum trzech niezależnych stron ekranu respiratora	TAK
	Prezentacja krzywej ciśnienia w drogach oddechowych	TAK
	Prezentacja krzywej przepływu w drogach oddechowych.	TAK
	Prezentacja wartości numerycznych i krzywej dynamicznej prężności CO2 w strumieniu wdechowym i wydechowym	TAK
	Prezentacja koncentracji anestetyku wziewnego na wdechu i wydechu	TAK
	Prezentacja podatności układu oddechowego w drogach oddechowych.	TAK
	Prezentacja pętli: / - ciśnienie – objętość / - przepływ – objętość / Możliwość zapisania wzorcowej pętli spirometrycznej.	TAK / podać
	Prezentacja wartości ciśnienia gazów w instalacji szpitalnej i w butli awaryjnej O2 na ekranie respiratora.	TAK
	Automatyczna kalkulacja parametrów wentylacji po wprowadzeniu minimum masy pacjenta.	TAK
	Parownik
	Możliwość podłączenia parowników do sevofluranu, desfluranu i isofluranu / Uchwyt do dwóch parowników mocowanych jednocześnie, typ Selectatec	TAK
	Inne
	Aparat wyposażony w wbudowany ssak inżektorowy, z regulacją podciśnienia, z wielorazowymi pojemnikami min. 1,0l do stosowania wymiennych wkładów. Wymienne wkłady: minimum 5 szt. /aparat (zestaw startowy).	TAK
	Automatyczny lub automatyczny z interakcją z personelem test kontrolny aparatu, sprawdzający jego działanie.	TAK
	Dziennik testów kontrolnych prezentowany na ekranie aparatu.	TAK
	Komunikacja użytkownika z aparatem w języku polskim	TAK
	Jednorazowe linie do pomiaru kapnografii – po 20 szt. na każdy aparat (zestaw startowy)	TAK
	Konstrukcja aparatu umożliwiająca zainstalowanie kardiomonitora w ergonomicznej dla personelu medycznego pozycji.	TAK
	Kardiomonitor pacjenta	TAK
	Aparat fabrycznie nowy, min. 2019 rok produkcji / Producent / Model/typ / Kraj pochodzenia	TAK / podać
	Kardiomonitor pacjenta o budowie modułowej, moduły pomiarowe jedno i / lub wieloparametrowe wymienne pomiędzy kardiomonitorami zaoferowanymi na salę hybrydową i kardiochirurgiczną bez udziału serwisu, szuflada modułów pomiarowych z min. 4 gniazdami na moduły, system mocujący do aparatu do znieczulania	TAK / opisać
	Konstrukcja zapewniająca bezgłośną pracę, chłodzenie konwekcyjne, bez wewnętrznych wentylatorów	TAK
	Zasilanie sieciowe – napięcie od 100 do 240 V, częstotliwość 50/60 Hz	TAK
	Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim (menu, komunikaty, opisy elementów sterujących); sterowanie za pomocą ekranu dotykowego, przycisków szybkiego dostępu oraz pilota zdalnego sterowania	TAK
	Kardiomonitor wyposażony w odłączany wieloparametrowy moduł pomiarowy, niezależnie zasilany akumulatorowo, min. 4 h ciągłej pracy, z automatycznym ładowaniem akumulatora po podłączeniu do kardiomonitora, zapewniający monitorowanie funkcji życiowych: EKG, RR, SpO2, NiBP, IBP i Temperatury; zapewniający prezentację parametrów życiowych: danych liczbowych i wykresów na własnym ekranie o przekątnej 6 - 7’’ oraz sygnalizację dźwiękową i wizualną alarmów z możliwością zmiany limitów alarmowych, ekran modułu widoczny dla operatorów po podłączeniu do kardiomonitora; sterowanie za pomocą ekranu dotykowego i przycisków szybkiego dostępu; waga < 2 kg, odporny na wstrząsy, uderzenia i upadek	TAK / podać
	Ekran kolorowy LCD/TFT o rozdzielczości min. 1680 x 1050; przekątna ekranu min. 19 "; jednoczesna prezentacja min. 8 krzywych dynamicznych różnych funkcji życiowych z możliwością rozbudowy o funkcję prezentacji 12 krzywych dynamicznych różnych funkcji życiowych	TAK / podać
	Krzywe dynamiczne automatycznie wypełniające całą dostępną wielkość sektora ekranu przeznaczonego do prezentacji krzywych	TAK
	Min. 3 stopniowa hierarchia alarmów (wizualnych i akustycznych), rozróżnialnych kolorem oraz tonem dla wszystkich mierzonych parametrów z możliwością ustawiania granicy alarmów przez użytkownika	TAK
	Dodatkowy ekran podglądowy w standardzie medycznym o przekątnej min. 19” z mocowaniem na ramieniu ściennym z regulacją kąta obrotu	TAK / podać
	Pamięć trendów mierzonych parametrów z ostatnich min. 72 h z prezentacją trendów ekranowych w formie graficznej, tabelarycznej, histogramu i horyzontalnej	TAK / podać
	Pamięć co najmniej 300 ostatnich komunikatów alarmowych oraz min. 50 zdarzeń	TAK / podać
	Monitorowanie EKG	TAK
	Wieloodprowadzeniowe monitorowanie EKG	TAK
	Pomiar częstości rytmu serca w zakresie: min. 15-350 bpm	TAK / podać
	Analiza odchylenia odcinka ST w zakresie min. od -20 do +20 mm z prezentacją graficzną zmian	TAK / podać
	Analiza odcinka QT i QTc z ustawianymi progami alarmów	TAK
	Analiza zaburzeń rytmu EKG, rozpoznawanie min. 22 rodzajów zaburzeń z alarmami (w tym migotanie przedsionków), funkcja nauki arytmii	TAK / podać
	Wyjście sygnału EKG do synchronizacji defibrylatora	TAK
	Monitorowanie RR	TAK
	Monitorowanie ilości oddechów metodą impedancyjną w zakresie min. 0 - 170 rpm, wyświetlanie krzywej oddechowej oraz wartości cyfrowej częstości oddechów, wybór min. 2 układów odprowadzeń do monitorowania	TAK / podać
	Monitorowanie SpO2	TAK
	Monitorowanie SpO2 w zakresie min. 0 - 100 % w technologii Masimo, Nelcor, lub Philips FAST, z prezentacją krzywej pletyzmograficznej, wartości SpO2 oraz tętna, liczbowego i graficznego wskaźnika perfuzji	TAK / podać
	Monitorowanie NiBP	TAK
	Nieinwazyjne monitorowanie ciśnienia tętniczego metodą oscylometryczną w zakresie min. 10 – 260 mmHg wraz z funkcją tzw. stazy żylnej w trybach ręcznym, automatycznym i sekwencji pomiarów	TAK / podać
	Monitorowanie IBP	TAK
	Monitorowanie w 3 kanałach pomiarowych z możliwością rozbudowy do min. 5 kanałów w zakresie pomiarowym: min. – 40 ÷360 mmHg	TAK / podać
	2 moduły pomiarowe IBP z funkcją przesyłania analogowego sygnału IBP do jednostki IABP (kontrapulsacja wewnątrzaortalna)	TAK
	Monitorowanie Temp	TAK
	Monitorowanie temperatury w dwóch kanałach pomiarowych w zakresie pomiarowym min. 0 - 45 ºC z obliczaniem różnicy temperatur oraz z możliwością rozbudowy do 4 kanałów	TAK / podać
	Monitorowanie CO	TAK
	Pomiar rzutu minutowego serca metodami termodylucji w prawym sercu i termodylucji przezpłucnej (PiCCO) oraz ciągłego rzutu minutowego serca metodą PiCCO	TAK
	Monitorowanie NMT	TAK
	Pomiar przewodnictwa nerwowo-mięśniowego z wyborem min. 4 trybów stymulacji	TAK
	Minimalne wyposażenie modułu: przewód pacjenta, adapter ręki pozycjonujący czujnik przyspieszenia – min. 10 szt.	TAK
	Akcesoria pomiarowe	TAK
	Przewód zbiorczy EKG umożliwiający podłączenie zestawu trzech lub pięciu przewodów elektrod EKG	TAK
	Zestaw pięciu odprowadzeń EKG pacjenta, ekranowany, przeznaczony do stosowania na salach operacyjnych	TAK
	Czujnik SpO2 wielokrotnego użytku na palec dla dorosłych, długość min. 3 m	TAK
	Czujnik SpO2 wielokrotnego użytku na ucho, długość min. 1 m	TAK
	Przewód przedłużający do czujników SpO2 wielokrotnego użytku	TAK
	Wielorazowe mankiety pomiarowe NiBP dla dorosłych: średni – 2 szt., duży - 1 szt., extra duży - 1 szt.	TAK
	Przewód powietrzny NiBP	TAK
	Czujnik wielorazowy do pomiaru temperatury powierzchniowej	TAK
	Czujnik wielorazowy do pomiaru temperatury głębokiej	TAK
	Przewód połączeniowy do jednorazowych zestawów pomiarowych IBP – 2 szt.	TAK
VI	DIATERMIA – 1 szt.	TAK
	Aparat fabrycznie nowy, min. 2019 rok produkcji / Producent / Model/typ / Kraj pochodzenia	TAK / podać
	Zestaw do elektrochirurgii mono- i bipolarnej	TAK
	Kolorowy ekran dotykowy do komunikacji z użytkownikiem o przekątnej min 10 cali	TAK
	Oprogramowanie w języku polskim	TAK
	Możliwość zapamiętania minimum 50 programów i zapisania ich pod nazwą użytkownika lub procedury	TAK
	Sterowanie urządzenia za pomocą efektów tkankowych. Urządzenie powinno dozować moc i inne parametry prądu w całkowicie automatyczny sposób tak aby był zachowany nastawiony efekt tkankowy. Nie dopuszcza się możliwości regulacji aparatu przez nastawianie mocy wyjściowej.	TAK
	Możliwość zmiany przez operatora w czasie zabiegu min. 6 wcześniej zaprogramowanych nastaw za pomocą standardowego (dwuprzyciskowego) uchwytu monopolarnego oraz wyłącznika nożnego i z ekranu urządzenia.	TAK
	Moc cięcia monopolarnego min. 400W	TAK
	Moc koagulacji monopolarnej min. 240 W (z możliwością nastawienia min 10 efektów tkankowych.)	TAK
	Moc cięcia bipolarnego min. 300W	TAK
	Moc koagulacji bipolarnej min. 200 W	TAK
	Program zamykania dużych naczyń z mocą min. 360W, z automatycznym startem po prawidłowej aplikacji instrumentu z regulowanym czasem zwłoki oraz automatycznym wyłączeniem po osiągnięciu zamknięcia naczyń.	TAK
	Minimum 5 rodzajów cięcia monopolarnego (w tym min. 1 rodzaj wykorzystujący zjawisko plazmy tworzącej się pomiędzy elektrodą a tkanką), min 5 rodzajów koagulacji monopolarnej, min 2 rodzaje cięcia bipolarnego i min 2 rodzaje koagulacji bipolarnej; każdy z tych prądów powinien posiadać możliwość nastawienia min 10 elektów tkankowych.	TAK
	Minimum 4 gniazda umożliwiające podłączanie instrumentów mono i bipolarnych oraz 1 gniazdo elektrody neutralnej.	TAK
	Możliwość współpracy z odsysaczem dymu i przystawką argonową obsługiwanymi z ekranu diatermii	TAK
	Możliwość używania jednocześnie 2 instrumentów monopolarnych	TAK
	Wizualna i akustyczna sygnalizacja nieprawidłowego działania urządzenia	TAK
	Uchwyt monopolarny jednorazowy z przyciskami cięcia i koagulacji, z kablem przyłączeniowym dł. 3m i elektrodą szpatułkową - 50 szt.	TAK
	Elektrody neutralne dzielone z pierścieniem ekwipotencjalnym, z wyprowadzeniem na klips – 50 szt.	TAK
	Kabel do elektrod neutralnych dł. 4m – 2 szt.	TAK
	W zestawie niezbędne elementy do montażu na oferowanej chirurgicznej kolumnie sufitowej	TAK
VII	WYPOSAŻENIE DODATKOWE	TAK
	Komputer wbudowany w panele ścienne (zlicowany), przeznaczony do pracy w warunkach sali operacyjnej, podłączony i skonfigurowany do posiadanego przez Szpital systemu PACS firmy Alteris w celu pobierania i przeglądania obrazów medycznych oraz systemu HIS firmy Asseco (Szpital nie posiada stosownych licencji). / Monitor o przekątnej min. 21”, chroniony szybą z antyrefleksem; składana, łatwa do dezynfekcji klawiatura medyczna; dezynfekowalna, silikonowa mysz medyczna.	TAK / opisać
	Monitor LCD o przekątnej min. 19” i rozdzielczości min. 1,3 Mpx podwieszony na obrotowym wysięgniku dwuramiennym, umożliwiającym regulację wysokości i położenia nad polem operacyjnym. / Monitor przeznaczony do prezentacji sygnałów: / - obraz z kamery HD umieszczonej w lampie operacyjnej na Sali kardiochirurgicznej, / - obraz z kamery HD umieszczonej w lampie operacyjnej na Sali hybrydowej, / - obraz wywołany z systemu PACS / Wybór sygnałów źródłowych i docelowych monitora z pulpitu sterowniczego w sterowni Sali hybrydowej.	TAK / opisać
	Rozmieszczenie w/w wyposażenia do uzgodnienia i po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego. Schemat rozmieszczenia przedstawiony Zamawiającemu w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy.	TAK

Wymogiem jest aby wartości podane w kolumnie „Parametr oferowany” były zgodne z danymi zawartymi w oficjalnym dokumencie przedstawiającym dane techniczne np. Product Data. Zamawiający ma prawo wystąpić do Wykonawcy o udostępnienie takiego dokumentu celem weryfikacji w wyznaczonym przez siebie terminie. Niespełnienie tego wymagania spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ