OPIS

PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA SPRZĘT OPERACYJNY DLA ODDZIAŁU NEUROCHIRURGII – integralna część SIWZ

Zadanie 1 - Wiertarka neurochirurgiczna z oprzyrządowaniem – 1szt.

Lp.
PARAMETR / WARUNEK
WARTOŚĆ WYMAGANA
WARTOŚĆ OFEROWANA

1.
Urządzenie  fabrycznie nowe,  2016 rok produkcji

Producent

Model/typ

Kraj pochodzenia
TAK

podać


2.
Konsola sterująca napędem- 1szt.

- Panel kontroli – dotykowy, kolorowy wyświetlacz 

- Możliwość jednoczesnego przyłączenia do konsoli min dwóch napędów

- Funkcje panelu sterującego: 

a) Kontrola prędkości mikrosilnika i końcówki

b) Kontrola płukania i wielkości przepływu płynu, min 65 ml/min

c) Kontrola kierunku obrotów: przód/tył

d) Regulacja przyśpieszenia, hamowania 

f) Współpraca z pedałem sterującym

- Możliwość podpięcia do konsoli systemu pił kostnych

- Możliwość sterylnej wymiany podczas zabiegu końcówek: kątnica, prostnica, kraniotom, trepan 
TAK




3.
Pedał sterujący obsługujący min. następujące funkcje: - 1szt. 

- włączanie on/off

- zmiana kierunku obrotów

- kontrola  prędkości


TAK

podać


4.
Napęd neurochirurgiczny z przewodem lub przewód silnikowy w przypadku kiedy oferowane końcówki są ze zintegrowanym napędem - 2szt.

- zasilanie napędu lub przewodu silnikowego z konsoli elektronicznej, kabel o długości min. 3 m

- prędkość obrotowa min. 75 000 obr/min

- dwukierunkowy ruch napędu: przód/tył

- silniki bezszczotkowe 

- zatrzaskowy montaż końcówek bez użycia dodatkowych narzędzi

- Waga: max 370 g (łącznie z przewodem )
TAK

podać




5.
Końcówki ( wielokrotnego użytku ):

a) kątnica o długości roboczej min. 4,5 cm – max 7 cm  z możliwością podłączenia wiertła „twist drill”/Lindeman– 1szt. 

- w przypadku braku możliwości podłączenia w/w wiertła Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania dodatkowej końcówki, tj. prostnicy o długości max 8 cm z  możliwością podłączenia wiertła „twist drill”/Lindeman– 1szt. 

b) kątnica o długości roboczej min. 8 cm – max 10 cm – 1szt.

c) kątnica wąska do procedur endoskopowych o długości roboczej min. 11 cm – max 14 cm, Ø poniżej 5 mm, zakrzywiona – 1szt.

d) kraniotom ze średnią stopką – 1szt.

e) kraniotom z długą stopką – 1szt.

f) trepan ( perforator ) typu Hudson wielorazowego użytku wraz z reduktorem obrotów/z napędem perforatora czaszki – 1szt.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru ( z oferty ) końcówek wielokrotnego użytku kompatybilnych z oferowanymi napędami/przewodami silnikowymi 


TAK

podać




6.
Możliwość przedmuchania/nasmarowania końcowek środkiem czyszcząco-konserwującym – spray – 2szt.
TAK


7.
Wiertła i frezy przystosowane do użycia z oferowanymi końcówkami 

· 20szt. w przypadku zaoferowania wierteł i frezy jednorazowego użytku

· 5 szt. w przypadku zaoferowania wierteł i frezy wielokrotnego użytku, tj. przystosowanych do sterylizacji  w autoklawie i plazmie 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru ( z oferty ) wierteł i frezy kompatybilnych z oferowanymi końcówkami
TAK

podać


8.
Napęd, końcówki  narzędziowe, przewód połączeniowy  przystosowane do sterylizacji  min. w autoklawie 
TAK


9.
Kaseta sterylizacyjna – 2szt.
TAK


Wymogiem jest aby wartości podane  w kolumnie „Wartość oferowana” były zgodne z danymi zawartymi w oficjalnym dokumencie producenta przedstawiającym dane techniczne - Product Data. Zamawiający ma prawo wystąpić do Wykonawcy o udostępnienie takiego dokumentu celem weryfikacji. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania w wyznaczonym przez siebie terminie, dokonania przez Wykonawcę prezentacji, pokazu w siedzibie Zamawiającego oferowanej wiertarki neurochirurgicznej z wyposażeniem ze wszystkimi wymaganymi parametrami. Niespełnienie tego wymagania spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ.

............................................

(podpisy osoby/ osób uprawnionych)

Zadanie 2 - Rama stereotaktyczna –1szt.

Lp.
PARAMETR / WARUNEK
WARTOŚĆ WYMAGANA
WARTOŚĆ OFEROWANA

1
System do wykonywania stereotaktycznych
procedur mózgowych z oprogramowaniem
Tak 

podać


2
Urządzenie  fabrycznie nowe,  2016 rok produkcji

Producent

Model/typ

Kraj pochodzenia
Tak

podać


3
Bazowy pierścień stereotaktyczny: 
Tak


3.1


Mocowany nieruchomo do kości czaszki za pomocą 4 śrub specjalnych. Obrazy diagnostyczne (CT) wolne od zakłóceń (artefaktów) spowodowanych tymi śrubami.


Tak


3.2
Brak utrudnienia w dostępie do dróg oddechowych pacjenta. 
Tak


3.3
Sztywny łącznik umożliwiający połączenie pierścienia bazowego z czaszko trzymaczem Mayfielda lub podobnym


Tak


3.4
Dwupunktowe, sztywne mocowanie bazowego pierścienia  stereotaktycznego za pomocą  łącznika do systemu Mayfielda .


Tak


3.5
Pierścień kompatybilny z oferowanym łukiem stereotaktycznym oraz urządzeniem lokalizującym


Tak


4
Łuk stereotaktyczny:
Tak


4.1
Kompatybilny z bazowym pierścieniem stereotaktycznym ( poz. 3)
Tak


4.2
Montaż i demontaż łuku bez potrzeby stosowania jakichkolwiek narzędzi.
Tak


4.3
Konstrukcja łuku oparta na sztywnej ramie bazowej, wykonana z wysokowytrzymałych stopów aluminium. Wspornik łuku – podparty obustronnie i połączony mechanizmem zaciskowym z ramą bazową. Sztywność strukturalna konstrukcji zapewniająca utrzymywanie dokładności wymaganej w pkt. 4.7 w trakcie wykonywania procedur stereotaktycznych.
Tak


4.4
Konstrukcja oparta na kartezjańskim układzie współrzędnych, którego punkt zerowy znajduje się w środku łuku. Promień łuku wynosi min.130 mm.
Tak

podać


4.5
Wyróżnione kierunki nastaw: dodatnie i ujemne względem punktu zerowego układu współrzędnych
Tak


4.6
Wyraźne, kontrastowe skale do ustawiania współrzędnych przestrzennych, naniesione trwale (np. grawerunkiem laserowym) na częściach składowych łuku
Tak


4.7
Noniusze współpracujące ze skalami do ustawiania współrzędnych przestrzennych, naniesione trwale, (np. grawerunkiem laserowym) na częściach składowych łuku. Mechaniczna  liniowa dokładność ustawienia wymiaru w każdej osi : 0,1 mm   Przestrzenna dokładność całego łuku lepsza niż 0,5 mm.

Tak

podać


4.8
Śruby zaciskowe, zapewniające niezawodne ustalanie i zabezpieczenie nastaw na skalach współrzędnych przestrzennych. Dokręcanie i odkręcanie tych śrub bez potrzeby stosowania jakichkolwiek narzędzi.
Tak


4.9
Śruby do ustalania współrzędnych zabezpieczone przed wypadnięciem z otworów w elementach ramy. W konsekwencji - brak możliwości wypadnięcia śrub poza strefę sterylną w trakcie wykonywania procedury stereotaktycznej.
Tak


4.10
Możliwość zmiany ustawienia łuku względem głowy pacjenta i wprowadzenia poprawek współrzędnych w czasie zabiegu, w strefie sterylnej, bez konieczności demontażu całego łuku;
Tak


4.11
Wszystkie elementy łuku przystosowane do sterylizacji  w autoklawie i plazmie 
Tak


4.12
Identyfikacja wszystkich wywzorcowanych elementów danej ramy poprzez naniesiony wspólny numer seryjny
Tak


4.13
Dowolność wyznaczania punktu wejścia i trajektorii dojścia do celu
Tak


4.14
Stała odległość od punktu docelowego z każdej trajektorii min.130mm
Tak

podać


5
Lokalizator do obrazowania metodą tomografii komputerowej CT:



5.1
Możliwość przestrzennego lokalizowania celów na podstawie obrazowania CT w płaszczyźnie osiowej. Kompatybilność lokalizatora z oprogramowaniem systemowym.
Tak


5.2
Duży rozmiar - dostosowanie do głów o różnej wielkości. 
Tak


5.3
Płytka mocująca kompatybilna z posiadanym przez Zamawiającego tomografem komputerowym typu Revolution Discovery CT prod. GE Healthcare, służąca do unieruchomienia głowy pacjenta na czas skanowania 
Tak


5.4
Brak wymogu wykonywania procedur precyzyjnego pozycjonowania przestrzennego głowy pacjenta z ramą bazową i lokalizatorem 
w skanerze CT
Tak


6
Wyposażenie dodatkowe



6.1
W zestawie sterylne okrycia 
ramy stereotaktycznej –  min. 10 szt.
Tak

podać


6.2
Śruby do mocowania głowy 
– długie  - min. 10 szt.
Tak 

podać


6.3
Igły do biopsji  jednorazowe - min. 10 szt. lub wielorazowe min. 2 szt.
Tak

 podać


7.
Niezależna stacja planowania wraz z oprogramowaniem do planowania zabiegów stereotaktycznych/ obsługi ramy stereotaktycznej
Tak


7.1
Stacja składająca się z komputera o mocy obliczeniowej i pojemności pamięci umożliwiającej obsługę systemu, monitora min. 24 " i innych elementów niezbędnych do pracy
Tak

podać


7.2
Stacja do planowania zabiegów operacyjnych wraz z oprogramowaniem, pozwalającym na planowanie zabiegów stereotaktycznych
Tak


7.3
Oprogramowanie umożliwiające zaplanowanie i przeprowadzanie precyzyjnych operacji stereotaktycznych,
Tak


7.4
Oprogramowanie umożliwiające zaplanowanie i przeprowadzanie zabiegów biopsji stereotaktycznej
Tak


7.5
Oprogramowanie umożliwiające zaplanowanie i przeprowadzanie zabiegów DBS
Tak


7.6
Oprogramowanie umożliwiające wykonanie kilku planów chirurgicznych z ręcznym oraz automatycznym obliczaniem ustawienia ramy
Tak


7.7
Oprogramowanie umożliwiające wyznaczenia kilku alternatywnych lokalizacji dla struktur anatomicznych
Tak


7.8
Oprogramowanie umożliwiające planowanie i wyświetlanie obrazu w stosunku do linii AC-PC- samodzielne formatowanie- edycja
Tak


7.9
Oprogramowanie umożliwiające automatyczne lub ręczne wykrywanie prętów
Tak


7.10
Oprogramowanie umożliwiające modelowanie 3-D 
Tak


7.11
Oprogramowanie umożliwiające wyświetlanie trzech prostopadłych poglądów
Tak


7.12
Oprogramowanie umożliwiające obsługi procedury wsparcia  pracy bezramowej DBS
Tak


7.13
Oprogramowanie umożliwiające możliwość weryfikacji planu zabiegu : przed zabiegiem- planowanie
Tak


7.14
Atlas stereotaktyczny z możliwością dopasowania struktur do wgranego badania
Tak


7.15
Narzędzie: wirtualne oko
Tak


Wymogiem jest aby wartości podane  w kolumnie „Wartość oferowana” były zgodne z danymi zawartymi w oficjalnym dokumencie producenta przedstawiającym dane techniczne - Product Data. Zamawiający ma prawo wystąpić do Wykonawcy o udostępnienie takiego dokumentu celem weryfikacji. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania w wyznaczonym przez siebie terminie, dokonania przez Wykonawcę prezentacji, pokazu w siedzibie Zamawiającego oferowanej ramy stereotaktycznej ze wszystkimi wymaganymi parametrami. Niespełnienie tego wymagania spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ.

...........................................

(podpisy osoby/ osób uprawnionych)

Zadanie 3 - Zestaw do endoskopowej chirurgii kręgosłupa odcinka lędźwiowego 

Lp.
Parametr/warunek
Wartość wymagana
Wartość oferowana

1. 
Zestaw do endoskopowej chirurgii kręgosłupa odcinka lędźwiowego: 

Fabrycznie nowy, 2016 rok produkcji

Producent

Model/typ

Kraj pochodzenia
TAK

podać


2. 
Zestaw endoskopowy do operacji kręgosłupa 


TAK


3. 
Zestaw cylindrycznych rozszerzadeł struktur miękkich z igłą punkcyjną i drutem prowadzącym do wytworzenia dostępu do mikrochirurgicznych operacji kręgosłupa, w zestawie rozszerzadła o średnicy zewnętrznej: 5,2 mm, 8,9 mm, 12,7 mm, 14,9 mm, 16,9 mm, 18,9 mm, 20,9 mm, każde rozszerzadło wyposażone w podziałkę numeryczną, oznaczone innym kolorem, długość rozszerzadeł 13 - 23 cm - 1 zestaw
TAK


4. 
Nasadka tuby operacyjnej, mocowana do tuby operacyjnej, umożliwiająca zamocowanie uchwytu optyki endoskopowej, kompatybilna z uchwytem optyki oraz tubą operacyjną o śr. zewnętrznej 19 mm - 1 szt.
TAK


5. 
Uchwyt optyki endoskopowej do zamocowania wewnątrz tuby operacyjnej, kompatybilny z nasadką tuby oraz tubą operacyjną o śr. zewnętrznej 19 mm, umożlwiający przemieszczanie optyki po obwodzie tuby operacyjnej w zakresie min. 270°, wyposażony w śrubę blokującą w ustalonym położeniu - 1 szt.
TAK

podać


6. 
Nasadka tuby operacyjnej, mocowana do tuby operacyjnej, umożliwiająca zamocowanie uchwytu optyki endoskopowej, kompatybilna z uchwytem optyki oraz tubą operacyjną o śr. zewnętrznej 23 mm - 1 szt.
TAK


7. 
Uchwyt optyki endoskopowej do zamocowania wewnątrz tuby operacyjnej, kompatybilny z nasadką tuby oraz tubą operacyjną o śr. zewnętrznej 23 mm, umożlwiający przemieszczanie optyki po obwodzie tuby operacyjnej w zakresie min. 270°, wyposażony w śrubę blokującą w ustalonym położeniu - 1 szt.
TAK

podać


8. 
Optyka endoskopowa do chirurgii kręgosłupa:
- długość 9 cm,
- średnica 4 mm,
- kąt patrzenia 25°,
- system soczewek wałeczkowych,
- okular osadzony pod kątem 90°,
- przystosowana do sterylizacji plazmowej i parą wodną
- oznaczenie graficzne lub cyfrowe średnicy kompatybilnego światłowodu, umieszczone na obudowie optyki obok przyłącza światłowodu - 1 szt.
TAK

podać


9. 
Optyka endoskopowa do chirurgii kręgosłupa:
- długość 11 cm,
- średnica 4 mm,
- kąt patrzenia 25°,
- system soczewek wałeczkowych,
- okular osadzony pod kątem 90°,
- przystosowana do sterylizacji plazmowej i parą wodną
- oznaczenie graficzne lub cyfrowe średnicy kompatybilnego światłowodu, umieszczone na obudowie optyki obok przyłącza światłowodu - 1 szt.
TAK

podać


10. 
Tuba operacyjna do mikrochirurgicznych operacji kręgosłupa, współpracująca z optyką endoskopową, śr. zew. 19 mm, dł. rob. 91 - 92 mm, wyposażona w boczne przyłącze do ramienia przegubowego -  1 szt.
TAK

podać


11. 
Tuba operacyjna do mikrochirurgicznych operacji kręgosłupa, współpracująca z optyką endoskopową, śr. zew. 19 mm, dł. rob. 70 - 71 mm, wyposażona w boczne przyłącze do ramienia przegubowego -  1 szt.
TAK

podać


12. 
Tuba operacyjna do mikrochirurgicznych operacji kręgosłupa, współpracująca z optyką endoskopową, śr. zew. 19 mm, dł. rob. 40 - 41 mm, wyposażona w boczne przyłącze do ramienia przegubowego -  1 szt.
TAK

podać


13. 
Tuba operacyjna do mikrochirurgicznych operacji kręgosłupa, współpracująca z optyką endoskopową, śr. zew. 23 mm, dł. rob. 93 - 94 mm, wyposażona w boczne przyłącze do ramienia przegubowego -  1 szt.
TAK

podać


14. 
Tuba operacyjna do mikrochirurgicznych operacji kręgosłupa, współpracująca z optyką endoskopową, śr. zew. 23 mm, dł. rob. 72 - 73 mm, wyposażona w boczne przyłącze do ramienia przegubowego -  1 szt.
TAK

podać


15. 
Tuba operacyjna do mikrochirurgicznych operacji kręgosłupa, współpracująca z optyką endoskopową, śr. zew. 23 mm, dł. rob. 42 - 43 mm, wyposażona w boczne przyłącze do ramienia przegubowego -  1 szt.
TAK

podać


16. 
Punch KERRISON, rozbieralny, krawędzie tnące pod kątem 40° otwarte do góry, 4 mm, długość robocza 24 cm - 1 szt.
TAK


17. 
Punch KERRISON, rozbieralny, krawędzie tnące pod kątem 40° otwarte do góry, 2 mm, długość robocza 24 cm - 1 szt.
TAK


18. 
Rurka ssąca, z otworem odcinającym, z LUER, śr. 2,7 mm, dł. rob. 15 cm - 1 szt.
TAK


19. 
Rurka ssąca z dystalnym retraktorem nerwu, z otworem odcinającym, z LUER,

 śr. 2,7 mm, dł. rob. 15 cm - 1 szt.
TAK


20. 
Pęseta koagulacyjna bipolarna, kształt bagnetowy, izolowana, końcówki koagulujące o rozmiarze 1,2 mm, długość 23 cm - 1 szt.
TAK


21. 
Retraktor do nerwu, zagięty 30°, szerokość końcówki dystalnej 5 mm, 

dł. rob. 17 cm - 1 szt.
TAK


22. 
Trzonek/uchwyt  do ostrza noża , prosty, wąski  o dł. 16-18 cm - 1 szt.
TAK


23. 
Haczyk palpacyjny, zagięty dystalnie 10 mm, zakończony kulką, dł. rob. 20 cm, uchwyt okrągły - 1 szt.
TAK


24. 
Pęseta anatomiczna typu bayonet ( bagnetowa ) o dł. 16-18 cm– 1szt.
TAK


25. 
Kleszcze miseczkowe, rozbieralne, bransze proste, miseczkowe owalne 

3 x 10 mm, jedna bransza ruchoma, długość robocza 20 cm - 1 szt.
TAK


26. 
Kleszcze miseczkowe, rozbieralne, bransze zakrzywione 30°, miseczkowe, owalne 3x10 mm, jedna bransza ruchoma, dł. rob. 20 cm - 1 szt.
TAK


27. 
Nożyczki haczykowe, jedno ostrze ruchome, śr. 2,7 mm, dł. rob. 25 cm - 1 szt.
TAK


28. 
Ramię przegubowe o kształcie litery L, mocowane do szyny sprzętowej poprzez element mocujący, wyposażone w centralne pokrętło blokujące przeguby ramienia, wyposażone w łącznik obrotowy do zamocowania uchwytu optyki - 1 szt.



29. 
Element mocujący ramię do szyny sprzętowej, wyposażony w zacisk umożliwiające zamocowanie ramienia przegubowego pod różnym kątem - 1 szt.
TAK


30. 
Przewód HF do instrumentów bipolarnych, dł. min. 300 cm - 1 szt.
TAK

podać


31. 
Pojemnik do sterylizacji i przechowywania optyki - 2 szt.
TAK


32. 
Pojemnik plastikowy do sterylizacji i przechowywania zestawu – 1szt.

- pokrywa przeźroczysta, perforowana, 
- dno pojemnika perforowane, umożliwiające umieszczenie kołków mocujących, 
- dno pojemnika wysłane matą silikonową typu "jeż", 
- w zestawie kołki mocujące oraz paski silikonowe do przymocowania instrumentów,

- długość oferowanego pojemnika nie może przekraczać 600 mm

TAK

podać



33. 
Elementy wymienione w pkt 3-31 przystosowane do sterylizacji plazmowej i parą wodną
TAK


34. 
Kamera endoskopowa FULL HD - 1 kpl.
TAK


35. 
Kamera endoskopowa pracująca w standardzie min. FULL HD 1080p, składająca się ze sterownika kamery oraz głowicy kamery 
TAK

podać


36. 
Obsługa funkcji sterownika kamery poprzez:

- przyciski głowicy kamery,

- zewnętrzną klawiaturę podłączoną do sterownika kamery oraz menu wyświetlane na ekranie monitora medycznego
TAK


37. 
Menu kamery prezentowane w formie tekstowo - graficznych ikon wyświetlanych z boku, wzdłuż prawej lub lewej krawędzi ekranu monitora medycznego, w minimalnym stopniu zasłaniającym obraz endoskopowy 
TAK


38. 
Sterownik kamery wyposażony w cyfrowe wyjścia wideo
TAK


39. 
Dostępne min. 3 gniazda USB do podłączenia:

- pamięci PenDrive,

- klawiatury,

- sterownika nożnego, 


TAK

podać




40. 
Funkcja zapisu w pamięci wewnętrznej sterownika kamery profili użytkowników z indywidualnymi ustawieniami kamery w tym:

- z indywidualną konfiguracją menu kamery,

- z indywidualnym przypisaniem funkcji dostępnych bezpośrednio pod przyciskami głowicy kamery.

Zapis min. 10 indywidualnych profili użytkowników
TAK

podać




41. 
Możliwość zapisu i odczytu profili użytkowników z zewnętrznej pamięci PenDrive bezpośrednio podłączonej do sterownika kamery
TAK


42. 
Funkcja zapisu wideo i zdjęć w rozdzielczości 1920x1080 pikseli w pamięci PenDrive bezpośrednio podłączonej do sterownika kamery
TAK

podać


43. 
Zapis wideo w formacie: min. mpeg4
TAK

podać


44. 
Zapis zdjęć w formacie: min. jpeg
TAK

podać


45. 
Funkcja zoom'u cyfrowego, dostępnych min. 5 poziomów regulacji zoom'u
TAK

podać


46. 
Funkcja cyfrowej regulacji jasności obrazu, dostępnych min. 5 poziomów regulacji jasności obrazu
TAK

podać


47. 
Funkcja wyświetlania pointera ekranowego na ekranie monitora medycznego do precyzyjnego wskazywania określonego punktu pola operacyjnego z możliwością włączania i wyłączania w dowolnym momencie
TAK


48. 
Funkcja wyświetlania siatki na ekranie monitora medycznego do precyzyjnego wskazywania określonego obszaru pola operacyjnego z możliwością włączania i wyłączania w dowolnym momencie
TAK


49. 
Funkcja wyświetlania godziny i daty na ekranie monitora medycznego z możliwością wyboru miejsca wyświetlania na ekranie, dostępne min. 2 miejsca wyświetlania godziny i daty na ekranie monitora medycznego
TAK


50. 
Funkcja wyświetlania aktualnie ustawionego natężenia światła w dedykowanym źródle światła na ekranie monitora medycznego


TAK


51. 
Funkcja wprowadzania i zapamiętywania danych pacjenta, min.: imię, nazwisko, data urodzenia, 

Możliwość zapamiętania danych dla min. 40 pacjentów w pamięci wewnętrznej sterownika kamery
TAK

podać

.


52. 
Możliwość stałego wyświetlania danych pacjenta na ekranie monitora medycznego podczas operacji z możliwością wyłączenia i włączenia wyświetlania w dowolnym momencie
TAK


53. 
Możliwość wyboru kasowania / pozostawienia danych pacjentów w pamięci wewnętrznej po ponownym uruchomieniu sterownika kamery 
TAK


54. 
W zestawie:

- zmywalna klawiatura USB, 

- pamięć Pen Drive o pojemności min. 32 GB kompatybilna ze sterownikiem kamery,

- przewód wideo DVI-D / DVI-D - długość min. 3m
TAK


55. 
Głowica kamery pracująca w standardzie FULL HD, 16:9 

- wyposażona w min. 1 przetwornik CMOS lub CCD 

- Skanowanie progresywne

- Wyposażona w min. 3 przyciski do obsługi funkcji kamery

- Możliwość sterylizacji: min. plazmowa
TAK

podać


56. 
Monitor medyczny  -1szt.
TAK


57. 
Rozmiar przekątnej ekranu min. 26", 16:9, min. 1920 x 1080 pikseli, praca w standardzie FULL HD
TAK

podać


58. 
Wejścia /wyjścia cyfrowe min DVI-D, 3G-SDI
TAK

podać


59. 
System mocowania VESA 100 do wysięgnika wózka aparaturowego
TAK


60. 
Źródło światła zimnego –1szt.
TAK


61. 
Źródło światła do zastosowania w operacjach i zabiegach endoskopowych
TAK


62. 
Żarówka xenonowa
TAK


63. 
Moc lampy min. 175 W
TAK

podać


64. 
Regulacja poziomu natężenia oświetlenia
TAK


65. 
Światłowód, długość min. 230 cm, śr. 3,5 mm - 1 szt.
TAK

podać


66. 
Możliwość podłączenia światłowodów innych producentów
TAK


67. 
Pompa ssąco-płucząca – 1szt.
TAK


68. 
Maksymalne ciśnienie płukania min. 400 mmHg
TAK

podać


69. 
Wydajność płukania min. 3,5 l/min
TAK

podać


70. 
Ciśnienie odsysania 0,7 – 0,8 bar
TAK


71. 
Wydajność odsysania min. 3,5 l/min
TAK

podać


72. 
Słój do odsysania z pokrywą o pojemności min. 1,5 l –1szt.

Przystosowany do sterylizacji  w autoklawie i plazmie
TAK

podać


73. 
Dren silikonowy od odsysania i płukania – po 1 szt.

Przystosowany do sterylizacji  w autoklawie i plazmie
TAK


74. 
Zestaw końcówki roboczej ssąco-płuczącej – 1szt.
TAK


75. 
Rurka ssąco-płucząca – 1szt.
TAK


76. 
Wózek aparaturowy 
TAK


77. 
Wózek umożliwiający ustawienie wszystkich elementów zestawu
TAK


78. 
Podstawa wyposażona w 4 koła z blokadą min. na 2 kołach
TAK

podać


79. 
Wbudowana listwa zasilająca z min. 6 gniazdkami z zabezpieczeniem przepięciowym oraz z min. 6 złączami uziemiającymi
TAK 

podać


80. 
Min. 3 półki oraz 1 szuflada
TAK

podać


81. 
Uchwyt centralny do przymocowania monitora, z regulacją wysokości i z regulacją kąta ustawienia monitora
TAK


Wymogiem jest aby wartości podane w kolumnie „Wartość oferowana” były zgodne z danymi zawartymi w oficjalnym dokumencie producenta przedstawiającym dane techniczne - Product Data. Zamawiający ma prawo wystąpić do Wykonawcy o udostępnienie takiego dokumentu celem weryfikacji. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania w wyznaczonym przez siebie terminie, dokonania przez Wykonawcę prezentacji, pokazu w siedzibie Zamawiającego oferowanego zestawu ze wszystkimi wymaganymi parametrami. Niespełnienie tego wymagania spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ.

................................................

                                                                                          (podpisy osoby/ osób uprawnionych)
Zadanie 4 - Nóż ultradźwiękowy – 1szt.

Lp.
PARAMETR / WARUNEK
WARTOŚĆ WYMAGANA
WARTOŚĆ OFEROWANA

1. 
Urządzenie  fabrycznie nowe,  2016 rok produkcji

Producent

Model/typ

Kraj pochodzenia
TAK

podać


2. 
Aparat ultradźwiękowy do atraumatycznego cięcia kości z ruchem mikrotłokowym,  przeznaczony do zabiegów  neurochirurgicznych w tym do miniinwazyjnej chirurgii
TAK


3. 
Zastosowanie w cięciu i obróbce tkanek twardych tj. tkanka kostna, tkanka chrzęstna, osteofity
TAK


4. 
Praca na częstotliwości z zakresu 22-25kHz
TAK

podać


5. 
Regulacja amplitudy drgań
TAK


6. 
Wbudowana pompa perystaltyczna do kontroli przepływu płynu irygacyjnego, wydajność min. 40 ml/min
TAK

podać


7. 
Aparat wyposażony w:

· konsola sterująca z ekranem i przyciskami do regulacji parametrów

· przełącznik nożny, długość przewodu min. 3,5 m
· rękojęść/uchwyt ultradźwiękowy z przewodem, wielokrotnego użytku, do zamocowania ostrzy, przystosowany do sterylizacji parowej i plazmowej – 2szt.

-     kaseta sterylizacyjna – 2szt.
· komplet drenów do irygacji - pozwalający na przeprowadzenie 
15 zabiegów

· Klucz do zmiany ostrzy w sterylnym polu ( w przypadku gdy nie stanowi części zestawu z ostrzem) 
· Ostrza : 15 szt. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru ( z oferty ) ostrzy  kompatybilnych z oferowanymi uchwytami ultradźwiękowymi
TAK

podać


8. 
Mobilny wózek aparaturowy/stolik  z blokadą kół
TAK


9. 
Zasilanie 230V, 50 Hz
TAK


Wymogiem jest aby wartości podane  w kolumnie „Wartość oferowana” były zgodne z danymi zawartymi w oficjalnym dokumencie producenta przedstawiającym dane techniczne - Product Data. Zamawiający ma prawo wystąpić do Wykonawcy o udostępnienie takiego dokumentu celem weryfikacji. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania w wyznaczonym przez siebie terminie, dokonania przez Wykonawcę prezentacji, pokazu w siedzibie Zamawiającego oferowanego noża ultradźwiękowego ze wszystkimi wymaganymi parametrami. Niespełnienie tego wymagania spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ.

                                 ................................................

(podpisy osoby/ osób uprawnionych)                                                                       

Zadanie 5 - Narzędzia neurochirurgiczne

1. Odgryzacz kostny typu Kerison, szerokość stopki 1 mm, długość 20-23 cm, tnące do góry, kąt 130 – 1400 – 1szt.

2. Odgryzacz kostny typu Kerison, szerokość stopki 3 mm, długość 20-23 cm , tnące do góry, z wypychaczem, kąt 130 – 1400– 1szt.

3. Szczypce punch typu Caspar ze szczęką odgiętą do góry, szerokość szczęki 3 mm, długość 180- 185cm – 1szt.

Narzędzia wykonane za stali, przystosowane do sterylizacji  w autoklawie i plazmie.

..........................................................

(podpisy osoby/ osób uprawnionych)
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki

Im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu 

AG.ZP 3320.62.16 – opis przedmiotu zamówienia                                                                                                  Strona 18 z 19

