### Załącznik nr 4

FORMULARZ „ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH”
### Zadanie 1 Stół operacyjny wyciągowy – 1 szt.
Lp	Nazwa parametru	Wymaganie graniczne	Wartość oferowana
	Urządzenie nowe, 2017 rok produkcji / Producent / Model/typ / Kraj pochodzenia	TAK / podać
	Ogólnochirurgiczny mobilny stół operacyjny z napędem elektromechanicznym lub elektrohydraulicznym na kolumnie teleskopowej.	TAK / opisać
	Konstrukcja stołu wykonana ze stali nierdzewnej, stopów aluminium, pokrywa podstawy stołu wykonana ze stali nierdzewnej lub z tworzywa sztucznego typu ABS.	TAK / opisać
	Blat stołu przezierny dla promieni RTG umożliwiający dokonanie prześwietleń aparatem RTG z ramieniem C na całej długości bez żadnych nieprzeziernych elementów poprzecznych.	TAK
	Podstawa stołu o ergonomicznym kształcie umożliwiająca wsunięcie stóp stojącego przy stole operatora	TAK
	Blat w konfiguracji złożonej z min. następujących segmentów: / segment głowowy, / segment piersiowy / segment lędźwiowy, / segment nożny dwuczęściowy	TAK / opisać
	Materace segmentów blatu: o grubości min 60 mm, antystatyczne, bezszwowe, odejmowane, odporne na środki dezynfekujące.	TAK / opisać
	Szyny stołu do montowania dodatkowych akcesoriów	TAK / opisać
	Całkowita długość blatu: min 2000mm	TAK / podać
	Szerokość leża (bez szyn bocznych) w zakresie 53-55cm	TAK / podać
	Cztery podwójne koła o średnicy min 12,5 cm.	TAK / podać
	Stół mobilny wyposażony w centralną blokadę kół z możliwością wyboru położenia – min. pozycja pełna blokada, pozycja do manewrowania	TAK / opisać
	Dopuszczalne obciążenie robocze stołu min. 220 kg.	TAK / podać
	Funkcje sterowane za pomocą pilota przewodowego lub bezprzewodowego: / - góra/dół, / - przechyły boczne, / - pozycja anty- i Trendelenburga, / - sekcja pleców, / - pozycja “0” / - przesuw wzdłużny	TAK / podać
	Sekcja głowy regulowana ręcznie: regulacja segmentu podgłówka wspomagana sprężyną gazową w zakresie min / -45°/+45°.	TAK / podać
	Zakres elektrohydraulicznej lub elektromechanicznej regulacji segmentu pleców w zakresie min -40°/+70°	TAK / podać
	Eektrohydrauliczna lub elektromechaniczna regulacja wysokości blatu w zakresie min. 67-95 cm	TAK / podać
	Zakres elektrohydraulicznej lub elektromechanicznej lub pneumatycznej regulacji segmentu nóg w zakresie / -90°/+20°	TAK / podać
	Zakres ręcznej regulacji segmentu nóg - odchylenie na boki min. 90°	TAK / podać
	Zakres elektrohydraulicznej lub elektromechanicznej regulacji pozycji Trendelenburga w zakresie do min. 26°	TAK / podać
	Zakres elektrohydraulicznej lub elektromechanicznej regulacji pozycji anty-Trendelenburga do min.26°	TAK / podać
	Zakres elektrohydraulicznej lub elektromechanicznej regulacji przechyłów bocznych blatu w zakresie 25° w każdą stronę (±5°)	TAK / podać
	Stół wyposażony w funkcję przesuwu wzdłużnego blatu w zakresie min.30 cm sterowaną z pilota	TAK / podać
	Możliwość konfiguracji blatu stołu przy użyciu złącz łatwych w montażu (mechanizmy szybkomocujące zatrzaskowe bez pokręteł i dźwigni)	TAK / opisać
	Możliwość współpracy z przewodowym lub bezprzewodowym sterownikiem nożnym	TAK / opisać
	Możliwość awaryjnej regulacji przechyłów bocznych i wzdłużnych blatu, sekcji pleców oraz wysokości stołu w przypadku awarii głównego pilota ręcznego na awaryjnym panelu na kolumnie stołu.	TAK / opisać
	Zabezpieczenie przed kolizją części plecowej blatu względem kolumny poprzez zatrzymanie ruchu elementu blatu powodującego kolizję.	TAK / opisać
	Powrót blatu do pozycji wyjściowej (“0”) po naciśnięciu i przytrzymaniu jednego lub dwóch przycisków na pilocie	TAK / opisać
	Powrót blatu do pozycji wyjściowej (“0”) po naciśnięciu i przytrzymaniu jednego lub dwóch przycisków na panelu awaryjnym na kolumnie stołu.	TAK / opisać
	Informacja o stanie naładowania akumulatora na kolumnie stołu	TAK
	Stół zasilany bezpiecznym napięciem z wewnętrznego akumulatora. Ładowarka wbudowana w podstawę stołu.	TAK / opisać
	Stół wyposażony w komplet akumulatorów z możliwością awaryjnej pracy z zasilania sieciowego w przypadku rozładowania lub uszkodzenia.	TAK
Wyposażenie
	Pas do mocowania pacjenta z regulacją i wyściółką przeciwodleżynową oraz haczykami do mocowania – 1 szt.	TAK
	Ekran anestezjologiczny z zaciskiem – 1 szt.	TAK
	Anestezjologiczna podpórka ręki z regulacją kąta ustawienia względem osi wzdłużnej stołu z zaciskiem automatycznym pozwalającym na szybkie mocowanie bez mechanizmów śrubowych do bocznej szyny akcesoryjnej stołu – 2 szt. w komplecie	TAK / opisać
	Stolik do operacji ręki dołączany do bocznej szyny akcesoryjnej stołu, o wadze nie większej niż 4,5 kg, przezierny dla promieni RTG, wykonany z włókna węglowego o wymiarach: długość 85 cm (+/-1cm), szerokość od strony stołu operacyjnego 40 cm (+/-1cm); wyposażony w składaną podporę stabilizującą o zmiennej wysokości, materac łatwy do utrzymania w czystości oraz w zaciski mocujące – 1 szt.	TAK / opisać
	Podpory do ułożenia bocznego mocowane na dwóch przegubach kulowych umożliwiające dokładne i stabilne pozycjonowanie, z zaciskami mocującymi do szyn akcesoryjnych – 3 szt. w komplecie	TAK / opisać
	Wielozadaniowa podpora pod rękę do każdego ułożenia ręki z regulacją we wszystkich kierunkach: góra, dół, obrót 360 stopni zamontowana na przegubie kulowym.– 1 szt.	TAK / opisać
	Zacisk automatyczny pozwalający na szybkie mocowanie akcesoriów bez mechanizmów śrubowych do bocznej szyny akcesoryjnej stołu – 2 szt.	TAK
Wyciąg biodrowy
	Podstawka łącząca pasująca do każdego rodzaju stołu i uchwytów, ze zmieniającą się szerokością w zależności od szerokości stołu. Podstawka pod pośladki wykonana z materiału przeziernego dla promieniowania RTG blokowana na stole za pomocą systemu bezgwintowego. Przystawka wyposażona w przesuwak pozwalający na operowanie nogi lewej i prawej z dwoma wycięciami na wałek do spojenia łonowego. Możliwość przesuwania przystawki na boki po zamocowaniu do stołu. W komplecie zaczepy do stołu mocujące wyciąg biodrowy pasujące do wszystkich rodzajów szyn oraz podkład na podstawkę wykonany z pianki przyklejany na rzepy.	TAK / opisać
	Przezierny uchwyt do nogi nie operowanej wykonany z włókna węglowego z wykończeniem aluminiowym do zmniejszenia wagi. Uchwyt pozwalający na ruchomość na boki. Ruchy prawo/lewo wykonywane za pomocą ściśnięcia uchwytu. Uchwyt w komplecie z prowadnikiem na buty. Blokowanie prowadnika poprzez wajchę dociskową z dwoma trzpieniami dla lepszej manipulacji. Prowadnik wyposażony w napinacz śródoperacyjny z pomocą korbki w skali od 0 do 9.	TAK / opisać
	Przezierna przystawka wykonana z włókna węglowego do wyciągu nie operowanej nogi. Możliwość nadania wstępnego odchylenia od pola operacyjnego.	TAK / opisać
	Przezierny uchwyt do nogi operowanej wykonany z włókna węglowego z wykończeniem aluminiowym do zmniejszenia wagi. Uchwyt mocowany bezpośrednio do przystawki łączącej. Uchwyt pozwalający na ruchomość 360 stopni. Ruchy prawo, lewo wykonywane za pomocą ściśnięcia uchwytu, ruchy góra, dół za pomocą odblokowania przełącznika. Uchwyt w komplecie z prowadnikiem na buty. Blokowanie prowadnika poprzez wajchę dociskową z dwoma trzpieniami dla lepszej manipulacji. Prowadnik wyposażony w napinacz śródoperacyjny z pomocą korbki w skali od o do 9.	TAK / opisać
	Buty operacyjne (2 szt.) wykonane z tworzywa sztucznego blokowane w prowadniku poprzez zapadkę na uchwycie kołowym pozwalającym na ruchy 360 stopni po zwolnieniu blokady. Stopa mocowana w bucie z pomocą trzech taśm podpierających cztery punkty: przód stopy, piętę, śródstopie i piszczel. Dodatkowe nadpęcie stopy za pomocą dodatkowej ząbkowej blokady.	TAK / opisać
	Trzon do oparcia na spojeniu łonowym wykonany z aluminium blokowany za pomocą zatrzasku w dwóch miejscach w celu lepszej stabilizacji. Nakładka z pianki na wałek do oparcia na spojeniu łonowym.	TAK / opisać
	Wózek do przewożenia wyciągu wykonany z tworzywa sztucznego oraz aluminium. Możliwość ułożenia wszystkich elementów na wózku.	TAK / opisać
	Zestaw jednorazowy wykonany z pianki do blokowania stopy oraz wałka na spojenie łonowe – 1 kpl.	TAK
Uchwyt kolana do artroskopii
	Uchwyt do kolana w postaci obejmy z zaciskiem taśmowym w celu lepszej stabilizacji kończyny – 1 szt.	TAK / opisać
	Wkład do stabilizatora w postaci gąbki – 5 szt.	TAK
Pozycjoner do barku
	Pozycjoner do barku przy operacjach na siedząco. Uchwyt łamany z wyjmowanymi plecami pod operowany bark. Prowadnice pod uchwyt na głowę w postaci szyn pozwalające na przesuw głowy podczas zmiany pozycji pacjenta z pozycji leżącej na siedzącą Uchwyt na głowę montowany na szynie – 1 kpl.	TAK / opisać

###### Wymogiem jest aby wartości podane w kolumnie “Parametr oferowany” były zgodne z danymi zawartymi w oficjalnym dokumencie przedstawiającym dane techniczne np. Product Data. Zamawiający ma prawo wystąpić do Wykonawcy o udostępnienie takiego dokumentu celem weryfikacji w wyznaczonym przez siebie terminie. Niespełnienie tego wymagania spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania w wyznaczonym przez siebie terminie dokonania przez Wykonawcę prezentacji, pokazu w siedzibie Zamawiającego oferowanego stołu ze wszystkimi wymaganymi parametrami. Niespełnienie tego wymagania spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ.

Zadanie 2 - Zestaw napędów ortopedycznych
Lp.	Nazwa parametru	Wymaganie graniczne	Wartość oferowana
Zestaw napędów ortopedycznych
	Urządzenia nowe, 2017 rok produkcji / Producent / Model/typ / Kraj pochodzenia	TAK / podać
	Zestaw napędów ortopedycznych akumulatorowych	TAK
	Napędy współpracujące z akumulatorami sterylnymi i niesterylnymi	TAK
	Silniki bezszczotkowe nie wymagające konserwacji i smarowania o mocy znamionowej min. 240W	TAK / podać
	Zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem	TAK
	Zabezpieczenie przed przeciążeniem	TAK
	Zatrzaskowy montaż akumulatorów, nasadek, adapterów i ostrzy bez użycia narzędzi	TAK
	Metalowa obudowa napędów w postaci rękojeści pistoletowej ze stopów metali nierdzewnych	TAK
	Akumulatory montowane u dołu rękojeści	TAK
	Możliwość sterylizacji plazmowej i w autoklawie	TAK
	Napęd wiertarski ortopedyczny - 1 szt.
	Wiertarka ortopedyczna dwuprzyciskowa z funkcją oscylacji	TAK
	Przełącznik wyboru między trybem wiertarskim a wolnoobrotowym, przełącznik zmiany kierunku obrotów	TAK
	Kaniulacja wzdłuż osi napędu min. 4mm	TAK / podać
	Obroty wiercenia w zakresie min. 0-1200 obr/min na wszystkich nasadkach	TAK / podać
	Obroty dla trybu frezowania min. 0 – 270obr/min na wszystkich nasadkach	TAK / podać
	Maksymalny moment obrotowy w trybie wiertarskim min. 4 Nm	TAK / podać
	Maksymalny moment obrotowy w trybie frezowania min. 17 Nm	TAK / podać
	Waga rękojeści max 1kg	TAK / podać
	Nasadka do drutów Kirschnera 0.7-1.8mm – 1szt.	TAK
	Nasadka do drutów Kirschnera 2.0-3.2mm – 1szt.	TAK
	Nasadka wiertarska Jacobs 6.35mm – 1szt	TAK
	Nasadka wiertarska typu Hudson, Hudson Modified Trinkle, AO duża do wyboru przez Zamawiającego – 1szt	TAK
	Rękojeść piła oscylacyjna – 1 szt	TAK
	Dwa tryby pracy, zakres oscylacji min 0-12000 oscylacji/min	TAK / podać
	Maksymalne wychylenie kątowe ostrza – 5 stopni.	TAK / podać
	Możliwość regulacji ustawienia ostrza w różnych płaszczyznach – min. 8 pozycji w zakresie 0-360 stopni.	TAK / podać
	Ostrze do piły oscylacyjnej jednorazowe (wymiary do wyboru z katalogu) – 20 szt.	TAK
	Waga rękojeści max 1,2kg	TAK / podać
	Akumulatory niesterylne NiMH – napięcie 9,6V, pojemność 18,24Wh - 4 szt. / - możliwość stosowania w zaoferowanych napędach ortopedycznych i napędzie traumatologicznym	TAK
	Osłona do sterylnego zakładania akumulatora – 3 szt.	TAK
	Pojemnik sterylny na akumulator – 2 szt.	TAK
	Kaseta sterylizacyjna na zestaw napędów (mieszcząca min. 2 rękojeści oraz wszystkie nasadki) – 1 szt.	TAK
Napęd traumatologiczny
	Urządzenie nowe, 2017 rok produkcji / Producent / Model/typ / Kraj pochodzenia	TAK / podać
	Rękojeść napędu traumatologiczna – 1szt.	TAK
	Silnik bezszczotkowy nie wymagający smarowania rękojeści ani nasadek	TAK
	Zatrzaskowy montaż akumulatorów, nasadek, adapterów i ostrzy bez użycia narzędzi	TAK
	Płynna regulacja prędkości obrotowej. Obroty prawo/lewo, oscylacja	TAK
	Obroty wiercenia w zakresie min. 0-1300 obr/min,	TAK / podać
	Obroty rozwiercania min. 0 – 300 obr/min,	TAK / podać
	Maksymalny moment obrotowy w trybie wiertarskim min. 3Nm	TAK / podać
	Maksymalny moment obrotowy w trybie rozwiercania min. 15Nm	TAK / podać
	Kaniulacja maksymalna min. 4,0mm	TAK / podać
	Moment obrotowy regulowany za pomocą nasadek	TAK
	Napęd współpracujący z akumulatorami sterylnymi (możliwość sterylizacji) i niesterylnymi	TAK
	Komora na akumulatory mocowana zatrzaskowo, uszczelniona	TAK
	Możliwość sterylizacji plazmowej i w autoklawie	TAK
	Waga rękojeści max 0,6kg	TAK / podać
	Nasadka piła oscylacyjna – 1 szt.	TAK
	Nasadka do drutów Kirschnera 0.7-1.8mm – 1szt.	TAK
	Nasadka do drutów Kirschnera 2.0-3.2mm – 1szt.	TAK
	Nasadka wiertarska Jacobs 6.35mm – 1szt	TAK
	Nasadka wiertarska typu typu Hudson, Hudson ModifiedTrinkle, AO duża do wyboru przez Zamawiającego – 1szt	TAK
	Ostrze do piły oscylacyjnej jednorazowe (wymiary do wyboru z katalogu) – 20 szt.	TAK
	Akumulatory niesterylne Li-Ion napięcie 9.9V, pojemność 10.9Wh – 2 szt. / - możliwość stosowania w zaoferowanych napędach ortopedycznych i napędzie traumatologicznym	TAK
	Osłona do sterylnego zakładania akumulatora – 1 szt.	TAK
	Pojemnik sterylny na akumulator – 1 szt.	TAK
	Dedykowana kaseta sterylizacyjna – 1 szt.	TAK
Ładowarka 4 stanowiskowa
	możliwość jednoczesnego niezależnego ładowania do czterech akumulatorów (z napędów ortopedycznych oraz traumatologicznego) / elektroniczna kontrola procesu testowania, ładowania i rozładowania / ekran informacyjny (dla każdego modułu ładowania akumulatora)	TAK

##### Zestaw wierteł giętych – 1 kpl.
Lp.	Nazwa parametru	Wymaganie graniczne	Wartość oferowana
	Zestaw do rozwiercania śródszpikowego / rozwiertaki w średnicach od 7mm do 12 mm ze skokiem co 0,5 mm / współpraca z nasadką typu Hudson, Hudson ModifiedTrinkle, AO duża - do wyboru przez Zamawiającego	TAK / opisać

###### Wymogiem jest aby wartości podane w kolumnie “Parametr oferowany” były zgodne z danymi zawartymi w oficjalnym dokumencie przedstawiającym dane techniczne np. Product Data. Zamawiający ma prawo wystąpić do Wykonawcy o udostępnienie takiego dokumentu celem weryfikacji w wyznaczonym przez siebie terminie. Niespełnienie tego wymagania spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ.

# Zadanie 3 Klamry wyciągowe, zestaw narzędzi i akcesoriów do wyposażenia gipsowni.
Lp.	Nazwa parametru	Wymaganie graniczne	Wartość oferowana
Klamry wyciągowe – 5 szt.
1.	Do leczenia złamań z zastosowaniem drutów Kirschnera	TAK
2.	Wykonane ze stali nierdzewnej	TAK
3.	Autoklawowalne	TAK
4.	Możliwość zawieszenia klamry na haku	TAK
5.	Min. 3 różne rozmiary	TAK / podać
Zestaw narzędzi i akcesoriów do wyposażenia gipsowni
1.	Kleszcze do odginania gipsu typu Wolf – 1 szt. / ze stali nierdzewnej, autoklawowalne / dł. 26-28cm	TAK / podać
2.	Nożyce do gipsu typu Stille – 1 szt. / ze stali nierdzewnej, autoklawowalne / dł. 26-28cm	TAK / opisać
3.	Kleszcze do rozwierania gipsu typu Henning – 1 szt. / ze stali nierdzewnej, autoklawowalne / dł. 26-28cm	TAK / podać
4.	Nożyczki opatrunkowe typu Esmarch – 1 szt. / ze stali nierdzewnej, autoklawowalne / dł. 20-22cm	TAK / opisać
5.	Nożyczki operacyjne typu Cooper – 1 szt. / ze stali nierdzewnej, autoklawowalne / dł. 18-20cm / proste / końcówki tępe	TAK / podać
6.	Nóż chirurgiczny – 1 szt. / nóż kostny o dł. 20-22cm / ze stali nierdzewnej, autoklawowalne / dł. ostrza 5-7cm	TAK / opisać
7.	Piła do gipsu – 1 szt. / oscylacyjna piła do ściągania opatrunków gipsowych / min. 2 wymienne tarcze o różnych średnicach / regulowana prędkość obrotów / moc znamionowa min. 500W / zabezpieczenie przed przeciążeniem / zasilanie sieciowe 230V	TAK / podać