        AG.ZP 3320.64.17

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Odczynniki do badań koagulologicznych na Pracownię Koagulologii
wraz z dzierżawą dwu analizatorów koagulologicznych :
Lp.	Odczynnik	Ilość oznaczeń ( badane, kalibracje, kontrole ) na 24 miesięcy
ZAKRES PODSTAWOWY
1	Wskaźnik protrombinowy	93 000
2	Czas kaolinowo-kefalinowy	63 000
3	D-dimery	17 000
4	Fibrynogen met. Claussa	16 000
5	Czas trombinowy	400
ZAKRES SPECJALISTYCZNY
1	Aktywność czynnika von Willebrandta z kofaktorem rystocytyny	200
2	Antygen czynnika von Willebrandta	200
3	Wolne białko S	400
4	Aktywność białka C	400
5	Aktywność antytrombiny	250
6	Antykoagulant toczniowy, screen	250
7	Antykoagulant toczniowy, confirm	250
8	Czynnik V	400
9	Czynnik VII	400
10	Czynnik VIII	400
11	Czynnik IX	200
12	Czynnik X	400
13	Czynnik XI	400
14	Czynnik XII	200
15	Czynnik V Leiden ( odporność na aktywne białko C )	200

# 1.Materiały kontrolne, kalibratory , płyny i odczynniki pomocnicze oraz
# materiały zużywalne do deklarowanej ilości oznaczeń uwzględniając ciągłą
# pracę 2 analizatorów ( 24 h / 7 dni w tygodniu ) oraz wykonywanie
# pojedynczych próbek.
2.Kontrola wewnętrzna na 2 lub 3 poziomach stężeń materiałów kontrolnych
   zawartych w jednym opakowaniu , przyjmując częstość kontroli:
- metod z zakresu podstawowego 5 dni w tygodniu na 2 poziomach
- metod z zakresu specjalistycznego 1 raz w tygodniu na 2 poziomach.
3.Niezależna kontrola zewnątrzlaboratoryjna wykonywana
   jeden raz w roku i obejmująca wszystkie parametry z zakresu podstawowego.
4.Planowana ilość oznaczeń uwzględnia również kalibracje i badania kontrolne.

5. Odnośnie ilości odczynnika do D-dimerów Wykonawca uwzględni
        dodatkowe ilości odczynnika dla próbek przekraczających zakresy	liniowości
        metody. Zamawiający wykonuje orientacyjnie następujące	ilości próbek :
        stężenie D-dimerów do 5 000 ng/ml – 60 %,
        5 000 – 7 000	ng/ml – 33 %,
        powyżej 7 000 ng/ml – 7 %.
6.Obydwa analizatory pochodzą od jednego producenta i pracują w oparciu o te
   same odczynniki.
7. W przypadku zaoferowania aparatu podstawowego w wersji nastołowej,
     Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć odpowiedni stół.
8.Wraz z pierwszą dostawą, Sprzedający dostarczy instrukcje obsługi aparatów,
    konserwacji i usuwania problemów oraz dla wszystkich parametrów wartości
    referencyjne , ulotki odczynnikowe oraz karty charakterystyki odczynników
    niebezpiecznych w języku polskim.
9. Dostawca zapewnia podłączenie aparatów do użytkowanego w szpitalu
   systemu informatycznego ( SIS GEM).

 Parametry graniczne analizatora podstawowego

lp	Opis
1	Wykonawca/Producent
2	Nazwa – model / typ
3	Kraj pochodzenia
4	Rok produkcji

Lp	Parametr graniczny	Warunek / konieczny	Opisać / spełnienie / TAK/NIE
1.	Analizator nowy, rok produkcji 2017.	TAK
2.	Analizator w pełni automatyczny, typu Random Access, złożony z : zestawu komputerowego ( komputer sterujący, monitor, drukarka laserowa), części pomiarowej. Oprogramowanie w języku polskim.	TAK
3.	Równoczesny pomiar metodami : wykrzepiania na zasadzie / optycznej lub wiskozymetrycznej oraz chromogennej i immunologicznej.	TAK
4.	Możliwość wstawiania prób bezpośrednio w probówkach typu otwartego i zamkniętego , okodowanych oraz w naczynkach reakcyjnych.	TAK
5.	Wydajność minimum 200 oznaczeń na godzinę.	TAK
6.	Minimum 500 kuwet reakcyjnych na pokładzie.	TAK
7.	Tromboplastyna ludzka (rekombinowana ) o ISI zbliżonym do 1,0 (+/- 0,1).	TAK
8.	Brak limitu ilości próbek badań pilnych STAT w jednej serii oznaczeń.	TAK
9.	Brak konieczności codziennego rozładowywania/ załadowywania odczynników na pokład aparatu (chłodzona lodówka odczynnikowa utrzymująca temperaturę w zakresie od + 4 do + 15 st. C ).	TAK
10.	Możliwość samodzielnego programowania norm referencyjnych.	TAK
11.	Ciągłe, automatyczne monitorowanie rodzaju, ilości , numerów LOT oraz terminów ważności odczynników i materiałów zużywalnych znajdujących się na pokładzie aparatu.	TAK
12.	Trwałość odczynników do PT, APTT, fibrynogenu na pokładzie aparatu – co najmniej 5 dni.	TAK
13.	Możliwość ładowania/ rozładowywania wszystkich próbek badanych, odczynników, kuwet, materiałów zużywalnych do analizatora bez konieczności przerywania pracy aparatu .	TAK
14.	Odczynnik do D-dimerów płynny, gotowy do użycia.	TAK
15.	Rozbudowany system kontroli jakości badań ( karty Levey-Jeningsa i reguły Westgarda) z możliwością wydruku zestawień i wykresów .	TAK
16.	System operacyjny umożliwiający pracę wielozadaniową , tj. np. podczas wykonywania serii pomiarów można równolegle przygotowywać listę roboczą dla następnej serii lub przeprowadzać kalibrację	TAK
17.	Automatyczne powtarzanie pomiarów w przypadkach wyników przekraczających liniowość metody (reflex test).	TAK
18.	Wbudowany przebijak korków probówek systemu zamkniętego.	TAK
19.	Możliwość zapisywania wszelkiego rodzaju raportów ( wyniki pacjenta, kalibracje,raporty QC) w postaci plików pdf do odczytania na dowolnym komputerze.	TAK
20.	Wewnętrzny czytnik kodów paskowych umożliwiający jednoczesny odczyt wszystkich ładowanych w serii próbek ( bez konieczności odczytywania każdej próbki osobno).	TAK
21.	Odpowiedniej mocy UPS dla komputera i aparatu.	TAK
22.	Baza danych pacjentów.	TAK
23.	Brak konieczności wymiany źródła światła i jego kalibracji przynajmniej do 1 roku użytkowania aparatu.	TAK
24.	Podłączenie do LIS na koszt oferenta.	TAK
25.	Zapamiętywanie krzywych kalibracyjnych (możliwość przedłużania kalibracji przez operatora na ten sam numer serii odczynnika).	TAK
26.	Ładowanie odczynników i próbek przez identyfikację po kodzie paskowym.	TAK
27.	Dwie oddzielne igły pipetujące : dla odczynników i dla próbki.	TAK

Parametry graniczne analizatora dodatkowego

lp	Opis
1	Wykonawca / Producent
2	Nazwa – model / typ
3	Kraj pochodzenia
4	Rok produkcji

Lp	Parametr graniczny	Warunek / konieczny	Opisać / spełnienie / TAK/NIE
1.	Analizator wyprodukowany nie wcześniej niż w 2013 r.	TAK
2.	Analizator w pełni automatyczny , typu Random Access złożony z : zestawu komputerowego ( komputer sterujący, monitor, drukarka laserowa) i części pomiarowej. / Oprogramowanie w języku polskim.	TAK
3.	Równoczesny pomiar metodami : wykrzepiania na zasadzie / optycznej lub wiskozymetrycznej oraz chromogennej i immunologicznej.	TAK
4.	Możliwość wstawiania prób bezpośrednio w probówkach typu otwartego i zamkniętego , okodowanych oraz w naczynkach reakcyjnych.	TAK
5.	Wydajność minimum 100 oznaczeń na godzinę.	TAK
6.	Minimum 300 kuwet reakcyjnych na pokładzie.	TAK
7.	Tromboplastyna ludzka (rekombinowana ) o ISI zbliżonym do 1,0 (+/- 0,1).	TAK
8.	Brak limitu ilości próbek badań pilnych STAT w jednej serii oznaczeń.	TAK
9.	Brak konieczności codziennego rozładowywania/ załadowywania odczynników na pokład aparatu (chłodzona lodówka odczynnikowa utrzymująca temperaturę w zakresie od + 4 do + 15 st. C ).	TAK
10.	Możliwość samodzielnego programowania norm referencyjnych.	TAK
11.	Ciągłe monitorowanie ilości, rodzaju, numerów LOT i terminów ważności odczynników i materiałów zużywalnych znajdujących się na pokładzie aparatu.	TAK
12.	Trwałość odczynników do PT, APTT, fibrynogenu na pokładzie aparatu – co najmniej 5 dni.	TAK
13.	Możliwość ładowania/ rozładowywania wszystkich próbek badanych, odczynników, kuwet, materiałów zużywalnych do analizatora bez konieczności przerywania pracy aparatu .	TAK
14.	Odczynnik do D-dimerów płynny, gotowy do użycia.	TAK
15.	Rozbudowany system kontroli jakości badań ( karty Levey-Jeningsa i reguły Westgarda) z możliwością wydruku zestawień i wykresów .	TAK
16.	System operacyjny umożliwiający pracę wielozadaniową , tj. np. podczas wykonywania serii pomiarów można równolegle przygotowywać listę roboczą dla następnej serii lub / przeprowadzać kalibrację.	TAK
17.	Automatyczne powtarzanie pomiarów w przypadkach wyników przekraczających liniowość metody (reflex test).	TAK
18.	Wbudowany przebijak korków probówek systemu zamkniętego.	TAK
19.	Odpowiedniej mocy UPS dla komputera i aparatu.	TAK
20.	Brak konieczności wymiany źródła światła i jego kalibracji przynajmniej do 1 roku użytkowania aparatu.	TAK
21.	Podłączenie do LIS na koszt oferenta.	TAK
22.	Baza danych pacjentów.	TAK
23.	Zapamiętywanie krzywych kalibracyjnych (możliwość przedłużania kalibracji przez operatora na ten sam numer serii odczynnika).	TAK
24.	Odczynniki, kalibratory i kontrole kompatybilne z analizatorem podstawowym.	TAK
25.	Dwie oddzielne igły pipetujące : dla odczynników i dla próbki.	TAK