Załącznik nr 2 do SIWZ


ZESTAWIENIE WYMAGANCYH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Przedmiot zamówienia:  Komora laminarna do pracy z cytostatykami

Producent:


……………………………………………………..

Kraj pochodzenia:

…….……………………………………………….

Oferowany model/typ:

……………………………………………………..

Rok produkcji:

2016

PARAMETRY GRANICZNE

l.p.
Opis przedmiotu 
wymogi graniczne TAK/NIE
Odpowiedź oferenta TAK/NIE
Parametry oferowane

KOMORA LAMINARNA, CERTYFIKOWANA DO PRACY Z CYTOSTATYKAMI, NA PODSTAWIE C-KSZTAŁTNEJ FABRYCZNIE GOTOWA DO CAŁKOWICIE ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI MONITORA KOMPUTEROWEGO NA WPROST TWARZY OPERATORA

1.
Maksymalne wymiary zewnętrzne  komory:

· szerokość: 1350 mm 

· głębokość: 880 mm  

· wysokość: 2240 mm
TAK





2.
Minimalne wysokość przestrzeni roboczej: 

· wysokość: 650 mm
TAK





3.
Możliwość podłączenia komputera, drukarki i innych urządzeń peryferyjnych poprzez gniazda komputerowe wewnątrz przestrzeni roboczej  z wyjściem po stronie zewnętrznej komory – wymagany   komplet gniazd komputerowych obejmujący minimum złącza:   RS 232, USB, PS/2
TAK





4.
Szyby boczne i szyba frontowa ze szkła bezpiecznego wielowarstwowego; szyba frontowa bez obramowania ograniczającego widoczność 
TAK





5.
Stabilna konstrukcja ze stali:

- powierzchnia pracy ze stali szlachetnej (V2A)

- obudowa z blachy stalowej pokrytej farbą proszkową (podkład biały i niebieska podstawa)

-umożliwiająca stosowanie środków dezynfekujących
TAK






6.
Podzielony na segmenty blat roboczy zbudowany ze stali szlachetnej:

- wymiar  łączny 1250 x 600 mm

- wymiar maksymalny pojedyńczego segmentu

   350/600 mm

- stabilna konstrukcja, odporna na wibracje

(poziom  wibracji na blacie roboczym poniżej 5 mikrometrów)

-zintegrowana rynna odpływowa chroniąca filtr główny przed rozlanymi płynami z powierzchni pracy, pojemność rynny min. 5 l
TAK





7.
Szyba frontowa podnoszona / opuszczana elektrycznie z możliwością otwarcia do 550 mm i całkowitego zamknięcia  przestrzeni roboczej
TAK



8.
Sonda izokinetyczna, zintegrowana w przestrzeni roboczej, z wyjściem po stronie zewnętrznej umożliwiająca podłączenie do dowolnego licznika cząstek i monitorowanie klasy czystości powietrza w przestrzeni roboczej
TAK





TECHNIKA FILTRACJI

8.
System trzy-filtrowy HEPA (filtr główny, filtr powietrza zanieczyszczonego i oczyszczonego)
TAK



9.
Stopień filtra głównego bezpośrednio pod powierzchnią roboczą, filtr zabezpieczony przed uszkodzeniem mechanicznym w trakcie pracy i wymiany.
TAK



10.
Wymiana filtra głównego bez ryzyka kontaminacji pomieszczenia.
TAK



11.
Wszystkie filtry HEPA muszą odpowiadać  klasie H14 - 99,995%  odnośnie EN 1822-1- efektywność filtracji
TAK



TECHNIKA ZABEZPIECZAJĄCA

12.
Ochrona blokowania czystego powietrza w otworze powietrza wtórnego
TAK



13.
Podciśnienie ochronne
TAK



14.
Gazoszczelna obudowa
TAK



SYSTEM STEROWANIA I MONITOROWANIA

15.
Sterowana czujnikiem, elektroniczna regulacja wentylatora
TAK



16.
Włączanie, przełączanie i wyłączanie za pomocą kodu numerycznego
TAK



17.
Możliwe tryby pracy regulowane automatycznie:  pracy,  nocny (stand-by) i  czyszczenia (tryb czyszczenia rozumiany jako tryb pracy do codziennego mycia i dezynfekcji komory)
TAK



18.
Wtyczki sieciowe funkcyjne w przestrzeni roboczej – minimum 2 - (po lewej i prawej stronie na ścianie  tylnej) 
TAK



19.
Potencjalnie wolny kontakt, do oddzielnego sterowania urządzeń monitorujących i RTL w trybie pracy normalnym i nocnym
TAK



20.
Podświetlany wyświetlacz poza przestrzenią roboczą celem pokazania:

- godziny

- czasu pracy komory laminarnej

- temperatury w przestrzeni roboczej

- wilgotności w przestrzeni roboczej

- daty
TAK



21.
Sterowana mikroprocesorem centrala do monitorowania:

- pozycji szyby frontowej

- zaopatrzenia w powietrze

- strumienia powietrza wejściowego

- przepływu wypierającego
TAK



22.
Szczegółowa diagnoza zakłóceń przez wyświetlacz poza przestrzenią roboczą:

- pozycji szyby frontowej

- górnej i dolnej wartości granicznej prędkości przepływu wypierającego

- górnej i dolnej wartości granicznej prędkości strumienia powietrza wejściowego

- zaopatrzenia w energię elektryczną
TAK



23.
24-godzinny akumulatorowo buforowany alarm w razie awarii sieci.
TAK



ERGONOMIA

24.
Możliwa pionowa, przechylona do tyłu lub do przodu pozycja siedząca
TAK



25.
W każdej pozycji musi być możliwe wyciągnięcie nóg  przez operatora - wolna przestrzeń dla kolan (górny, płaski odcinek C-kształtu) minimum 300 mm, na poziomie podłogi minimum 600mm
TAK



26.
Pochylona o 10º (± 5%º) szyba frontowa
TAK



27.
Powierzchnia przeznaczona na ręce i powierzchnia robocza znajdują się na tej samej wysokości
TAK



28.
Łatwo rozpoznawalne sygnały poza powierzchnią roboczą w obszarze wzroku z pozycji siedzącej centralnej (temperatura wilgotność)
TAK



29.
Wszystkie przyciski znajdują się poza przestrzenią roboczą i muszą być łatwo dostępne z pozycji siedzącej centralnej
TAK



30.
Moc oświetlenia nie mniej niż  1200 lx  w przestrzeni roboczej.
TAK



31.
Przekrój monitora (16:9) min. 19” w tylnej ścianie przestrzeni roboczej (na wprost twarzy operatora)
TAK



32. 
Złącza komputerowe w przestrzeni roboczej umożliwiające podłączenie wagi i klawiatury komputerowej, celem wysyłania danych do zewnętrznego systemu edytującego dane

- wymagany   komplet gniazd komputerowych  obejmujący minimum złącza:   RS 232, USB, PS/2
TAK



WARUNKI SERWISU I GWARANCJI

33.


Okres gwarancji min. 24 miesiące
TAK



34.
Gwarancja liczona od daty uruchomienia aparatury potwierdzonego podpisaniem protokołu instalacyjnego
TAK



35.
Gwarancja obejmuje bezpłatne przeglądy techniczne i konserwacyjne wraz z kosztami materiałów eksploatacyjnych do wykonania przeglądów technicznych i eksploatacyjnych określone zgodnie z wymogami producenta wykonywane –min. 1 raz w roku.
TAK



36.


Czas reakcji*  serwisu gwarancyjnego nie dłuższy niż 48 godzin od chwili zgłoszenia.
TAK



37.
Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia awarii aparatury w czasie do 5 dni roboczych od momentu zgłoszenia lub 14 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części z zagranicy. 
TAK



38.
Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji aparatury  o czas jego przestoju.
TAK



39.
Dostawa, montaż, instalacja i uruchomienie aparatury w siedzibie Użytkownika
TAK



40.


Wykonawca gwarantuje dostępność części zamiennych przez okres  10 lat od podpisania umowy
TAK



41.


Dla zakupionej aparatury  Wykonawca zobowiązany jest założyć Paszport sprzętu
TAK



42.
Urządzenie pozbawione jest blokad serwisowych, które po upływie gwarancji utrudniałyby właścicielowi dostęp do opcji serwisowych lub naprawę urządzenia przez inny niż Wykonawca umowy podmiot
TAK



43.


W przypadku wykonania naprawy gwarancyjnej - potwierdzeniem wykonania usługi będzie karta pracy serwisu podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego oraz wpis do Paszportu sprzętu.
TAK



44.


Aparatura dopuszczona do obrotu na terenie Unii Europejskiej- RP na podstawie Deklaracji Zgodności
TAK



SZKOLENIA

45.


Wykonawca gwarantuje przeprowadzenie instruktażu dla personelu Użytkownika (min. 3 osoby) na własny koszt, w zakresie podstawowej obsługi aparatu
TAK



46.


Przeprowadzony instruktaż udokumentowany zostanie stosownym zaświadczeniem potwierdzonym podpisem uczestników
TAK



DOKUMENTACJA

47.


Wraz z urządzeniem Wykonawca dostarczy następujące dokumenty w języku polskim:

- kartę gwarancyjną

-folder producenta

- instrukcję obsługi urządzenia
- instrukcję konserwacji, mycia elementów, sterylizacji dla poszczególnych elementów oferowanej konfiguracji – jeśli ma zastosowanie

- informacje na temat serwisowania urządzenia po wygaśnięciu gwarancji w tym wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania czynności serwisowych
TAK









SPRAWDZENIE I CERTYFIKACJA

48.
Posiada certyfikaty w zakresie norm EN 12469 i DIN 12980, jako komora bezpieczna do prac z  substancjami cytotoksycznymi ;
Uwaga – certyfikatem muszą być objęte wszystkie oferowane funkcjonalności komory.
TAK

Dołączyć certyfikat i akredytację dla laboratorium certyfikującego



49.
Dokument potwierdzający że oferowany sprzęt jest dopuszczony do obrotu i używania na terenie Polski zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i jest oznaczony znakiem CE 
TAK

dołączyć certyfikat 



WARUNKI PŁATNOŚCI

50.


Płatność łącznej ceny umowy: min. 60 dni od daty podpisania protokołu instalacyjnego i otrzymania faktury, na rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany w tej fakturze.
TAK



*)  Przez „czas reakcji” należy rozumieć czas, w którym serwisant, po otrzymaniu zgłoszenia, stawi się w siedzibie użytkownika i przystąpi do niezwłocznego usunięcia usterek.
Oświadczenie Wykonawcy

Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniające   go wyspecyfikowane parametry.

Oświadczmy, że oferowany i wyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

............................., dnia ..................


   
...................................................









 (pieczęć i podpis)

1

